Kutno, dnia  22.05.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych.

Nr postępowania ZP/8/13.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający dopuści nowoczesny system do rehabilitacji kardiologicznej z  przewodową transmisją sygnału EKG.
Biorąc pod uwagę wysoką wrażliwość systemu bezprzewodowego na zakłócenia sygnału EKG opcja ta nie jest pożądana przez znakomitą większość użytkowników (czas próby wynosi ok. 15 min., w którym to okresie nie może pojawić się w najbliższym sąsiedztwie systemu jakiekolwiek działające urządzenie wytwarzające pole magnetyczne lub elektryczne np. ekspozycja RTG przyłóżkowego, włączenie kuchenki mikrofalowej, czajnika bezprzewodowego itp.).
Dodatkowe wady systemu bezprzewodowego:
- Konieczność częstej wymiany baterii zasilającej rejestrator (czas pracy baterii ok. 10 godzin) – dodatkowy koszt dla szpitala i dodatkowe czynności dla personelu.
- Kolejny element podwyższający awaryjność systemu i podnoszący koszt serwisu pogwarancyjnego.
- W systemie bezprzewodowym dalej funkcjonuje „uciążliwy kabel pacjenta”.
Jak wiemy największe zakłócenia sygnału EKG powstają na styku przewodów i pacjenta. Przy każdym ruchu pacjenta, przy założeniu nieprawidłowego mocowania elektrod i przewodu, ruchy ciała powodują zniekształcenia zapisu. System bezprzewodowy podwyższa koszt zakupu o min. 10.000,- zł., jest kolejnym źródłem awaryjności systemu natomiast nie wyklucza połączenia rejestrator-pacjent a jedynie nieuciążliwe dla pacjenta i obsługi połączenie rejestrator – komputer.

Aplikacja prądu o częstotliwości radiowej zakłóca czasowo funkcje stymulatora, przeprowadzając stymulator na noise reversion mode. Efektem są chwilowe zaburzenia sterowania, interferencja rytmów lub czasowe zablokowanie stymulacji. System taki może być niebezpieczny dla zdrowia i życia pacjenta z implantowanym PS.

Zamawiający dopuszcza w/w system do rehabilitacji kardiologicznej.
 2. Czy Zamawiający dopuści 1-kanałowy przetwornik sygnału EKG.
Rejestracja 2-kanałowa jest rejestracją nie mającą znaczenia diagnostycznego a w zdecydowany sposób komplikuje i utrudnia obserwację zapisu EKG. (zamiast 10 obserwujemy tylko 5 odprowadzeń EKG)

Zamawiający dopuszcza w/w przetwornik.

3. Czy Zamawiający dopuści moduł o CMRR 83 dB; rozdzielczość przetwarzania 12 bitów, 
Powyższe deklarowane wartości nie mają znaczenia jakiegokolwiek znaczenia diagnostycznego
Oferowany system posiada certyfikaty FDA(amerykańskie- najbardziej rygorystyczne normy na świecie), CE z deklaracją zgodności i spełnia i przekracza wszystkie amerykańskie i europejskie normy medyczne. Natomiast oferowana, wyższa częstość próbkowania ma znaczenie dla wykrywania zaburzeń rytmu oraz stymulatorów serca. 

Zamawiający dopuszcza w/w moduł.

4. Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy, niemiecki ergometr o obciążeniu 20-800 W 

Zamawiający dopuszcza w/w ergometr.

5.Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy amerykańską bieżnię o prędkości 0-19,6 km/h
Oferowany przez naszą firmę sprzęt jest znanych producentów, amerykańskich i niemieckich o najlepszych parametrach w swojej klasie stosowany przez zdecydowaną większość firm – czołowych dostawców sprzęty medycznego. Urządzenia te posiadają wszystkie światowe dopuszczenia i certyfikaty. 

Zamawiający dopuszcza w/w bieżnię.

6.Czy Zamawiający  dopuści 12 kanałowy 10 odprowadzeniowy moduł wysiłkowy. 

Zamawiający dopuszcza w/w moduł wysiłkowy.

7.Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez: ciśnienie krwi dla ergometru – monitorowanie i pomiar  

Ciśnienie krwi dla ergometru – monitorowanie i pomiar obejmuje automatyczny lub manualny pomiar ciśnienia tętniczego.
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez: ciśnienie dla bieżni – monitorowanie.- Podobnie należy rozumieć ciśnienie dla bieżni – monitorowanie.
Czy w obu przypadkach ma to być automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego wyzwalany przez program i wpisywany automatycznie do systemu czy też inny sposób. Prosimy o dokładne określenie sposobu obu pomiarów.

Zamawiający dopuszcza automatyczny lub manualny pomiar ciśnienia tętniczego.

8. Ponieważ Zamawiający wymienił typ ergometru ERM-200 i bieżni ERT-200 firmy ITAM Zabrze aczkolwiek  „do kompletu”  zapomniał o podaniu wersji oprogramowania PELETON firmy ITAM . Tak postawione przez Zamawiającego wymagania wskazują jednoznacznie na specyfikacje parametrów technicznych spełnianych wyłącznie przez firmę ITAM, co uniemożliwia złożenia jakiejkolwiek konkurencyjnej oferty przez inną firmę.

 Zamawiający dopuszcza inne oprogramowanie (bez podania wersji).

Informacje te są niezbędne wykonawcom do złożenia porównywalnych technicznie i cenowo ofert.
Powstałe „nieścisłości” rodzą prawdopodobieństwo różnej interpretacji dotyczącej intencji Zamawiającego.
Prosimy o dopuszczenie innych firm poprzez zgodę na zadane rutynowe pytania,  co w żaden sposób nie wpłynie na jakość zestawu a może wyłącznie przyczynić się do  wyboru produktu z szerszej gamy producentów.
9. Zapytanie do pozycji 1:. 
	Czy zamawiający dopuści system do rehabilitacji kardiologicznej o następujących parametrach: I. 
	System rehabilitacji kardiologicznej pozwalać na treningi indywidualne i grupowe : 

-ze stałym tętnem 

-ze stałym obciążeniem 

-interwałowy 

-protokoły zaprogramowane przez użytkownika (z możliwością zaprogramowania rozgrzewki i odpoczynku) 

	1.1 
	System hamowania: kontrolowane mikroprocesorem hamowanie za pomocą prądów indukcyjnych, Obciążenie: 6-999 Watt, niezależne od prędkości 

Dokładność: zgodnie z DIN VDE 0750-238 

Regulacja pochylenia kierownicy: kąt 360 stopni 

Regulacja wysokości siedziska: mechaniczna 

Waga pacjenta: do 150 kg 

Wyświetlacz: obciążenie, rpm, czas, ciśnienie krwi (opcja), tętno, EKG 

Klawiatura: membranowa 

Moduł EKG: 1 kanałowy moduł EKG (3 odprowadzeniowy przewód pacjenta/ elektrody jednorazowe) 

Czytnik kart chipowych: (opcja) 

System podciśnieniowej aplikacji elektrod: (opcja) 

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi: (opcja) 

Pomiar saturacji; (opcja) 

	1.2 
	Parametry monitorowane 

1. częstość akcji serca: 0-200 ud/min 

2. EKG z jednego odprowadzenia 

3. obciążenie cykloergometrem : 10-999W 

4. obciążenie bieżnią: prędkość od 1do20 km/h, nachylenie od 0 do 25% 

5. ciśnienie krwi dla Cykloergometru: monitorowanie i pomiar 

6. ciśnienie dla bieżni: monitorowanie i pomiar 

	1.3 
	Cechy ogólne: 

Interfejs: cyfrowy (RS232) dla systemu ERS 

Rozmiary cykloergometru: 90cm x 46 cm x 133 cm 

Waga: 69 kg 

Zasilanie: 90-265 V / 50-60 Hz / 80 VA max. 

Oprogramowanie ERS” 

Kontrola cykloergometrów (z EKG, czytnikiem kart): do 16 stanowisk 

Kontrola bieżni (z EKG, czytnikiem kart): tak 

Baza danych pacjentów i analiz: tak 

Diagnozy/wywiady chorobowe: tak w postaci zintegrowanych raportów diagnoz 

	2 
	System badań wysiłkowych 

	2.1 
	Dane techniczne 

	Skład zestawu: komputer, monitor LCD, drukarka laserowa, aparat EKG, bieżnia i/lub cykloergometr Oprogramowanie wchodzące w skład kardiologicznej platformy do obsługi systemu holterowskiego EKG, spirometrii i spoczynkowego EKG 

	 Ta sama baza pacjentów dla systemu próby wysiłkowej, holtera EKG, spirometrii i spoczynkowego EKG 

	 Możliwość wpisania m.in. imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia, rasy pacjenta 

	 Automatyczny backup bazy danych na różnych nośnikach tj. CD, DVD, dyski zewnętrzne HDD 

	 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania 

	 Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz 

	 Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową 

	 Podgląd zapisu EKG wraz z wyświetleniem pomiarów odcinków ST w układzie: 1 x 6 , 2 x 6 oraz 1 x 12-kanałowym 

	 W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) 

	 Możliwość wykonywania bezpośrednich wydruków spoczynkowego EKG na papierze termicznym o szerokości 58 mm 

	 Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia i wartości ST 

	 Możliwość zmiany układu okien i interfejsu użytkownika 

	 Ustawienie metody pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby 

	 Możliwość wyłączenia z podglądu niektórych kanałów EKG w przypadku artefaktów 

	 Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych punktu J oraz J+ podczs próby wysiłkowej 

	 Możliwość dodania znaczników i komentarzy na zapisie EKG podczas próby wysiłkowej 

	 Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku 

	 Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku 

	 Alarmy przekroczenia tętna oraz obniżenia i uniesienia odcinka ST 

	 Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia 

	 Współpraca z bieżniami i ergometrami rożnych producentów 

	 Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem 

	 Możliwość automatycznego pomiaru BP dla bieżni i cykloergometru 

	 Możliwość zmiany prędkości i nachylenia bieżni oraz obciążenia cykloergometru podczas próby 

	 Możliwość edycji i tworzenia nowych protokołów 

	 Możliwość tworzenia opisu badania podczas trwania fazy odpoczynku z podglądem EKG 

	 Możliwość wydruku wstęgi EKG w trakcie przeprowadzania próby 

	 Możliwość automatycznego wydruku wstęgi EKG po zakończeniu każdej fazy badania 

	 Wydruk raportu w poziomie w celu dłuższych wydruków wstęg EKG 

	 Konfigurowanie raportu końcowego 

	3. 
	3 letni okres gwarancji 


Zamawiający dopuszcza system do rehabilitacji kardiologicznej o w/w  parametrach.

Podpisała:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

