Kutno, dnia  04.06.2013r.

WYJAŚNIENIA Nr 3

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych.

Nr postępowania ZP/8/13.

 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Kutnowski Szpital Samorządowy” na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że: w Formularzu Cenowym Załącznik Nr 1 do SIWZ, w Pakiecie Nr 7, w rubryce „Zapotrzebowanie” - otrzymuje brzmienie: 2 szt.
oraz na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pozycja nr 13 – stół rehabilitacyjny  – 2 szt.

Prosimy o dopuszczenie stołu z 2 segmentami o następujących parametrach:

Stół rehabilitacyjny 2-częściowy z ręczną zmianą wysokości leżyska, wykonany z profili stalowych malowanych proszkowo. Wyposażony w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych.
Dane techniczne:
Długość:203cm
Wysokość regulowana ręcznie: 60-92cm 
Szerokość: 70cm
Regulowany zagłówek  sprężyną gazową w zakresie: -60° +45°
Waga: 62kg
Maksymalne obciążenie: 150kg
Wyposażenie dodatkowe:
· system jezdny - cztery skrętne koła 
· uchwyt na papier 
 w dniu 28/05/2013 z takim opisem Zamawiający dopuścił stół do przetargu, ale jednoznacznie podkreślił jakie wymagania muszą być pełnione tj: stół ze sterowaniem nożnym, rama z korbowa zmianą wysokości. Prosimy o sprecyzowanie jak Zamawiający chce regulować wysokość. Regulacją ręczną czy elektryczną? Nie ma możliwości sterowania wysokości stołu za pomocą ramy oraz korby.  Zamawiający dopuścił stół z ręczną regulacją wysokości, czy oznacza to, że stół ten będzie spełniać wymagania Zamawiającego?

Zamawiający dopuszcza stół o w/w parametrach. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje zamówienie dotyczące Pozycji Nr 13 – Stół rehabilitacyjny – „Stół dwusegmentowy z ręczną regulacją wysokości za pomocą mechanizmu korbowego”.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do przetargu wysokiej klasy kuchenki parafinowej o następujących parametrach: 

Kuchnie parafinowe przeznaczone do topienia i sterylizacji parafiny oraz do podgrzewania kompresów żelowych, okładów termicznych i okładów borowinowych. Pojemność kuchni  22 litry.  

 Kuchnia została wykonana z nierdzewnej blachy chromoniklowej. Wewnątrz obudowy znajduje się warstwa izolacji cieplnej ze styropianu Poniżej dolnej pokrywy obudowy znajduje się zawór spustowy. Kuchnia posiada elektroniczny regulator temperatury z odczytem cyfrowym na czołowej płycie obudowy. Wewnątrz zbiornika umieszczony jest grzejnik. Na rurkach powyżej dna zbiornika położona jest płyta bakelitowa dla ochrony przed dotknięciem gorącego grzejnika. Duże znaczenie ma również niskie zużycie energii elektrycznej. 

Kuchnia charakteryzuje się dużą trwałością, niezawodnością, estetyką i łatwością obsługi. 

Umieszczenie grzejnika w zbiorniku i zastosowanie izolacji cieplnej pozwala na ograniczenie 

strat ciepła, a tym samym na zmniejszenie kosztów eksploatacji. Warstwa wodna w zbiorniku 

wyklucza możliwość styku parafiny z elementami o temperaturze powyżej 90 oC 

a jednocześnie powoduje samoczynne oczyszczanie parafiny z potu, złuszczonego naskórka 

i włosów. Wydłuża to okres eksploatacji parafiny. Wyrób może być bezpiecznie użytkowany przez okres 15 lat, pod warunkiem przeprowadzania konserwacji opisanych w instrukcji obsługi. 

Kuchnie parafinowe wpisane są do Rejestru Wyrobów Medycznych PL/DR 014993. 

Dane techniczne: 

Rodzaj pracy -  praca ciągła   

Napięcie zasilania 220  

Częstotliwość napięcia zasilającego 50 Hz   

Moc pobierana 1000 W   

Klasa izolacji I I 

Regulacja temperatury płynna   

Pomiar temperatury co 1° C  

Pojemność zbiornika 22 litry   

Zamawiający dopuszcza kuchnię parafinową o w/w parametrach.

3. Dotyczy pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pomiaru saturacji oraz pomiaru odcinka ST przed

rozpoczęciem próby wysiłkowej.

Zamawiający nie wyraża zgody na odstąpienie od wymogu pomiaru odcinka ST przed rozpoczęciem próby wysiłkowej.

Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wymogu pomiaru saturacji.

4. Dotyczy pozycja 1

Czy Zamawiający jest przekonany, że dopuszcza dostarczenie systemu przewodowego? Jest to

najtańsze rozwiązanie, które utrudnia pracę terapeutom, pogarsza komfort zabiegu i może wpłynąć
na wiarygodność pomiaru.

Czy w tej sytuacji Zamawiający wymaga zaoferowania systemów bezprzewodowych oferowanych

przez wielu producentów.

Zamawiający podtrzymuje stanowisko w sprawie dopuszczenia do przetargu systemu przewodowego.

5. Dotyczy pozycja 2

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymogi siwz, ale ze zbiornikiem 30l.

Zamawiający dopuszcza aparat do krioterapii parami azotu o w/w opisie.
6. Dotyczy pozycja 3

Czy Zamawiający na pewno chciał dokonać zmiany w pkt. 10 z „Mobilna obudowa na 10 l butlę”

na „Mobilna obudowa na 26 l butlę”. Na rynku nie ma urządzeń na Co2 spełniających ten

parametr.

Czy w tej sytuacji Zamawiający wymaga dostarczenia obudowy na 10 l butlę czy też wersji

przenośnej bez obudowy, która umożliwia podłączyć butlę dowolnej wielkości.

Zamawiający dopuszcza zestaw do krioterapii parami ciekłego CO2 o zaproponowanych parametrach.
7. Dotyczy pozycja 6

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie spełniające wymogi siwz, ale głowicami:

Głowica o powierzchni 5cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Głowica o powierzchni 1cm2 o częstotliwości roboczej 1 i 3MHz

Zamawiający dopuszcza zestaw do terapii ultradźwiękami o w/w parametrach.

8. Dotyczy pozycja 7

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z niezależną regulacją obu kanałów. W przypadku pracy

na dwóch niezależnych kanałach i tak natężenie dawkuje się indywidualnie.

Zamawiający dopuszcza zestaw do elektroterapii o w/w opisie.

9. Dotyczy pozycja 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „6 przegubowe ramiona”.

Zamawiający odstępuje od wymogu: „6 przegubowe ramiona”.

10. Dotyczy pozycja 9

Zamawiający zmieniając siwz nie podaje minimalnej mocy generowanej przez urządzenie. Może to

spowodować zaoferowanie najtańszych rozwiązań, które przełożą się na niską efektywność
zabiegów. Czy w tej sytuacji Zamawiający wymaga mocy min. 500 W w trybie ciągłym.

Zamawiający wymaga mocy min. 500 W w trybie ciągłym.

11. Dotyczy pozycja 10

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach:

Zestaw do terapii uciskowej z mankietami, Maksymalne ciśnienie. 10-200mmHg, 6 stopni regulacji szybkości napełniania mankietów, 3 tryby masażu, Awaryjne odsysanie ze wszystkich komór mankietu jednocześnie. Zegar zabiegowy 1-90 min, możliwość obsługiwania 6 komór, sześciokomorowy mankiet na kończynę dolną - 2 szt., sześciokomorowy mankiet na kończynę górną – 1 szt.

Zamawiający nie dopuszcza urządzenia o w/w parametrach.
12. Dotyczy pozycja 11

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia urządzenia o wymiarach: 330 x 540x 290 .

Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia urządzenia o w/w wymiarach.
13. Dotyczy pozycja 13

Zamawiający w wyjaśnieniach napisał „Zamówienie dotyczy stołu rehabilitacyjnego 2-

segmentowego, ze sterowaniem nożnym, ramą z korbową zmianą wysokości”. Powyższy opis

jest sprzeczny. Czy zamawiający miał na myśli elektrycznie regulowaną wysokość za pomocą
pilota nożnego?

Zamawiający doprecyzowuje zamówienia: „Stół dwusegmentowy z ręczną regulacją wysokości za pomocą mechanizmu korbowego”.

14.Dotyczy pozycja 14

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia urządzenia o wymiarach: max.1165x 680x

944 oraz pojemności 71 -210 litrów .

Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia urządzenia o w/w wymiarach.
15. Dotyczy pozycja 14

Czy Zamawiający odstąpi od obowiązku dostarczenia urządzenia o wymiarach: max.900x 950x

920 oraz pojemności 30 - 45 litrów.

Zamawiający odstępuje od obowiązku dostarczenia urządzenia o w/w wymiarach.
16. Dotyczy pozycja 13
W wyjaśnieniach do zapytań Zamawiający  wskazuje, że stół rehabilitacyjny powinien mieć jednocześnie sterowanie nożne oraz korbową regulację wysokości leżyska. Te rozwiązania wykluczają się. Stół może mieć albo sterowanie korbowe wyłącznie ręczne lub sterowanie nożne, elektryczne. Proszę o wskazanie które rozwiązanie powinien mieć oferowany stół rehabilitacyjny.

Zamawiający doprecyzowuje zamówienia: „Stół dwusegmentowy z ręczną regulacją wysokości za pomocą mechanizmu korbowego”.

Podpisała:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Elżbieta Łuczak
Do wiadomości

Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ.

Wyjaśnienia umieszczone zostają 

również na stronie internetowej Zamawiającego.

