Kutno, dnia  05.05.2014r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę (leasing lub sprzedaż ratalna) aparatów do wentylacji mechanicznej – 10 sztuk
Nr postępowania ZP/14/14
 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pytanie 1: W nawiązaniu do założeń Dialogu Technicznego w sprawie sprzętu do wentylacji dla ZOL w kwestii zdefiniowania najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania numer ZP/14/14 sprzętu o poniższych parametrach:
Warunki gwarancji dla proponowanego sprzętu: 5 lat gwarancji
	Parametry techniczne Zamawiającego
	Parametry oferowane

	Wymagania ogólne
	

	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia
	Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia

	Zasilanie: wbudowana turbina
	Wbudowana turbina

	Waga z baterią wewnętrzną max 5,2 kg
	5 kg

	Zasilanie  100 – 240 V AC
	Zasilanie  100 – 240 V AC

	Czas pracy z baterii wewnętrznej min. 4 godz. 
	Czas pracy z baterii wewnętrznej od 3h do 4h w zależności od ustawień wentylacji. Oferowany przez nas czas pracy na baterii spełnia wymagania NFZ

	Możliwość dołączenia baterii dodatkowej – czas pracy min. 8 godz.
	Bateria dodatkowa dołączona do respiratora zapewniająca czas działania o dodatkowe 3 - 4h pracy. Bateria jest integralną częścią respiratora co zapewnia wygodę i łatwość użytkowania. Oferowany przez nas czas pracy na baterii spełnia wymagania NFZ

	Tryby wentylacji
	

	Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna
	Wentylacja inwazyjna i nieinwazyjna

	PSV
	PSV

	PCV 
	PCV

	VCV 
	VCV

	CPAP
	TAK, ponadto oferowany przez nas sprzęt posiada dodatkowe tryby wentylacji, które zwiększają wszechstronność respiratora. Może on być stosowany u szerszej grupy pacjentów. Są to poza wymienionymi tutaj tryby:
- SIMV, S, S/T, T, AVAPS-AE, PC-SIMV.

	Objętość docelowa w trybach ciśnieniowych 
	Objętość docelowa w trybach ciśnieniowych

	Parametry nastawialne
	

	Objętość oddechu 100 do 2500 ml


	Objętość oddechu 50- 2000ml. Taki zakres oddechu w zupełności wystarcza na prowadzenie skutecznej terapii oddechowej u większości pacjentów. Ponadto możliwość wentylacji 50 ml powietrza umożliwia wentylację u mniejszych pacjentów 





	Ciśnienie wdechowe 4 do 50 cmH2O
	Od 4 do 50 cmH2O

	PEEP 0 – 30 cmH2O
	Zakres ciśnienia PEEP w zakresie od 0 do 25 cmH2O jest całkowicie wystarczającym zakresem do wentylacji pacjentów. W praktyce nie zwiększa się poziomu PEEP powyżej 25cmH2O. 

	Częstość oddechów (PCV,VCV)4 – 40 odd/min
	Od 1 do 60 odd.min

	Czas wdechu 0,3 do 5 s
	Od 0,3 do 5s

	Czas narastania 1 do 9 s 
	Zakres czasu narastania od 0,1 sekundy do 0,6 sekundy. Dla skutecznej wentylacji pacjenta niezwykle ważne jest, aby respirator szybko osiągał zamierzone ciśnienie. W tym wypadku oferowany przez nas zakres wydaje się być odpowiedni. Ustawienie dłuższych czasów narastania w niektórych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów restrykcyjnych, powoduje niedostateczną wentylację pacjenta. 

	Trigger wdechowy, wyłączony, 1 do 9 
	TAK, ponadto oferowany przez nas sprzęt wyposażony jest w nowoczesny algorytm Auto-Trak, który automatycznie wychwytuje potrzebę oddechową pacjenta i nie wymaga manualnego ustawiania Triggera wdechowego. Funkcja ta zapewnia pełną synchronizację respiratora z pacjentem i ułatwia pracę personelowi medycznemu samodzielnie dobierając triggery wdechowe i wydechowe.  

	Trigger wydechowy 1 do 9 
	TAK. W naszym respiratorze podany w "%" w zakresie od 10% do 90%. 

Wraz ze zmniejszaniem się natężenia przepływu  podczas wdechu, jeśli przepływ

pacjenta jest mniejszy od ustawionej wartości cyklu przepływu, urządzenie przechodzi do wydechu.

	Minimalny czas wdechu – wyłączony, 0,3 do 3 s.
	Parametr ten można bez przeszkód ustawić dzięki innemu oferowanemu przez nas parametrowi tj. Czas wdechu 0,3 do 5 s

	Maksymalny czas wdechu – wyłączony , 0,3 do 3 s.
	Parametr ten można bez przeszkód ustawić dzięki innemu oferowanemu przez nas parametrowi tj. Czas wdechu 0,3 do 5 s

	Częstość oddechów obowiązkowych  4 do 40 odd/min
	Od 1 do 60 odd.min

	Maksymalne ciśnienie 50 cmH2O
	Maksymalne ciśnienie 50 cmH2O

	CPAP 4 do 20 cmH2O
	CPAP od 4 do 20 cmH2O

	Krzywa przepływu kwadratowa, opadająca
	Kwadratowa i opadająca

	Westchnienia
	Funkcja westchnienia

	Kompensacja zmian ciśnienia i podatności w trakcie terapii
	TAK, pełna kompensacja przecieków zarówno w trybach objętościowych, jak i ciśnieniowych. 

	Monitorowanie i obrazowanie 
parametrów wentylacji
	

	Pełne monitorowanie krzywych, danych numerycznych i monitorowanych trendów na wbudowanym kolorowym ekranie
	Oferujemy pełne monitorowanie krzywych oddechowych (ciśnienie, objętość względem czasu) oraz danych numerycznych. Monitorowanie trendów oddechowych odbywa się stale i można je wyświetlić na ekranie komputera przy pomocy dołączonego do respiratora oprogramowania. 

	Ciśnienie szczytowe 
	Ciśnienie szczytowe

	Ciśnienie średnie 
	Ciśnienie średnie

	PEEP 
	PEEP

	Przeciek 
	Przeciek

	Objetość minutowa 
	Objetość minutowa

	Objętość oddechowa 
	Objętość oddechowa

	Możliwość integralnego pomiaru FiO2 (dane wyświetlane na ekranie respiratora)
	Brak możliwości integralnego pomiaru FiO2. Do pomiaru tego parametru można wykorzystać inne urządzenia dedykowane do tego rodzaju pomiarów.

	Możliwość integralnego pomiaru SpO2  (dane wyświetlane na ekranie respiratora)
	Możliwość integralnego pomiaru SpO2  (dane wyświetlane na ekranie respiratora)

	Możliwość integralnego pomiaru końcowo wydechowego i wdechowego CO2 (dane wyświetlane na ekranie respiratora)
	Brak możliwości integralnego pomiaru końcowo wydechowego i wdechowego CO2. Do pomiaru tego parametru można wykorzystać inne urządzenia dedykowane do tego typu pomiarów.

	Częstość oddechów 0 –60 odd/min
	Częstość oddechów 0 –80 odd/min

	Oddechy spontaniczne 0 – 60 odd/min 
	Oddechy spontaniczne 0 – 80 odd/min

	% oddechów spontanicznych 0 – 100% 
	Procent oddechów spontanicznych jest stale monitorowany i można go wyświetlić na ekranie komputera przy pomocy dołączonego do respiratora oprogramowania

	I : E   1:10 – 10:1
	Stosunek wdechu do wydechu w zakresie 1: 9,9 - 9,9:1. Różnica w stosunku do podanego przez Zamawiającego zakresu jest  znikoma i nie powinna mieć znaczenia terapeutycznego.

	Czas wdechu 0,3 – 5 s
	Czas wdechu 0,3 – 5 s

	Czas narastania 0,1 – 5 s
	Ten parametr jest możliwy do wyświetlenia na ekranie monitora w zakresie od 0,1 sekundy do 0,6 sekundy. Dla skutecznej wentylacji pacjenta niezwykle ważne jest, aby respirator szybko osiągał zamierzone ciśnienie. W tym wypadku oferowany przez nas zakres wydaje się być odpowiedni. Ustawienie dłuższych czasów narastania w niektórych przypadkach, zwłaszcza u pacjentów restrykcyjnych, powoduje niedostateczną wentylację pacjenta.

	Obrazowanie krzywych ciśnienie, przepływ, objętość
	Obrazowanie krzywych ciśnienie oraz objętość. Wartość przepływu maksymalnego jest przez cały czas widoczna na ekranie monitora podczas wentylacji w formie liczbowej. 

	Trendy 1, 6, 24 i 48 godz
	Monitorowanie trendów oddechowych odbywa się stale i można je wyświetlić na ekranie komputera przy pomocy dołączonego do respiratora oprogramowania.

	Alarmy
	

	Wysokie ciśnienie 5 – 60 cm H2O
	Zakres od 10- 80 cm H2O. Taki zakres alarmu również gwarantuje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem wentylowanego  pacjenta. 

	Niskie ciśnienie 1 – 50 cmH2O
	Zakres od 6 - 40 cm H2O. Taki zakres alarmu także gwarantuje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem wentylowanego pacjenta

	Wysoki PEEP wł/wył.
	Brak alarmu PEEP. Parametr ten jest każdorazowo (w każdym trybie wentylacji) ustalany przez lekarza. Nie ma możliwość, aby wartość ta była zmienna. Stąd brak alarmu dotyczącego tego parametru.

	Niski PEEP wł/wył.
	Brak alarmu PEEP. Parametr ten jest każdorazowo (w każdym trybie wentylacji) ustalany przez lekarza. Nie ma możliwość, aby wartość ta była zmienna. Stąd brak alarmu dotyczącego tego parametru.

	Wysoka Vt 100 – 3000 ml
	Oferowany w naszym urządzeniu zakres alarmu Wysokiej Vt: 50 - 2000ml gwarantuje pełną kontrolę nad bezpieczeństwem wentylowanego pacjenta.  

	Niska Vt 50 – 2000 ml
	Niska Vt 50 – 2000 ml

	Wysoka MV 1 –40 l/min, wył.
	Wysoka MV od 1 - 99 l/min.

	Niska MV 1 – 30 l/min , wył. 
	Niska MV od 0,1 - 99l/min

	Wysoka częstość oddechów 10 – 70 odd/min. wył
	Wysoka częstość oddechów od 4 do 80 odd/min 

	Niska częstość oddechów 4 – 30 odd/min., wył. 
	Niska częstość oddechów od 4 do 80 odd/min

	Bezdech wył, 15 – 60 s
	Bezdech od 10 - 60s

	Rozłączenie układu oddechowego
	Rozłączenie układu oddechowego

	Niski stan naładowania akumulatorów
	Niski stan naładowania akumulatorów

	Inne funkcje i wyposażenie
	

	Żywotność turbiny - min. 20 tys godzin pracy
	Żywotność turbiny 17.500h. Oferowany przez nas 5-letni okres gwarancji zapewnia przeniesienie większości kosztów utrzymania sprzętu na Wykonawcę.

	Kompletny wielorazowy układ oddechowy z zastawką wydechową 
	Kompletny wielorazowy układ oddechowy z wymienną zastawką wydechową

	Możliwość podłączenia układu dwuramiennego
	Brak możliwości użycia układu dwuramiennego. Wszystkie atuty tego układu zostały przeniesione na dwa pozostałe stosowane w naszym respiratorze typy obwodów.

	Układ wielorazowy z portem przecieku
	Układ wielorazowy z portem przecieku

	Testy układów pacjenta przeprowadzane przez respirator przed użyciem
	Testy układów pacjenta przeprowadzane przez respirator przed użyciem. Testy przeprowadzane w tle bez udziału personelu medycznego.

	Przełączanie z trybu klinicznego w tryb domowy (blokada klawiatury)
	Przełączanie z trybu klinicznego w tryb domowy (blokada klawiatury)

	Ustawianie profili wentylacji min. 3 
	Ustawianie profili wentylacji: 2 profile. Zmiana ustawień w respiratorze jest niezwykle łatwa i intuicyjna. W kilka sekund można zmienić parametr lub przejść z jednego profilu do drugiego. Respirator pozwala ponadto na zmianę parametrów wentylacji podczas terapii w czasie rzeczywistym

	Możliwość zasilania w tlen z koncentratora, ze źródła gazów centralnych w szpitalu
	Możliwość zasilania w tlen z koncentratora, ze źródła gazów centralnych w szpitalu

	Możliwość zasilania z portu zapalniczki samochodowej
	Możliwość zasilania z portu zapalniczki samochodowej

	Transfer danych poprzez port USB, kartę pamięci
	Możliwość transferu danych poprzez kartę pamięci SD. Jest to obecnie równie popularny i ogólnie dostępny sposób przenoszenia danych co port USB.

	Możliwość analizy danych na komputerze z dedykowanym oprogramowaniem 
	Możliwość analizy danych na komputerze z dedykowanym oprogramowaniem

	Regulacja jasności ekranu, automatyczna i ręczna
	Ręczna regulacja jasności ekranu pozwala na indywidualne dobranie stopnia jasności wyświetlacza

	Regulacja głośności sygnału alarmowego
	Regulacja głośności sygnału alarmowego

	Licznik godzin wentylacji pacjenta
	Licznik godzin wentylacji pacjenta

	Licznik pracy respiratora całkowity
	Licznik pracy respiratora całkowity

	Deklaracja zgodności CE
	TAK


Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
Zatwierdził:

Prezes Zarządu

Andrzej Musiałowicz
