   Kutno, dn. 13.04.2015r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

Nr postępowania ZP/8/15

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Pakiet Nr 75, pozycja 1 , 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o średnicy osłonki 2.4mm, pozostałe parametry wg wymagań Zamawiającego?

Tak niewielka różnica w stosunku do parametru wymaganego (2.3 mm) przez Zamawiającego nie ma żadnego istotnego wpływu na właściwości użytkowe i jakościowe produktu. Jeżeli Zamawiający nie dopuszcza prosimy o merytoryczne uzasadnienie swojego stanowiska.

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o średnicy osłonki 2.4 mm. 
2. Dotyczy pakietu nr 88- opakowania sterylizacyjne:

a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji z fałdą i bez fałdy (Lp. 2) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
Zamawiający nie wyraża zgody.

b) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw z fałdą w rozmiarze 100mm x 40mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 100mm x 50mm x 100m? Rozmiar fałdy różni się nieznacznie, co nie wpływa negatywnie na jakość oferowanego produktu.
TAK. Zamawiający dopuszcza.

c) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw z fałdą w rozmiarze 250mm x 60mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 250mmx 65mm x 100m? Rozmiar fałdy różni się nieznacznie, co nie wpływa negatywnie na jakość oferowanego produktu.
TAK. Zamawiający dopuszcza.
d) Czy Zamawiający dopuści do oceny rękaw z fałdą w rozmiarze 300mm x 70mm x 100m w miejsce rękawa o wymiarach 300mm x 65mm x 100m? Rozmiar fałdy różni się nieznacznie, co nie wpływa negatywnie na jakość oferowanego produktu.
TAK. Zamawiający dopuszcza.   
3. Dotyczy Pakietu Nr 57 poz.1. 
Czy zamawiający w pakiecie nr 57 w pozycji 1 dopuści siatkę polipropylen monofilamentowy o grubości 0,05mm, rozmiar porów 1x1,25mm, rozmiar 10x15cm. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Margines podany w SIWZ (+/- 10%). 
4. Dotyczy Pakietu Nr 34 - 
Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, wieszaki do worków na mocz pakowane po 10 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Istnieje możliwość przesyłania skanu faktury na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego (zamiast faktury przesyłanej drogą pocztową, wybór opcji należy do Zamawiającego) Czy Zamawiający dopuszcza, którąś z możliwości? 
TAK. Zamawiający dopuszcza (list polecony priorytetowy). 
6. Dotyczy Pakietu Nr 92

1. Czy Zamawiający w pakiecie nr 92 dopuści termometr bezdotykowy na podczerwień o następujących parametrach:
- rok produkcji 2014
- brak konieczności dezynfekcji przed następnym użyciem
- pomiar temperatury ciała w stopniach Celsjusza
- podświetlany wyświetlacz LCD
- zakres temperatury ciała od 34°C do 43°C
- dokładność pomiarów zgodna z normą ASTM E1965-1998(2003) od 32°C do 42,5°C = ± 0.3°C
           - odległość dla pomiarów 5-10 cm
           - czas pomiaru 1 s.
- wymiary 13,8cm x 3,5cm x 3,8cm
- waga 76 g
- posiada certyfikat CE, który dotyczy oceny zgodności dla wyrobów medycznych wg dyrektywy 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych oraz deklarację zgodności CE – ww dokumenty sa zgodne z ustawa o wyrobach medycznych
- gwarancja 24 miesiące
- nieodpłatne przeglądy przez pierwszy rok gwarancji
· zasilanie bateryjne typ AAA – 2 baterie
· automatyczne wyłączanie po 30 sek.
· zgodnie z wynikami badań spełniający normę EN 12470-5: 2003 dotycząca termometrów na podczerwień
· sygnał dźwiękowy jeśli temperatura jest przekroczona
· pamięć do 12 ostatnich pomiarów
· w komplecie termometr, baterie, pokrowiec

Zamawiający dopuszcza. 
7. Dotyczy Pakietu Nr 4 poz.4 
Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni lub do 600 aktywacji bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, niebieski mostek silikonowy, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 psi, pakowany podwójnie, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi, oznaczony kolorem czerwonym tętniczy, oraz niebieskim żylny z możliwością dezynfekcji środkami na bazie alkoholu?. 
Zamawiający dopuszcza. 
8. Dotyczy Pakietu Nr 69 
Czy Zamawiający dopuści elektrody do czasowej stymulacji serca 5F i 6F z intruducerami 7F o długości 12 cm? 
Zamawiający wykreśla z opisu ( pakiet Nr 69 poz. 1) elektrody 5F,  podał  je pomyłkowo( taki rozmiar jest nieprzydatny dla zamawiającego). Natomiast dopuszcza elektrody do czasowej stymulacji serca  6F z intruducerami 7F. 
9. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.7,8 
1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie w pakiecie nr 14 poz. 7,8, czy Zamawiający miał na myśli maski z workiem rezerwuarowym i zastawkami jednokierunkowymi?

Zamawiający dopuszcza. 
10. Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 1-8 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od Kryterium Oceny – Gwarancja specjalistycznego transportu-izoterma-10%, dla pakietu nr 14 , gdyż ze względu na materiał z którego są wytworzone produkty w poz. 1-8, nie są to wyroby które wymagają specjalnych warunków przechowywania, i transportowania w warunkach izotermicznych.

Zgodnie z  Informacją o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r. – Zamawiający odstępuje. 
11.Dotyczy pakietu Nr 89 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 89 elektrody neutralnej o powierzchni przewodzącej 107,5 cm2 i o powierzchni klejącej 167 cm2 (wymiary 158x124mm). 
Zamawiający dopuszcza 
12.Dotyczy pakietu Nr 94 poz.1. 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 94 poz.1 elektrody do EKG w rozmiarze 32 mm. 
Zamawiający dopuszcza 
13.Dotyczy pakietu Nr 94 poz.2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 94 poz.2 elektrody do EKG w rozmiarze 36mmx50mm. 
Zamawiający dopuszcza 
14. Dotyczy pakietu Nr 55
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakiecie 55 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim? 

TAK.  Zamawiający wyraża zgodę. 
15. Dotyczy Pakietu nr 18 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 niżej opisanego zestawu? 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), składana teleskopowo,  
4 ręczniki do rąk, 
3 taśmy mocujące 9 x 50 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 
1 przylepna serweta średnia z warstwą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, warstwą chłonną 15 x 50 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 
1 elastyczna osłona na nogę 30 x 120 cm 
1 elastyczny bandaż 12cmx6m 
2 przylepne serwety 75 x 90 cm (3-warstwowe na całej powierzchni) 
1 serweta z wycięciem „U” z warstwą chłonną i organizatorami przewodów, 230x260cm, wycięcie 20 x 100 cm, warstwa chłonna 75 x 140 cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 
1 serweta przylepna duża 150x240cm (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta)
A także, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w opakowaniu handlowym zawierającym 6 sztuk oraz kieszeni pakowanej oddzielnie po 120 sztuk. Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców i równocześnie zwiększy konkurencyjność. Pytanie ma na celu również warunkowanie ewentualnych przyszłych dostaw.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak jednej serwety do nakrycia stolika instrumentariuszki. 
16. Dotyczy Pakietu nr 20 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 20 niżej opisanego zestawu?  
serweta na stolik do instrumentarium 150 x 190 cm 
serweta brzuszno-kroczowa 220/240 x 335 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonienia otworu, kiedy nie jest używany) 
serweta na stolik Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85 cm), składana teleskopowo 
Serweta przylepna 50 x 60 cm 
2 ręczniki do rąk 
przylepiec Velcro 2,5 x 30 cm 
taśma mocująca 9 x 50 cm
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak jednej serwety pod pośladki.

17. Dotyczy Pakietu nr 21
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 niżej opisanego zestawu? 
1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)  
4 ręczniki do rąk 
2 taśmy mocujące 9 x 50 cm 
1 serweta na stół do instrumentarium składana 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm) 
1 elastyczna osłona na nogę 22 x 75 cm 
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm z warstwą chłonną 50 x 100 cm, z organizatorami przewodów (3-warstwowa w części dedykowanej dla pacjenta + łata chłonna) 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
LUB 
1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)  
1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm, z elastycznym otworem o średnicy 7cm 
1 serweta dwuwarstwowa 150cm x 180cm 
1 taśma mocująca 9 x 50cm 
1 elastyczna osłona na nogę 36 x 65cm 
1 serweta dwuwarstwowa 90 x 120cm 
1 serweta na stolik Mayo 78 x 145c  
O który pakiet chodzi? 
18. Dotyczy Pakietu nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w opakowaniu handlowym zawierającym 12 sztuk oraz kieszeni pakowanej oddzielnie po 120 sztuk. Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej ilości Wykonawców i równocześnie zwiększy konkurencyjność. Pytanie ma na celu również warunkowanie ewentualnych przyszłych dostaw. 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 
19. Dotyczy Pakietu nr 23 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 23 sterylnej osłony o wym. 15 x 250 cm? 
Zamawiający  nie „mówi” w pakiecie o jakiejkolwiek osłonie. 
20. Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz. 1 Ściereczki chłonnej o wymiarach 30,5cm x 32cm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
21. Dotyczy Pakietu nr 29 poz. 5 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 29 poz. 5 sterylnej serwety na stół do instrumentarium o wymiarach 150 x 190cm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
22. Dotyczy Pakietu nr 71 poz.1
Czy Zamawiający pakiecie nr 71 poz.1 będzie wymagał zaoferowania rozmiarów od M do XL jak 

w poz. 2?   

TAK.

23. SIWZ – rozdział II pkt. 4

Prosimy o odstąpienie od wymogu aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał okres ważności min. 24 m-ce od dnia dostawy i zastąpienie go wymogiem np. aby oferowany przedmiot zamówienia posiadał okres ważności od dnia dostawy wynoszący min. 6 m-cy, tak jak to ma miejsce w §2 ust. 11 Projektu umowy. Wymóg wprowadzony przez Zamawiającego jest niemożliwy do spełnienia w przypadku wyrobów medycznych, których okres ważności wynosi 24 m-ce jak np. elektrody EKG, gdyż produkt taki musiałby być dostarczony do Zamawiającego w dniu jego wyprodukowania.

Zgodnie z  Informacją o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.

24. SIWZ – rozdział II pkt. 5

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych. Bardzo krótki (2 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.  

Zgodnie z  Informacją o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.

25.Pakiet nr 91 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o mikroteksturowanej powierzchni i o poziomie protein poniżej 50 ug/g, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Dopuszczamy rękawice o mikroteksturowanej powierzchni. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

26.Pakiet nr 91 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o poziomie protein poniżej 50 ug/g, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
27.Pakiet nr 91 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości na placu min. 0,11 mm i poziomie AQL – 1,5, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
28.Pakiet nr 91 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o długości min. 240 mm, grubości na placu od  0,11 mm do 0,12 mm, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza.

29.Pakiet nr 91 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji rękawic o grubości na placu min. 0,11 mm i poziomie AQL – 1,5, pozostałe parametry oferowanych rękawic będą zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza.

30.Pakiet nr 94 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o średnicy 30 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

31.Pakiet nr 94 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody pediatrycznej o średnicy ok. 25 mm w kształcie „kwiatka’, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

32.Pakiet nr 94 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o średnicy 50 mm, okrągłej, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

33.Pakiet nr 94 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody o rozm. 55 x 40 mm ze specjalnym wycięciem umożliwiającym przełożenie kabla podczas badań holterowskich i wysiłkowych (dzięki wycięciu w elektrodzie kabel podczas ruchu  pacjenta pozostaje na swoim miejscu),  pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Zamawiający dopuszcza.

34.Pakiet nr 94 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowanie nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałoby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Zamawiający dopuszcza.

35.Pakiet nr 94 poz. 1-2

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na wycenę opakowań, prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie powyżej.

36.Pakiet nr 106 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o rozmiarze 112 mm x 25 m, ponieważ jest to właściwy rozmiar papieru do aparatu Ascard.

Zamawiający dopuszcza.

37.Pakiet nr 106 poz. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy zaoferować 700 szt. papieru o rozm. 112 mm x 25 m czy 1120 szt. papieru o rozm. 112 mm x 25 m (przeliczenie wymaganych ilości)

TAK. 700 szt.

38. Pakiet nr 106 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru KTG Corometrics 4305BAO o rozmiarze 152 mm x 90 mm x 160 kartek, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 313 bloczków.

Zamawiający dopuszcza.

39. Pakiet nr 106 poz. 6

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji Zamawiający miał na myśli papier Delta 3 Plus? 

TAK.

40.Pakiet nr 123 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie do jakiego modelu/ typu aparatu Lifepack ma być przeznaczona elektroda w ww. pozycji.  

Lifepack 12 i 20

41. Pakiet nr 123 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy elektroda w ww. pozycji ma być przeznaczona dla dorosłych czy dla dzieci?

Dla dorosłych i dla dzieci.

42. Pakiet nr 123 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy w ww. pozycji należy wycenić 50 szt. elektrod czyli 25 op. = 2 szt. czy 50 op. = 2 szt.? Elektrody do defibrylacji są sprzedawane w op. = 2 szt. i nie ma możliwości sprzedaży na sztuki.

25 op. po 2 szt.

43. Projekt umowy - §3 ust. 1

Prosimy o rozważenie dopuszczenia zmiany cen obowiązujących strony umowy w następujących przypadkach (albo przynajmniej w niektórych z nich): 1) zmiana stawek celnych, 2) udokumentowana zmiana cen producenta, 3) istotna zmiana kursów walut, np. o co najmniej 10% w stosunku do kursu z dnia upływu terminu składania ofert (wg tabeli NBP). W obecnej, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na rynkach międzynarodowych (m. in. duże skoki kursów walut), niedopuszczenie zmiany umowy w ww. przypadkach sprawi, że wykonawca będzie obciążony ponadprzeciętnym ryzykiem ekonomicznych związanym z realizacją kontraktu, wykraczającym poza zwykłe ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Projekt umowy - §3 ust. 6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. 

Zgodnie z § 3 ust.6 zmiana może mieć tylko charakter losowy, niezależny od Zamawiającego.

45. Projekt umowy - §4 ust. 3

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez „uzasadniony przypadek wzrostu ustawowej stawki podatku VAT”? Czy za „uzasadniony przypadek” Zamawiający uzna zmianę odpowiednich przepisów powodujących wzrost stawki podatku VAT na wyroby medyczne, czy jednak wymaga dodatkowego umotywowania wniosku Wykonawcy o zmianę cen brutto umowy w związku ze wzrostem stawek podatku VAT? 

Uzasadniony przypadek wzrostu ustawowej stawki podatku VAT, to zmiana odpowiednich przepisów powodujących wzrost stawki podatku VAT na wyroby medyczne.

46. Projekt umowy - §4 ust. 3

Prosimy o zmianę ww. par. umowy przez wprowadzenie identycznego zapisu jak w przypadku par. 4 ust. 4 tzn.: „wzrost stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego”.

Zamawiający wyraża zgodę. §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „wzrost ustawowej stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego”.

47. Projekt umowy - §4 ust. 5

Prosimy o dodanie do par. 4 ust. 5 projektu umowy zapisu, że aneks do umowy zostanie podpisany w sytuacji opisanej w par. 4 ust. 5, za zgoda obu stron umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Projekt umowy - §7 ust. 1 lit. c)

Prosimy o zmniejszenie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 lit. c) z 10% do 5% wartości brutto całej umowy według stanu na dzień odstąpienia. Kary w aktualnej wysokości są w naszej ocenie rażąco wysokie.

Zamawiający nie wyraża zgody. Jako podstawa do ustalenia wysokości kary umownej - wartość brutto niezrealizowanej części umowy.
49. Dotyczy § 7 ustęp 1 punkt „c” umowy.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wskazanie jako podstawy do ustalenia wysokości kary umownej wartość niezrealizowanej części umowy? W przypadku zrealizowania zgodnie z umową znacznej części przedmiotu umowy, naliczanie kar od całości jest wyraźnie zawyżona?

    Zapis umowy jest zgodny z sugestią Wykonawcy. Zapis brzmi: „ według stanu na dzień odstąpienia”.

50. Dotyczy § 3 ustęp 3 umowy.  Czy Zamawiający zaakceptuje faktury wystawione przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i przesłane w formie elektronicznej, w formacie PDF, co jest zgodne z zapisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1528)  oraz ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 ze zm.)?  Prosimy o podanie adresu  poczty elektronicznej Zamawiającego, na który powinny być przesyłane faktury wykonawcy. 

Zamawiający, oprócz formy papierowej, dopuszcza dodatkowo fakturę w formie elektronicznej.

51. Dotyczy Pakietu Nr 65 poz.2 

Czy Zamawiający miał na myśli w Pakiecie Nr 65 poz. 2 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

TAK. 
52. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19, Pozycji 1 Serwety do cięcia cesarskiego o wymiarze 200x300cm z centralnym otworem 25x30 cm wypełniony folią chirurgiczną i otoczonym workiem na płyny z usztywnionym brzegiem i dwoma zaworami do podłączenia drenu. Pozostałe parametry bez zmian. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
53. Dotyczy Pakietu Nr 19 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 19, Pozycji 1 Serwety do owinięcie noworodka z włókniny bawełnopodobnej o wymiarze 70x80cm. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
54. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18, Pozycji 1 Serwety samoprzylepnej o wymiarze 200x260 cm z wycięciem U o głębokości 8x80 cm. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
55. Dotyczy Pakietu Nr 18 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18, Pozycji 1 Zestawu do stawu biodrowego o składzie: 
1 x serweta do nakrycia stołu inst. 150x200 cm  
1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140 cm 
1 x serweta samoprzylepna 150x200 cm 
1 x serweta samoprzylepna 200x260 cm z wycięciem U o głębokości ok. 9x105 cm 
1 x osłona na kończynę 35x120 cm 
2 x taśmy samoprzylepne 10x50 cm 
2 x ręczniki do rąk 30x35 cm 
1 x Samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa 30x40 cm. 
Pozostałe parametry spełnione.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak: 1 taśmy,  1 serwety do nakrycia stołu instrumentariuszki, 2 ręczników.
56. Dotyczy Pakietu Nr 20 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 20, Pozycji 1 Zestawu ginekologicznego o składzie: 
1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140 cm  
1 x serweta ginekologiczna 230x250 cm z zintegrowanymi nogawicami i samoprzylepnym oknem 12 cm w części kroczowej 
1 x taśma przylepna 10x50 cm  
2 x ręczniki do rąk 30x30 cm 
1 x serweta na stolik (owiniecie zestawu) o wymiarze 150x200 cm. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak serwety pod pośladki. 
57. Dotyczy Pakietu Nr 21 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 21, Pozycji 1 Zestawu do zabiegów stawu kolanowego o składzie: 
1 x serweta do nakrycia stołu inst. 150x190 cm 
1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140 cm 
1 x serweta do obłożenia kończyny rozmiar 200x320 cm. z elastycznym samouszczelniającym otworem 6x8 cm  
1 x taśma samoprzylepna 10x50 cm 
4 x ręczniki do rąk 30x30 cm 
1 x osłona na kończynę rozmiar ok. 35x60 cm. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak 2 serwet do nakrycia stołu instrumentariuszki. 
58. Dotyczy Pakietu Nr 22 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 22, Pozycji 1  
Zestawu do laparoskopii ginekologicznej o składzie: 
1 x serweta główna 250x280cm w części centralnej serwety znajduje się otwór 30x30 cm otoczony taśmą lepną, w części kroczowej otwór przylepny 10x15 cm wraz z przykrywającą go klapką  
1 x pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm  
1 x taśma samoprzylepna 10x50cm 
1 x serweta 50x70 cm 
2 x ręczniki do rąk 30x30 cm 
1 x serweta o wym. 150x200cm (owinięcie zestawu) która może służyć jako przykrycie stolika. 
Samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa 2x15x40 cm, pakowana z osobno nie w zestawie. Kieszeń wkalkulowana w cenę zestawu.  
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
58. Dotyczy Pakietu Nr 23 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 23, Pozycji 1  
Zestawu uniwersalnego o składzie: 
1 x Serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 150x200 cm  
1 x Serweta do nakrycia stolika Mayo 80x140 cm 
2 x Samoprzylepne serwety operacyjne 70x100 cm  
1 x Serweta samoprzylepna 150x200 cm  
1 x Serweta samoprzylepna 150x240 cm  
1 x Taśma samoprzylepna 10x50 cm 
2 x ręczniki do rąk 30x30 cm 
Przylepna kieszeń 2-komorowa 30x40 cm, pakowana osobno nie w zestawie. Kieszeń wkalkulowana w cenę zestawu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Zbyt wąskie serwety w poz. 4 i 5. 
59. Dotyczy Pakietu Nr 74 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 74, Pozycji 1 Żelu poślizgowego w saszetce 5 g. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
60. Dotyczy Pakietu Nr 74 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 74, Pozycji 1 Wody destylowanej w strzykawce 10 ml. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
61. Dotyczy Pakietu Nr 74 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 74, Pozycji 1 Igły iniekcyjnej 18 G, 1,2 x 50mm, zapakowanej. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
62. Dotyczy Pakietu Nr 72 poz.1. 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 72, Pozycji 1 Serwety 75x100 cm z otworem 6x8 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego. 
Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest zgodny z normą 13795. 
63. Dotyczy Pakietu Nr 72 poz.2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 72, Pozycji 2 Serwety 50x70 cm z otworem 6x8 cm wykonanej z laminatu dwuwarstwowego. 
Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest zgodny z normą 13795. 
64. Dotyczy Pakietu Nr 71 poz.1, 2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 71, Pozycji 1 i 2  Fartucha chirurgicznego pakowane bez dodatkowego owinięcia i ręcznika do rąk. Rękaw z mankietem o długości min. 6 cm. Pozostałe parametry spełnione. 
NIE. Zamawiający  nie dopuszcza. 
65. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz.1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 29, Pozycji 1 Ściereczki chłonnej o wymiarze 30x35 cm.  
NIE. Zamawiający  nie dopuszcza. 
66. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz.2 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 29, Pozycji 2 Serwety o wymiarze 50x70 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego. 
Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest zgodny z normą 13795. 
67. Dotyczy Pakietu Nr 29 poz.3 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 29, Pozycji 3 Serwety o wymiarze 75x100 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego. 
Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest zgodny z normą 13795. 
68. Dotyczy Pakietu Nr 27 poz.1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 27, Pozycji 1  
Zestawu do szycia poporodowego o składzie: 
20 x kompresy włókninowe 10cmx 10cm, 4W 40g/m2  
2 x pokrowiec na nogi o wym. 35x120cm, wykonany z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54g/m2  
1 x serweta włókninowa podfoliowana 100x120cm  
1 x serweta owiniecie 150x200 cm 
Pozostałe parametry spełnione. 
Zamawiający dopuszcza, jeżeli jest zgodny z normą 13795. 
69. Dotyczy Pakietu Nr 25 poz.1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 25, Pozycji 1 Sterylnego zestawu do porodu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego gramaturze min. 54gr/m2 o składzie: 
1 x Serweta 120cmx100cm; 
1 x serweta 150cm x 100cm stanowiąca owinięcie tego zestawu; 
1 x serweta dla noworodka 70cm x 80cm; 
6 x podkład chłonny 20cm x 40cm; 
1 x podkład chłonny z pulpy celulozowej 60cm x 60cm; 
1 x podkład chłonny z pulpy celulozowej 90cm x 60cm. 
Pozostałe parametry spełnione. 
Zamawiający dopuści, jeżeli będą  zgodne z normą 13795 
70. Dotyczy Pakietu Nr 108 poz.1 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 108, Pozycji 4 Serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego o wymiarze 75x100 cm. 
TAK. Zamawiający dopuszcza. 
71. Dotyczy Pakietu Nr 79 poz.1
W związku z wycofywaniem z obrotu Zgłębnika żołądkowego z poliuretanu                                  
i wielofunkcyjnym łącznikiem CH10 o długości 130 cm zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotu zamówienia i wykreślenie przedmiotowego rozmiaru z pozycji nr 1. 
Dostępne pozostają następujące zgłębniki: CH8/110cm; CH10/110cm; CH12/110cm.

Zamawiający wykreśla z pozycji Nr 1 CH10/130. Pozostają zgłębniki o rozmiarach: CH8/110cm; CH10/110cm; CH12/110cm. 
72. Dotyczy Pakietu Nr 47 
Zwracamy się z prośbą o: - rozszerzenie opisu w Pakiecie nr 47 o następującą treść : … zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi z wycinanymi okienkami bocznymi, konfiguracja „podwójne D”, końcówki cewnika silikonowe / poliuretanowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Wymagane średnice i rozmiary: 11,5 - 12 Fr  i dł. od 15 cm. – 20 cm…. 
Zamawiający dopuszcza. 
73. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.1 |
Prosimy o dopuszczenie :Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli Państwu na pozyskanie korzystnych ofert pod względem ekonomicznym od większej ilości Wykonawców. Obecny opis nie ma medycznego uzasadnienia, gdyż oznaczenie identyfikujące producenta umieszczone bezpośrednio na wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.5) „wyrób medyczny i elementy do niego odłączalne muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia”. Zamawiający nie ustanowił wymogu umieszczenia na samym wyrobie kodu, bądź nr serii, a jedynie oznaczenie producenta, co w świetle obowiązującego prawa wydaje się być bezzasadne. Wymóg ustanowiony przez Zamawiającego, skutecznie ogranicza możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, w Pakiecie nr 1, potencjalnym Wykonawcom, którzy posiadają w swoim asortymencie wymagane przyrządy, lecz nie spełniają wymogu umieszczenia oznaczenia producenta na samym wyrobie medycznym. W związku z tym wnoszę o dostąpienie od wymogu oznaczenia identyfikującego producenta umieszczonego bezpośrednio na przyrządzie. W przypadku odmowy proszę o zastosowanie w/w wymogu w pozostałych pozycjach pakietu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
74. Dotyczy Pakietu Nr 1 poz.2 
Prosimy o dopuszczenie: Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na opakowaniu jednostkowym, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.Dopuszczenie w/w asortymentu pozwoli Państwu na pozyskanie korzystnych ofert pod względem ekonomicznym od większej ilości Wykonawców. Obecny opis nie ma medycznego uzasadnienia, gdyż oznaczenie identyfikujące producenta umieszczone bezpośrednio na wyrobie nie może służyć za podstawę do ewentualnej reklamacji, bądź identyfikacji w przypadku zdarzenia medycznego, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 (Dz. U. nr 16, poz. 74 ust. 13 poz.5) „wyrób medyczny i elementy do niego odłączalne muszą być identyfikowane kodem lub numerem partii lub serii, aby można było podjąć odpowiednie działania w celu wykrycia potencjalnego zagrożenia”. Zamawiający nie ustanowił wymogu umieszczenia na samym wyrobie kodu, bądź nr serii, a jedynie oznaczenie producenta, co w świetle obowiązującego prawa wydaje się być bezzasadne. Wymóg ustanowiony przez Zamawiającego, skutecznie ogranicza możliwość wzięcia udziału w postępowaniu, w Pakiecie nr 1, potencjalnym Wykonawcom, którzy posiadają w swoim asortymencie wymagane przyrządy, lecz nie spełniają wymogu umieszczenia oznaczenia producenta na samym wyrobie medycznym. W związku z tym wnoszę o dostąpienie od wymogu oznaczenia identyfikującego producenta umieszczonego bezpośrednio na przyrządzie. W przypadku odmowy proszę o zastosowanie w/w wymogu w pozostałych pozycjach pakietu. Działając na podstawie art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oznajmiamy, iż naszym zdaniem opis przedmiotu zamówienia w niniejszej procedurze został przez Zamawiającego sporządzony w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający, opisał przedmiot zamówienia w taki sposób, iż odwołując się do przedmiotowego parametru technicznego (właściwości) przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretnego producenta i konkretny asortyment, oferowany przez jednego tylko wykonawcę, przez co eliminuje z udziału w postępowaniu innych potencjalnych wykonawców.Przepis art. 29 ust. 2 zakazuje nie tylko wskazywania konkretnego produktu przez użycie oznaczeń konkretnego producenta lub produktu (dyskryminacja bezpośrednia), ale również posługiwania się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub produkt (dyskryminacja pośrednia).W wyroku z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie KIO/UZP 2270/10 Krajowa Izba Odwoławcza UZP przyjęła, że nie można mówić o zachowaniu zasady uczciwej konkurencji w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia określony jest w sposób wskazujący na produkt określonego wykonawcy, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez Zamawiającego, wystarczy, że wymogi i parametry dla przedmiotu zamówienia określone są tak, że aby je spełnić oferent musi dostarczyć produkt konkretnego wykonawcy. Następnie w wyroku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie KIO/UZP 2729/10 (Lex Polonica nr 2447543), KIO zaznaczyła, że treść art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, iż do naruszenia normy prawnej wyrażonej w powyższym przepisie dochodzi już przypadku utrudnienia konkurencji, nie zaś jedynie wówczas jeżeli wskutek dokonania opisu przedmiotu zamówienia dochodzi do jej całkowitego wyeliminowania. Utrudnianie konkurencji nie polega wszakże na całkowitej eliminacji wszystkich producentów, dostawców lub dystrybutorów poza jednym, jak również wszystkich urządzeń, technologii lub rozwiązań poza jednym. 
Literalna wykładnia normy prawnej wyrażonej w powyższym przepisie wskazuje, iż nieuzasadnione utrudnianie konkurencji (wobec określonego i równouprawnionego do udziału w rynku wykonawcy lub oferowanego produktu) prowadzi do wypełnienia hipotezy normy prawnej wyrażonej w art. 29 ust. 2 ustawy. W uchwale z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie KIO/KD 107/10 (Lex Polonica nr 2454613)KIO wyjaśniła dalej, że art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zawiera dyrektywę, by przedmiot zamówienia opisany został w sposób neutralny, wolny od preferencji na rzecz jednego lub kilku wykonawców, oraz pozbawiony elementów dyskryminujących innych. Powyższe oznacza obowiązek eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia takich oznaczeń i sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę, bądź eliminować innych, uniemożliwiając im złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby bardziej uprzywilejowany od pozostałych. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
75. Dotyczy Pakietu Nr 2 poz.4
Czy Zamawiający dopuści w/w pozycji opakowanie zbiorcze – 80 szt. i wyrazi zgodę na przeliczenie ilości opakowań w formularzu cenowym.
TAK. Zamawiający dopuszcza.

76. Pakiet nr 2 poz. 5
Prosimy o dopuszczenie w/w pozycji Strzykawka trzyczęściowa do płukania typu Janette, z końcówką do cewników z dodatkowym łącznikiem i jednostronną skalą pomiarową - poj. 100ml - opakowanie folia/papier, czarna skala. Dopuszczenie w/w opisu nie spowoduje obniżenia standardu jakości oferowanego przez nas asortymentu, a Państwu pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty pod względem ekonomicznym.

Zamawiający dopuszcza.

77.Pakiet nr 5 poz. 1,poz.2
Czy Zamawiający wymaga kaniuli z dodatkowym zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie do naczynia.

Zamawiający dopuszcza.
78.Pakiet nr 7 poz. 1,poz.2
Prosimy o dopuszczenie karniaka trójdrożnego z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty/zamknięty.
TAK. Zamawiający dopuszcza.

79.Pakiet nr 55 poz. 1
Prosimy o dopuszczenie przyrządu do pobierania i wstrzykiwania leków typu Spike bez zastawki.
Dopuszczenie w/w opisu nie spowoduje obniżenia standardu jakości oferowanego przez nas asortymentu, a Państwu pozwoli na pozyskanie korzystnej oferty pod względem ekonomicznym. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
80. Dotyczy Pakietu Nr 61

Informujemy, że z godnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 2 ust.  ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 ze zm.) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej szczotki do mycia rąk dla personelu medycznego nie są uznawane za wyroby medyczne. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego  o odstąpienia w Pakiecie Nr 61 od wymogu wpisania do rubryki  formularza asortymentowo-cenowego numeru, pod którym wyrób został wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych
Zamawiający odstępuje. 

 81. Dotyczy Pakietu Nr 3

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 3, dopuści złożenie oferty ze strzykawkami do pomp infuzyjnych z końcówką Luer – lock, 56/60ml, z gumową uszczelką na tłoku, czytelną skalą oraz nazwą handlową na cylindrze, kompatybilnymi z posiadanymi przez Zamawiającego pompami?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
82. Dotyczy Pakietu Nr 17

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 17, dopuści złożenie oferty z foliami chirurgicznymi o grubości 25 mikronów, pokrytymi hipoalergicznym klejem akrylowym, wymiarach 40x30cm?  
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
83.Dotyczy Pakietu Nr 18

      Czy Zamawiający, w zakresie części nr18, dopuści złożenie oferty z zestawem obłożeń do operacji biodra, o następującym składzie:

· Serweta zwykła – na stolik (przykrycie)150 x 180 1 szt.

· Serweta na stolik Mayo
80 x 145 1szt. 

· Ręczniki do rąk
20 x 25 4 szt.

· Serweta zwykła, 2-warstwowa 75 x 90 1 szt.

· Obłożenie zwykłe
150 x 180 1 szt.

· Pończocha, 2-warstwowa
35 x 120 1 szt.

· Taśma operacyjna, folia
11 x 50 2 szt.

· Serweta z wycięciem, U = 7,5 x 100 cm
200 x 260 1 szt. 

· Serweta przylepna
175 x 300 1 szt. ?

Zamawiający dopuści, jeżeli pończocha –2 warstwowa zgodna z normą 13795.

84 .Dotyczy Pakietu Nr 19

Czy Zamawiający, w zakresie części nr 19 dopuści złożenie oferty z zestawem obłożeń  do cesarskiego cięcia, o następującym składzie: Serweta zwykła - na stolik (owinięcie zestawu)
150 x 180 1 szt.,

Serweta na stolik Mayo
80 x 145
1 szt., Ręczniki do rąk
20 x 25
4 szt.

Obłożenie do cięcia cesarskiego z getrami, z otworem przylepnym 24 x 29 cm; z kieszenią do zbierania płynów 360° i otworem z folii do nacięć oraz podłączeniem do drenów  225 x 320
1 szt.

Serweta dziecięca, 2-warstwowa
100 x 150
1 szt,?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
85 .Dotyczy Pakietu Nr 23

Czy Zamawiający, w zakresie części nr 23 dopuści złożenie oferty z zestawem obłożeń uniwersalnych o następującym składzie: 

· Serweta zwykła - na stolik (owinięcie zestawu)
150 x 180
1 szt.

· Serweta na stolik Mayo
80 x 145
1 szt. 

· Ręczniki do rąk
25 x 20
4 szt.

· Taśma operacyjna
10 x 50
1 szt.

· Serweta boczna
75 x 100
2 szt. 

· Obłożenie na stopę
175 x 180
1 szt. 

Obłożenie na głowę
150 x 240
1 szt.?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

86 .Dotyczy Pakietu Nr 10

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 10: 
Ostrza chirurgiczne ( do trzonka nr 3 )  ze stali nierdzewnej lub węglowej, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym wzór, nr ostrza i nazwa producenta - kolorowy kod identyfikujący rodzaj ostrza zarówno na opakowaniu  zbiorczym – op. A 100szt. 
o rozmiarach: 10, 11, 12, 15 

NIE. Brak ostrza Nr 10A – do laparoskopii.

87 .Dotyczy Pakietu Nr 10

Ostrza chirurgiczne ( do trzonka nr 4 )  ze stali nierdzewnej lub węglowej, pakowane pojedynczo w aluminiowe saszetki, na opakowaniu jednostkowym wzór, nr ostrza i nazwa producenta - kolorowy kod identyfikujący rodzaj ostrza zarówno na opakowaniu  zbiorczym – op. A 100szt. o rozmiarach: 24
TAK.

88 .Dotyczy Pakietu Nr 14 poz.1,2 

Czy Zamawiający w pakiecie 14 poz. 1 i 2 dopuszcza cewniki do podawania tlenu z zawartością ftalanów?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

89 .Dotyczy Pakietu Nr 30

Zwracamy się z zapytaniem czy na potwierdzenie parametrów zawartych w specyfikacji technicznej Zamawiający będzie wymagał badań producenta?

Zamawiający wymaga.

90. Pakiet 91, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic teksturowanych, spełniających pozostałe wymogi SIWZ?

Zamawiający dopuszcza.

91. Pakiet 91, poz. 1 i 2

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający w powyższych pozycjach będzie wymagał dwóch różnych produktów?

TAK

92. Pakiet 91, poz. 3 i 5

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy Zamawiający w powyższych pozycjach będzie wymagał dwóch różnych produktów?

TAK

93. Dot. Wzoru umowy

Prosimy o modyfikacje projektu umowy poprzez dodanie  do § 3 ust. 3 następującego zapisu: „W przypadku opóźnienia Zamawiającego w dokonaniu płatności przekraczającego 55 dni od dnia płatności określonego na fakturze, Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych dostaw do czasu uregulowania przez Zamawiającego zaległości przekraczających termin płatności określony na fakturze o 55 dni. W takim przypadku Zamawiający nie ma prawa naliczać kar umownych za opóźnienie w dostawie towaru.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

94. Dot. Wzoru umowy

Prosimy o dodanie do § 3 ust. 6 projektu umowy następującego zapisu: „Zmniejszenie ilości zamawianych towarów nie będzie większe niż 20% wartości umowy”. Chcemy podkreślić, że zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej przyjmuje się, że warunkiem możliwości skorzystania przez Zamawiającego z prawa zmniejszenia ilości zamówienia jest dokładne określenie części zamówienia, która na pewno zostanie zrealizowana. Brak takiego określenia może spowodować naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który wymaga, żeby przedmiot zamówienia był opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Ponadto brak określenia powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności co do zakresu, jaki uda się zrealizować, może przyczynić się do utrudnienia kalkulacji ceny, a także sprawia, że całe ryzyko gospodarcze kontraktu zostaje przerzucone na Wykonawcę.

Zamawiający nie wyraża zgody.

95. Dot. Wzoru umowy

Prosimy o modyfikację zapisu § 4 pkt 3 projektu umowy poprzez zastąpienie go następującą treścią: „wzrost ustawowej stawki podatku VAT następuje automatycznie, przy czym zmianie ulega jedynie cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian. Nowe stawki będą obowiązywać strony wraz z wejściem w życie przepisów je regulujących. Każdorazowa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu w formie pisemnej, ewentualnie strony mogą zawrzeć aneks porządkujący na wniosek Zamawiającego,”

Zamawiający wyraża zgodę.

96. Dot. Wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu § 6 projektu umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

97. Dot. Wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu projektu umowy § 9 ust. 3. W przypadku, gdyby ze strony Zamawiającego nie była możliwa proponowana zmiana, prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób przedstawia się sytuacja majątkowa Zamawiającego. 

Nie toczy się wobec Zamawiającego postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne.

98. Dot. Wzoru umowy


Prosimy o dodanie do § 3 ust. 7 projektu umowy następującego zapisu: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

99. Pakiet 61, pozycja 1.  Pakiet 93, pozycja 1

Z uwagi na fakt, iż pozycje w ww. pakietach nie są wyrobami medycznymi i posiadają stawkę VAT 23% prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby zaoferowany przedmiot zamówienia był dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107 poz. 679/2010) oraz był wpisany do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Zamawiający odstępuje.

100. Pakiet 86

W opisie ww. pakietu Zamawiający poinformował, iż Dostawca wkładów workowych zobowiązany jest do nieodpłatnego dostarczenia  wskazanej ilości pojemników wielorazowych wraz z systemem mocowania oraz drenami łączącymi system z próżnią. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie dokładnej ilości sztuk:

- pojemników wielorazowych (kanistrów) 1000 ml -  40 szt.

- pojemników wielorazowych (kanistrów) 2000 ml -  80 szt.

- mocowań (oraz typu) – 120 szt.

- drenów – 240 m

101. Pakiet 93, pozycja 1

Optymalną gramaturą myjki rękawicy do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i personelu medycznego jest gramatura 100g/m2. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy wykonanej z włókniny 100g/m2 ?

Zamawiający dopuszcza

102. Pakiet 93, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki zgrzewanej termicznie, a nie zszywanej (wystające i niedokładne szwy), dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta oraz zapewnia wysoki komfort pacjenta?

Zamawiający dopuszcza.

103. Pakiet 93, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga myjki rękawicy o anatomicznym, zaokrąglonym kształcie (nie prostokątna), zwężana w nadgarstku, co zapobiega zsuwaniu się oraz ochlapaniu i co za tym idzie zapewnia wysoki komfort personelu medycznego?

Zamawiający dopuszcza

104. Pakiet 93, pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość stosowania myjek dla niemowląt?

Zamawiający dopuszcza

105. Pakiet 114, pozycja 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli pojnik jednorazowego użytku. Jeżeli tak, to prosimy o dopuszczenie kubka uniwersalnego z dzióbkiem, jednorazowego użytku, o pojemności 300 ml.

Zamawiający miał na myśli zwykłe kubki jednorazowe, a jednocześnie dopuszcza kubki uniwersalne z dzióbkiem, jednorazowego użytku
106. Pakiet Nr 7 poz.2 – 

Prosimy o dopuszczenie w Pakiecie 7 w pozycji 2 kraników z przedłużaczem o długości 13cm. Decyzja Zamawiającego o dopuszczeniu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo.

Zamawiający dopuszcza 
107. Pakiet Nr 35 – 

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 35 wymaga, aby zamknięty system do autotransfuzji krwi, zawierał dren łączący o długości 150 cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji? Uczyni to zestaw systemem zamkniętym – o wiele bardziej bezpiecznym i odpornym na przenoszenie infekcji.

Zamawiający dopuszcza

108. Pakiet Nr 68 poz. 4 - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 68 w pozycji 4 dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, średnia grubość mankietu 0,06mm; z balonikiem kontrolnym posiadającym oznaczenie rozmiaru rurki oraz rodzaju i średnicy mankietu; wykonane z termoplastycznego PCW; posiadające elastyczny, przezroczysty kołnierz z oznaczeniem rozmiaru i długości rurki; pakowane w opakowanie typu blister; w rozmiarach od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5mm i 8,5mm? Decyzja Zamawiającego o dopuszczeniu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo. 
Zamawiający dopuszcza

109.Dotyczy pak. nr 43 poz. nr 1- 

Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 43 poz. nr 1 Zestawu do drenażu klatki piersiowej jednorazowego, posiadającego komorę kolekcyjną i komorę pomiaru przecieku doopłucnowego, pracującego bezgłośnie, z mechanicznym regulatorem  (z możliwością regulacji siły ssania) oraz z mechaniczną zastawką, pozwalającego na monitoring ciśnienia śródpłucnego, posiadającego bezigłowe porty do komory pomiaru przecieku doopłucnowego i komory kolekcyjnej. 
Jeśli zestawy przezroczyste – to dopuszczamy. 
110.Dotyczy pak. nr 43 poz. nr 3
Wnosimy o dopuszczenie w Pakiecie nr 43 poz. nr 3 zestawu do punkcji opłucnej z cewnikiem poliuretanowym o długości 50 cm zakończonym dziesięcioma otworkami bocznymi,z rozdzieralną osłonką, zakładany na igle punkcyjnej o długości 7,5 cm, z kranikiem trójdrożnym, w zestawie strzykawka o pojemności 60ml, dren z jednokierunkowym zaworem automatycznym, worek kolekcyjny o pojemności 2000 ml, zestaw jałowy. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
111. Dotyczy pak. nr 86 -  Wnosimy o wskazanie dla Pakietu nr 86 (w przypadku zaoferowania wkładów innych niż stosowane obecnie przez Zamawiającego), ilości pojemników, uchwytów do mocowania, drenów łączących z systemem próżni, jakich będzie wymagał nieodpłatnie Zamawiający. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia pojemników z możliwością sterylizacji w autoklawie oraz certyfikowanych odpowiednio dla produktów z funkcją pomiarową? 
- pojemników wielorazowych (kanistrów) 1000 ml -  40 szt. 
- pojemników wielorazowych (kanistrów) 2000 ml -  80 szt. 
- mocowań (oraz typu) – 120 szt. 
- drenów – 240 m 
112. Dotyczy Formularz  ofertowy i cenowy 
Czy Zamawiający wymaga, aby formularz ofertowy i cenowy zawierał wszystkie zadania, czy wystarczy załączyć tylko te wybrane zadania do których przystępujemy? 
Należy załączyć tylko te pakiety, na które Wykonawca staje. 
113. Dotyczy postanowień umownych § 2 ust.14 
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację brzmienia § 2 ust.14 poprzez dodanie do niego zapisu (...) Zamawiający w takim przypadku może zamówić u osoby trzeciej w/w produkty, a Wykonawca  zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną z niniejszej umowy, a ceną zapłaconą na rzecz osoby trzeciej "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.” 
Zamawiający wyraża zgodę. 
114. Dotyczy postanowień umownych § 7 ust.1c) 
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu na:  (…) c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości  10% wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości netto niezrealizowanej umowy/dostawy , a nie od wartości umowy brutto. Podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wystawionych faktur w miesiącu. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne. Prosimy zatem aby kary naliczane były tylko od wartości netto nie wykonanego świadczenia. 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 48. 
115. Dotyczy postanowień umownych § 8 ust. 2 
Zwracamy się z wnioskiem o modyfikację zapisu na: 
Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej kolejnych 3 razy) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej kolejnych 3 razy). 
§ 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy za 7 dniowym wypowiedzeniem w razie niewykonania lub powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności w powtarzających się opóźnień w dostawie towaru (co najmniej 3 razy w skali  miesiąca kalendarzowego) lub powtarzających się dostaw towaru wadliwego (co najmniej 3 razy w skali miesiąca kalendarzowego)”.

116. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?
TAK.

117. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?
Zgodnie z § 2 ust. 9 umowy.
118. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Zamawiający dopuszcza.

119. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

120. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej? 
Zamawiający dopuszcza. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.

121. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?
Zamawiający dopuszcza. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.

122. Dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.
Zamawiający dopuszcza. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.

123. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

TAK.

124. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi
Zamawiający dopuszcza
125. Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi
Zamawiający dopuszcza. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.

126. Pakiet 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści strzykawka tuberkulinową z igłą  0,45 x 12mm?

TAK. Zamawiający dopuszcza
127. Pakiet 4 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje kaniul 1,2mm i 1,3mm występujących w dwóch długościach tzn. 33mm i 45 mm?

TAK. Zamawiający dopuszcza
128. Pakiet 4 poz. 4, 5, 6 

Czy Zamawiający oczekuje aby bezigłowe systemy do zabezpieczenia linii infuzyjnej bez potrzeby używania koreczka posiadały możliwość przyłączenia strzykawki lub aparatu do przetoczeń min 140 razy i czas użytkowania przez okres 7 dni ? pozostały zapis bez zmian.

TAK. Zamawiający dopuszcza
129.Pakiet 9 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga worków do dobowej zbiórki moczu 2000ml /tygodniowych/  z poprzecznym zaworem spustowym oraz zastawką antyrefluksyjną, długość drenu min. 90 cm. pasujących do standaryzowanych wieszaków na worki - sterylnych. Pakowanych w opakowanie foliowe lub papier-folia?

Zamawiający dopuszcza
130.Pakiet 9 poz. 6 

Czy Zamawiający wymaga oznaczenia numerycznego nadrukowanego na korpusie cewnika (w celu jeszcze łatwiejszej identyfikacji rozmiaru cewnika)?

Zamawiający dopuszcza
131. Pakiet 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga sond żołądkowych z PCV – dł. min. 80cm, z powierzchnią zmrożoną (satynową)  z własną zintegrowaną zatyczką o rozmiarach: 8-20 CH posiadających półprzezroczysty konektor?

Zgodnie z SIWZ.
132.Pakiet 32 poz. 3, 7

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 3 i 7 do osobnego pakietu co umożliwi złożenie większej ilości ofert konkurencyjnych cenowo.

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody.

133. Pakiet 32 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową typu Pencil Point - o rozmiarach.25G, 27G dł. 105mm?

Zamawiający dopuszcza
134.Pakiet 32 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową typu Standard - o rozmiarach.25G x min. 120mm?

Zamawiający dopuszcza
135. Pakiet 32 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści igłę podpajęczynówkową typu Pencil Point – 27G dł. 120 - 130 mm?

Zamawiający dopuszcza
136.Pakiet 36 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga aby przedłużacze do pomp infuzyjnych nie zawierały ftalanów?

Zamawiający dopuszcza.

137.Pakiet 40 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga Worek do pobierania próbek moczu dla chłopców sterylny, bez gąbki, pojemność 150ml.?

Zamawiający dopuszcza.

138. Pakiet 40 poz. 2 

Czy Zamawiający wymaga worek do pobierania próbek moczu dla dziewczynek sterylny, bez gąbki, pojemność 150ml.?

Zamawiający dopuszcza.

139.Pakiet 41 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny – mikrobiologicznie czysty?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

140. Pakiet 48

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania cewników posiadających nadrukowane numeryczne oznaczenie rozmiaru cewnika znajdujące się na korpusie poniżej łącznika cewnika wraz ze skróconą nazwą producenta?

Zamawiający dopuszcza

141.Pakiet 50

Prosimy o wyłączenie z pakietu poz. 2 i utworzenie oddzielnego pakietu co pozwoli złożyć konkurencyjno cenową ofertę?

Zamawiający nie wyraża zgody.

142.Pakiet 64 

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową silikonową jednorazową, wykonaną z medycznego sylikonu, przezroczystą , z delikatnym mankietem, anatomiczne wygięcie ułatwiające wprowadzania, rozmiar, zakres wagi i objętość mankietu oznaczone na tubusie, barwny kod rozmiarów, uniwersalny łącznik 15mm, bez lateksu, bez ftalanów, jałową?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia

143.Pakiet 94 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody  EKG do ciągłego monitorowania z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  do zastosowań pediatrycznych o średnicy 30mm?

Zamawiający dopuszcza

144. Pakiet 94 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  elektrody  EKG  do badań wysiłkowych i badań Holtera z pokryciem styku na bazie Ag/AgCl  o wymiarach 56x42mm?

Zamawiający dopuszcza

145. Pakiet 97

Czy Zamawiający wymaga aby szpatułka laryngologiczna drewniana była sterylna?

Zamawiający dopuszcza

146.Pakiet 114 poz. 4 

Czy Zamawiający dopuści pojniki dla chorych z końcówką do pojenia – ok. 200ml – 300ml?

 Zamawiający miał na myśli zwykłe kubki jednorazowe, a jednocześnie dopuszcza kubki uniwersalne z dzióbkiem, jednorazowego użytku
147.Pakiet 116 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do wycinków po bronchoskopii o pojemności 10.0 - 11.0?

Zamawiający dopuszcza

148.Pakiet 117

Czy Zamawiający oczekuje testów ureazowych (wykrywanie Helicobacter Pyroli ) suchych czy mokrych?

Zamawiający dopuszcza suche i mokre.

149.Pakiet 119


Czy Zamawiający dopuszcza kieliszki jednorazowego użytku pakowane po 75szt z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Zamawiający dopuszcza

150. Pakiet 125 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 125, pozycja 1): pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz, w rozmiarze M dla osób o obwodzie pasa 73 – 122 cm i o minimalnej chłonności 2500 ml, wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu oraz posiadający wskaźnik chłonności w postaci pojedynczego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Zamawiający dopuszcza

151.Pakiet 125 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet 125, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z delikatnego materiału w 100% oddychającego w bocznych partiach produktu oraz po wewnętrznej stronie części chłonnej, która to zabezpieczona jest laminatem od zewnątrz w rozmiarze L dla osób o obwodzie pasa 92 – 144 cm i o minimalnej chłonności 2800 ml, wyposażone w falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu oraz posiadający wskaźnik chłonności w postaci pojedynczego żółtego paska, usytułowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor?

Zamawiający dopuszcza

152.Pakiet 125 poz. 1, 2
Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 125, pozycje: 1, 2): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? 
Zamawiający dopuszcza

153.Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i dopuszczenie zmiany jednostkowej ceny brutto w przypadku zmiany stawki VAT.W najbliższym roku nastąpi prawdopodobnie podniesienie stawki VAT na wyroby medyczne z obecnych 8% na 23% Jest to efekt wezwania Polski przez Komisję Europejską do dostosowania się do Dyrektywy Rady 2006/112/WE. Zgodnie z tą Dyrektywą na wyroby medycznie nie można stosować obniżonej stawki VAT, co ma miejsce w chwili obecnej. W ostatnich latach w myśl tych samych przepisów, podniesiony został VAT na ubrania dla dzieci.

Podniesienie stawiki VAT o 15 %, przy aktualnych projektu umowy, jest dla większości dystrybutorów sprzętu medycznego niemożliwe do zaakceptowania, przy obecnych zasadach jakie stosuje się przygotowując wycenę do przetargu. Średnie marża w przetargu wynosi 5-10%. Podniesienie stawki VAT o 15% , przy konieczności utrzymania ceny brutto na niezmienionym poziomie spowoduje, że przez część trwania umowy przetargowej, wykonawca będzie sprzedawał towar ze stratą. Żadna z firm nie może sobie pozwolić na złożenie oferty z góry zakładając, że będzie ponosić stratę, w związku z czym już teraz, będzie musiała wkalkulować ewentualną podwyżkę podatku, w przygotowywaną ofertę. To rozwiązanie z kolei jest niekorzystne dla Zamawiającego, ponieważ spowoduje przekroczenie wartości szacunkowych jakie zostały przeznaczone na realizację zamówienia, jak również uzyskanie wyższych cen już od początku trwania umowy przetargowej.

Dlatego też, jak we wstępie, prosimy o wyrażenie zgody na zmianę ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, bądź wprowadzenie do umowy innego, kompromisowego zapisu, który pozwalałby w równym stopniu zabezpieczyć interesy obu stron.

Zamawiający wyraża zgodę.

154.Projekt umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację projektu umowy i wprowadzenie zapisu o możliwości zmiany cen brutto zaoferowanych wyrobów i wartości brutto Pakietów przy jednoczesnej niezmienności cen netto zaoferowanych wyrobów i wartości netto Pakietów.

Zamawiający wyraża zgodę.

155.Projekt umowy

Czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT na wyroby medyczne Zamawiający zgodzi się na zastosowanie zasady, że zmianie ulegnie jedynie cena brutto i wartość brutto wyrobu i pakietu natomiast cena netto i wartość netto wyrobu i pakietu pozostanie bez zmian?  

Zamawiający wyraża zgodę.

156. Projekt umowy 
Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do projektu umowy zapisu o następującej treści: „Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”. Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia. 
Pod warunkiem, że w ofercie podane będą wszystkie kody produktów i numer klienta.

157. Projekt umowy 
Paragraf 2 ust.5 – Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu dostawy na 3 dni. 
Zgodnie z  Informacją o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r

158. Projekt umowy 
Paragraf 2 ust.8 -  Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący: „Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do jednostronnego wypowiedzenia niniejszej umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z umową lub na każde żądanie dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających do obrotu i użytkowania na terytorium RP produkty, których dostawa stanowi przedmiot niniejszej umowy”. 
Zgodnie z § 2 ust.8. 
159. Projekt umowy  
Paragraf 4 ust. 3 – prosimy o wykreślenie z umowy powyższego paragrafu. 
Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 46 
160. Dotyczy Pakietu nr 70. - Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji szpiku z mostka o regulacji długości igły 30 -50mm lub 50 – 70mm ? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  
161. Dotyczy pakietu nr 70. - Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie grubości (gauge) oraz długości igieł do punkcji szpiku z mostka.

Grubość – 35 G, a pozostałe parametry wg SIWZ.

162.Dotyczy Pakietu Nr 32  poz.1 – 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 32 igły - poz. 1 o długości w zakresie 88-90 mm; poz. 5 o długości w zakresie 100-103mm. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

163.Dotyczy Pakietu Nr 73 – 

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 73 układ przetworników do pomiaru ciśnienia inwazyjnego wyposażony były w aparat kroplowy posiadający w zbiorniku wyrównawczym zakrzywioną  igłę  zapobiegającą zapowietrzaniu się układu pomiarowego i przedostawaniu się bąbelków powietrza do dalszej części zestawu eliminując tym samym powstanie zniekształceń fali ciśnienia na monitorze oraz ewentualne zagrożenie związane z powstaniem zatorowością powietrznej ? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

164.Dotyczy Pakietu Nr 100 – 

Czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie 100 „opaski identyfikacyjne” wykonane były z medycznej klasy Winylu nie powodującego podrażnień skóry - jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza.

165.Pakiet 1 poz.1 -Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych wykonany z PVC w całości bez ftalanów?  
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
166.Pakiet 1 poz.1-2- Czy Zamawiający dopuści przyrządy z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

167. Pakiet 1 poz.2- Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi wykonany z PVC w całości bez ftalanów? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
168.Pakiet 1 poz.2 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby przyrząd posiadał możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
169.Pakiet 4 poz.1- Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonaną z poliuretanu posiadającą 3 paski kontrastujące w RTG? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
170. Pakiet 4 poz.1 -Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 1.1x32 w miejsce 1.0 x 25 i 33? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
171.Pakiet 4 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniule 1.6-1.7 o długości 45mm oraz  2.0 o długości 45mm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
172.Pakiet 4 poz.2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby obturatory były tego samego producenta co kaniule z pozycji1? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
173.Pakiet 4 poz.1-2

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Zamawiający nie wyraża zgody.

174.Pakiet 9 poz.1 -Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3-5ml, długości 27cm z plastikową zastawką?

Zamawiający dopuszcza z tolerancją +/- 10%.

175.Pakiet 9 poz.1- Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z balonem o pojemności 3-5ml, długości 27cm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
176.Pakiet 9 poz.2-3- Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley z plastikową zastawką? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
177.Pakiet 9 poz.4

Czy Zamawiający dopuści następujący worek:

· worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką

        
antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego

        
opróżniania typu poprzecznego „T”

· dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym,

       
standardowa długość drenu 120 cm

· dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego

        
jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu

· na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego

· dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu

       z komorą, zapobiegający jego zaginaniu

· samouszczelniający się port do pobierania próbek

· trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona

        na cztery zintegrowane komory pośrednie

· bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml

       (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach)

· komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu,

      wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie

· obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia

      
(otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe

· biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu

· pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm,

     pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka

Zamawiający dopuszcza.

178.Pakiet 9 poz.5 -Czy Zamawiający dopuści worek w opakowaniu foliowym spełniający pozostałe parametry SIWZ? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
179.Pakiet 9 poz.6 - Czy Zamawiający dopuści cewnik Nelaton przezroczysty? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
180.Pakiet 11 poz.1 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby sonda żołądkowa posiadała zatyczkę? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
181.Pakiet 16 poz.2-3 - Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną ze znacznikiem RTG w postaci dwóch półpierścieni?

Zamawiający dopuszcza.

182.Pakiet 16 poz.4-9 - Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Zamawiający nie wyraża zgody.

183.Pakiet 18 poz.1 -Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                              
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm. 
Chłonność serwety 350%.   
1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 cm x 260 cm                                                                                                                                                                                                 

Serweta   z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łatą chłonną o wym. 80x30cm i  2oma organizerami na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                                                                                              
1 x Serweta 170 cm x 240 cm                                                                                                                                                                                                                                
serweta  samoprzylepna z łatą chłonna o wym. 80x30cm i  pojedynczym organizerem na przewody ,wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.
1 x Nogawica 35 cm x 120 cm                                                                                                                                                                                                                                         

 Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.     
2 x Taśma przylepna  o wym. 10 cm x 50 cm      
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²       
Zamawiający nie dopuszcza. Brak potwierdzenia zgodności z normą 13795. Brak 1 serwety do nakrycia stolika instrumentariuszki.

184.Pakiet 21 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

	1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                              
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.  Chłonność serwety 350%.      
1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm
Serweta  z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m2 . Łata chłonna wykonana z włókniny i  laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym  161 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 496 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.                                                                               
1 x Nogawica 30 x 60cm                                                                                                                                                                                                                                   

 Nogawica 2 - warstwowa.  Gramatura 56 g/m 2, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H20, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.      
1 x Taśma przylepna  o wym. 10 x 50cm                
4 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²                                                 


Zamawiający nie dopuszcza. Brak potwierdzenia zgodności z normą 13795. Brak 2 serwet 

do nakrycia stolika instrumentariuszki.

185. Pakiet 23 poz.1

Czy Zamawiający dopuści następujący zestaw:

	1 x Serweta na stolik instrumentariuszki  o wym. 150 cm x 190 cm                                                                                                                                                              
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.      
1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80 cm x 140cm    
Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina + laminat) w części środkowej serwety.
Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu.
Gramatura serwety w obszarze wzmocnienia 80g/m ². Serweta składana teleskopowo,
 z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym - co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne.
Całkowity rozmiar serwety 140 cm x 80 cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140 cm x 60 cm.  Chłonność serwety 350%.                                                                                                                      
1 x Serweta o wym. 150 cm x 180 cm        
 Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.     
Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1 x Serweta o wym. 150 cm x  240 cm    
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.     
Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                                                                            
2 x Serweta  o wym. 75 cm x  90 cm     
Serweta dwuwarstwowa (włóknina + laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m ².  Chłonność 350%.     
Serweta z przylepcem.                                                                                                                                                                                                      
2 x  Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 cm x 30 cm
Serwetka z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m²  
1 x Taśma przylepna o wym. 10 cm x  50 cm


Zamawiający nie dopuszcza. Brak potwierdzenia zgodności z normą 13795. Brak  kieszeni 

na narzędzia.

186. Pakiet 27 poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z pokrowcem na nogi w rozmiarze 70x120cm z włókniny typu SMS o gramaturze 51g/m2?

Jeśli zgodny z normą 13795 - to Zamawiający dopuszcza.

187. Pakiet 27 poz.1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia raportu walidacji procesu sterylizacji?

Zgodnie z SIWZ.

188. Pakiet 27 oraz pakiet 74
Pakiety zabiegowe wytwarzane są na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Dyrektywy Rady 93/42/EWG.

Posiadają następujące dokumenty: - zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art.30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

1/ WYMAGANIA USTAWY Z DNIA 20 MAJA 2010r. O WYROBACH MEDYCZNYCH:

Zestaw składany jest  zgodnie z Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4, z których wynika, że zestaw zabiegowy składający się z wyrobów medycznych oznaczonych CE nie musi posiadać dodatkowego oznaczenia CE, a wymaganym dokumentem jest oświadczenie dla zestawianych i sterylizowanych wyrobów. Poniżej przytaczam artykuły Ustawy z 20 maja 2010r.

Art. 11.2. Znakiem CE nie oznakowuje się wyrobu wykonanego na zamówienie, wyrobu do badań klinicznych, wyrobu do oceny działania, wyrobu wykonanego przez użytkownika oraz systemu i zestawu zabiegowego, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 4.

Art. 30.1. Podmiot, który w celu wprowadzenia do obrotu jako system lub zestaw zabiegowy zestawia razem wyroby medyczne oznakowane znakiem CE, nie przekraczając ich przewidzianego zastosowania i ograniczeń w używaniu określonych przez ich wytwórców, sporządza oświadczenie, w którym potwierdza, że: 1) zweryfikowano wzajemną kompatybilność wyrobów medycznych zgodnie z instrukcjami wytwórców i przeprowadzono wskazane w nich działania zgodnie z tymi instrukcjami;

2) opakowano system lub zestaw zabiegowy i dołączono stosowne informacje dla użytkowników, w tym stosowne oryginalne instrukcje używania wyrobów medycznych wchodzących w jego skład;

3) wszystkie czynności poddano właściwym procedurom wewnętrznego nadzoru i kontroli.

4. Podmiot, który w celu wprowadzenia do obrotu sterylizuje system lub zestaw zabiegowy, o których mowa w ust. 1, lub wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, przeznaczony przez jego wytwórcę do sterylizacji przed użyciem, przeprowadza ocenę zgodności pod nadzorem jednostki notyfikowanej właściwej ze względu na zakres notyfikacji, na podstawie zawartej umowy, oraz sporządza

oświadczenie, w którym potwierdza, że sterylizacja została przeprowadzona zgodnie z instrukcjami wytwórcy. Stosowanie procedury oceny zgodności oraz udział w niej jednostki notyfikowanej są ograniczone do zagadnień dotyczących zapewnienia sterylności do chwili otwarcia lub uszkodzenia sterylnego opakowania.

5. Nie oznakowuje się ponownie znakiem CE wyrobu medycznego, o którym mowa w ust. 4.
6. Do systemu lub zestawu zabiegowego i wyrobu medycznego, o których mowa w ust. 1 i 4, dołącza się informacje określone w wymaganiach zasadniczych dla wyrobów medycznych, w części dotyczącej informacji dostarczanych przez wytwórcę, w tym, jeżeli jest to uzasadnione bezpieczeństwem używania systemu lub zestawu zabiegowego, informacje dostarczone przez wytwórców zestawianych

wyrobów medycznych.

2/ WYMAGANIA DYREKTYWY RADY 93/42/EWG

Zestawy składane są zgodnie z Atykułem 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG:

Artykuł 12 Procedura szczególna dla systemów i zestawów narzędzi

medycznych

1. Na zasadzie odstępstwa od przepisów art. 11 niniejszy artykuł ma zastosowanie do systemów i zestawów narzędzi medycznych.

2. Każda osoba fizyczna lub prawna, która łączy wyroby noszące oznakowanie CE w ramach ich przewidzianego zastosowania i w granicach ich używania określonych przez wytwórców w celu wprowadzenia ich do obrotu jako system lub zestaw narzędzi medycznych, sporządza deklarację stwierdzającą, że:

a) zweryfikowano wzajemne dopasowanie wyrobów zgodnie z instrukcjami wytwórcy i  przeprowadzono wskazane przez niego działania zgodnie z tymi instrukcjami; oraz

b) opakowano system lub zestaw narzędzi medycznych i dołączono

istotne informacje dla użytkowników, obejmujące

instrukcje od wytwórców; oraz

c) wszystkie czynności podlegały właściwym metodom kontroli i badań wewnętrznych.

Jeśli powyższe warunki nie są spełnione, np. w przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega stosownej procedurze na podstawie art. 11.

3. Każda osoba fizyczna lub prawna, która do celów wprowadzenia do obrotu dokonała sterylizacji systemów lub zestawów narzędzi medycznych określonych w ust. 2 lub innych wyrobów medycznych noszących oznakowanie CE, przeznaczonych przez wytwórców do sterylizacji przed użyciem, zachowuje, według własnego wyboru, jedną z procedur określonych w załącznikach IV, V lub VI. Stosowanie wyżej wspomnianych Załączników oraz interwencja jednostki notyfikowanej są ograniczone do przepisów procedury odnoszących się do uzyskania sterylności. Osoba taka sporządza deklarację stwierdzającą, że sterylizacja została przeprowadzona zgodnie z instrukcjami wytwórcy.

4. Produkty określone w ust. 2 i 3 nie noszą dodatkowego oznakowania CE. Dołącza się do nich informację określoną w załączniku I sekcja 13 zawierającą, gdzie stosowne, informacje dostarczone przez wytwórców wyrobów, które zostały połączone. Deklaracja określona w ust. 2 i 3 jest przechowywana do dyspozycji właściwych organów przez okres lat pięciu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
189. Pakiet 29 poz.1 -Czy Zamawiający dopuści sterylną ściereczkę wykonaną z włókniny?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

190.Pakiet 29 poz.5 -Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150x210cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

191.Pakiet 30 poz.1 -Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poziomie protein 100ug/dm2, spełniające pozostałe parametry SIWZ? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
192.Pakiet 30 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poziomie protein 50ug/dm2 o długości dla rozmiaru 6 280mm, dla rozmiarów 6.5-9.0 295-300mm , spełniające pozostałe parametry SIWZ? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
193.Pakiet 30 poz.3 -Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o długości 455mm, grubości na palcu 0,32mm, poziomie protein 50ug/g? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
194.Pakiet 30 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki posiadające specjalną warstwę antypoślizgową?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

195.Pakiet 30 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu 0,33mm, długości 282-300mm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
196.Pakiet 30 poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o poziomie AQL 1,5? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
197.Pakiet 30 poz.6

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki jasnobrązowe ze specjalną warstwa antypoślizgową o grubości na palcu 0,23mm i długości 285-300mm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
198.Pakiet 30 poz.6 Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o wydłużeniu przed starzeniem 1030%? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
199.Pakiet 32 poz.1

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 90mm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

200.Pakiet 32 poz.3 -Czy Zamawiający dopuści igłę o długości prowadnicy 34mm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
201.Pakiet 32 poz.5

Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 120mm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

202.Pakiet 32 poz.6

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Zamawiający nie wyraża zgody.

203.Pakiet 39 poz.3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania igieł z ostrzem krótkościętym?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
204.Pakiet 45 poz.2

Czy Zamawiający dopuści dren łączący do odsysania CH24, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
205.Pakiet 48 

Czy Zamawiający dopuści cewniki przezroczyste, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
206.Pakiet 50 poz.1

Czy Zamawiający dopuści cewniki przezroczyste, spełniające pozostałe parametry SIWZ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
207.Pakiet 55 

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków bez zastawki, spełniający pozostałe parametry SIWZ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
208.Pakiet 61 

Czy Zamawiający dopuści szczotkę niesterylną?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
209.Pakiet 71 poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o długości 7,5cm +/- 1cm pakowany w serwetę włókninową i w całości w opakowanie typu papier- folia?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

210.Pakiet 72 poz.1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm z otworem o średnicy 7cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

211.Pakiet 72 poz.2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm z otworem o średnicy 6cm?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

212. Pakiet 74 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą włókninową nieprzylepną w rozmiarze 45x45cm z otworem lub w rozmiarze 50x75cm z otworem?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
213. Pakiet 74 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z żelem poślizgowym o pojemności 5ml pakowanym osobno i całościowo zestaw w opakowanie foliowe?

TAK. Zamawiający dopuszcza.

214.Pakiet 74 

Czy Zamawiający dopuści zestaw z wodą destylowaną pakowaną osobno i całościowo zestaw w opakowanie foliowe?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
215.Pakiet 81 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści dren Khera wykonany ze 100% silikonu o długości ramion 450x180mm w rozmiarze CH12-24?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
216. Pakiet 81 poz.2 

Czy Zamawiający dopuści dren do jamy otrzewnej wykonany ze 100% silikonu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
217.Pakiet 82 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści dren Redon o długości 70cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
218.Pakiet 82 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści dren Redon pakowany w opakowanie foliowe?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
219.Pakiet 91 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki teksturowane?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
220.Pakiet 91 poz.1 

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein poniżej 50ug/g?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
221.Pakiet 91 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein poniżej 50ug/g

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
222.Pakiet 91 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu 0,08mm i AQL 1,5?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
223.Pakiet 91 poz.3

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu 0,19mm i AQL 1,5?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
224.Pakiet 91 poz.4

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o grubości na palcu 0,18mm i długości 297-298mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
225.Pakiet 91 poz.5

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne w rozmiarze XL w opakowaniu a’180szt.?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
226.Pakiet 91 poz.1-4

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycje i utworzy z nich osobny pakiet?

Zamawiający nie wyraża zgody.

227.Pakiet 93 poz.1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a’50szt. z przeliczeniem ilości?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
228.Pakiet 96 poz.1

Czy Zamawiający dopuści maskę o gramaturze 20g/m2 + 20g/m2 + 24g/m2?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
229.Pakiet 109 poz.1

Czy Zamawiający dopuści piżamę z bluzą z krótkim rękawem?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
230. Pakiet 119 poz.1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki niesterylne w opakowaniu a’75szt. z przeliczeniem ilości?

TAK. Zamawiający dopuszcza.
231. Pakiet 2,  Pozycja 1-4 -   Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawek iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych. 
Zamawiający dopuszcza.
232.Pozycja 4 -Prosimy o dopuszczenie strzykawek pakowanych w opakowania max po100szt. 
Tak jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
233,Pozycja 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60ml z jednostronna skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach  powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2  dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania  dwustronnej skali na strzykawkach  przeznaczonych do pomp infuzyjnych. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
234,Pozycja 6 
Czy zamawiający dopuści strzykawkę z igła o rozmiarach 0,45 x 10 mm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
235. Pakiet 3
Pozycja 1,2
1. Prosimy o sprecyzowanie czy poprzez zapis „kompatybilne z pompami” Zamawiający ma na myśli strzykawki wpisane przez producenta w wyświetlanym menu pompy, tak jak obecnie stosowane? 
TAK 
2.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/60 ml z jednostronną skalą pomiarową. Pragniemy podkreślić, iż nie ma żadnych przesłanek klinicznych uzasadniających zastosowanie w strzykawkach powyższych rozwiązań. Norma PN-EN ISO 7886-2 dotycząca strzykawek do pomp infuzyjnych zezwala, ale nie wymaga stosowania dwustronnej skali na strzykawkach przeznaczonych do pomp infuzyjnych. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
236. Pakiet 4
Pozycja 1 
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania bezpiecznych kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, wyposażonych w zastawkę antyzwrotną, posiadających 6 pasków rtg, z zabezpieczeniem przed przypadkowymi zakłuciami w postaci plastikowej osłonki, z oznaczeniem kolorami koreczka portu bocznego rozmiaru kaniuli, na opakowaniu informacja o materiale z jakiego wykonano kaniule, rozmiarze, przepływach i długości: 0.9 dł.25mm, 1.1 dł.32mm, 1.3 dł.32mm, 1.3 dł.45mm, 1.5 dł.45mm, 1.8 dł.45mm, 2.0 dł.45mm. Nadmieniamy, iż powszechnie używaną długością w przypadku kaniuli 20G (1.0-1.1) jest długość 32-33 mm,  krótsza kaniula (np. 25 mm)  wiąże się z większym ryzykiem odczynów zapalnych u pacjentów, dlatego większość uznanych  producentów sprzętu terapii dożylnej nie posiada w swojej ofercie tak krótkiego rozmiaru. Aktualny opis przedmiotu zamówienia w tej pozycji w sposób istotny ogranicza krąg Wykonawców, przez co redukuje ilość ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert w zakresie tego pakietu.  
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
Czy kaniule dożylne mają być sterylizowane radiacyjnie promieniami Beta? Ten typ sterylizacji kaniuli nie wywołuje odczynów alergicznych ( co może następować w przypadku sterylizacji tlenkiem etylenu) oraz powoduje wulkanizację warstwy silikonu, którym pokryty jest cewnik, co z kolei ułatwia kaniulację.   
Zamawiający nie określa sposobów sterylizacji. 
Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule mają być  pakowane  w opakowanie  nierozrywalne Tyvec, bez zawartości celulozy, które zapobiega mikrorozszczelnieniu, uszkodzeniu w trakcie przechowywania, użytkowania  i  w  efekcie  gwarantuje  pełną  sterylność  produktu? 
Zamawiający dopuszcza.
237.Pozycja 2  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania obturatorów firmy Becton Dickinson - tego samego producenta, co kaniule, kompatybilnych z zakończeniem luer. 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
238.Pozycja 4,5 
Prosimy o dopuszczenie bezigłowego systemu do zabezpieczenia linii infuzyjnej z możliwością użycia do 100 aktywacji lub w ciągu 7 dni, co pozwala na bezpieczne prowadzenie terapii dożylnej, bez zawartości lateksu i DEHP, o potwierdzonej skuteczności obniżenia ryzyka wystąpienia zakażeń od cewnikowych przy zastosowaniu  oferowanego produktu zgodnie z zaleceniami CDC. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
239.Pozycja 4,5 
Prosimy o sprecyzowanie czy bezigłowy system zabezpieczenia linii infuzyjnej ma posiadać jednorodną materiałową membranę powierzchni styku z końcówką luer? 
Zamawiający nie określa rodzaju materiału.
240.Pakiet 6 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych bez portu bocznego producenta firmy Becton Dickinson, tak jak obecnie dostarczany, wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE). 
Zamawiający wymaga kaniul dotętniczych a nie dożylnych. 
Prosimy o sprecyzowanie czy kaniule dożylne bez portu bocznego mają cechować się przepływem 13ml/min, oraz mają być widoczne w USG? 
Zamawiający wymaga kaniul dotętniczych a nie dożylnych.
241.Pakiet 7  Pozycja 1,2 
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wyposażone były w podwójny optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji otwarty/zamknięty. Rozwiązanie to optymalizuje czas potrzebny na obsługę, zwiększa bezpieczeństwo pracy i prawidłowość podaży, przy tym gwarantując precyzyjne i pewne ustawienie wartości przepływów. Gwarantuje także przepływ w kraniku bez zmiany ciśnień. Minimializuje także ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu. 
Zamawiający dopuszcza.
242.Pakiet 9    Pozycja 1  
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley w rozm.8 i 10 z balonem 3-5ml i dł.min.29cm, tak jak obecnie stosowane. Nadmieniamy, iż wg naszej wiedzy brak jest na rynku cewników pediatrycznych o pojemności balonu 5-30ml i dł.40cm. 
Zamawiający dopuszcza. Z tolerancją +/- 10%. 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników foley z balonem 5-10ml, tak jak obecnie stosowane. 
Tak jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
243.Pozycja 4 

1.Prosimy o sprecyzowanie czy ze względu na maksymalne ograniczenie ryzyka rozwoju ZUM – zakażeń układu moczowego worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, powinien być całkowicie ( wraz z drenem łączącym) zabezpieczony przed refluksem moczu ? 
Zamawiający dopuszcza. 

2.Prosimy o sprecyzowanie czy worek do godzinowej zbiórki moczu, tak jak obecnie stosowane, ma być skalowany od 1-40 ml co 1ml , od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml? 
Zamawiający dopuszcza.
244.Pozycja 5 
1.Prosimy o wyjaśnienie czy worek do zbiórki moczu ma być wyposażony w podwójny zgrzew gwarantujący jego szczelność? 
Zamawiający dopuszcza. 

2.Prosimy o sprecyzowanie czy worek na mocz ma posiadać białą tylna ściankę, co pozwala na wizualizację barwy gromadzonego moczu? 
Zamawiający dopuszcza.
245.Pakiet 14  Pozycja 3,4 
1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu optymalnej depozycji leku średnia wielkość rozbijanych cząsteczek (MMAD) ma wynosić 2,7 mikrona ? 
Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów. 

2.Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma posiadać stabilną podstawkę dyfuzora nie wypadającą w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora z leku ? Taka konstrukcja podstawki  dyfuzora, która nie wypada w trakcie napełniania i opróżniania zbiornika nebulizatora w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni ma szczególne znaczenie, ponieważ w trakcie opróżnienia pojemniczka nebulizatora przed jego kolejnym napełnieniem unika się  ryzyka wypadnięcia podstawki i jej potencjalnej dekontaminacji. 
Zamawiający nie określił szczegółowych parametrów. 

3.Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy nebulizator ma być skalowany co 1 ml? Jest to istotne dla określenia ilości nebulizowanego preparatu znajdującego się w nebulizatorze oraz po zakończeniu nebulizacji dla określenia ilości nebulizatu podanego do pacjenta.
Zamawiający dopuszcza.

246.Pakiet 16  Pozycja 3 - 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki ze znacznikiem głębokości w postaci jednego grubego ringu dookoła całego obwodu rurki. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
247.Pozycja 4,5 - 
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
248.Pozycja 6 
1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, którego poziom nawilżania dla VT=500ml wynosi 31,1 mg H2O i utrata wilgotności 5,9 mg H2O przy Vt=500, spełniającego pozostałe wymagania siwz. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Prosimy zamawiającego o odstąpienie od wymogu odrębnej warstwy ciepła i wilgoci na rzecz filtra mechanicznego, którego wkład spełnia funkcję filtra wymiennika ciepła i wilgoci, a poziom nawilżania dla VT=500 ml wynosi 31,6 mg H20 i jest wyższy od normy ISO dotyczącej poziomu nawilżania dla filtrów, wynoszącej 30,0 mg H20 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

3.Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego z wkładem spełniającym funkcję wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 31,7 mg H20 przy Vt 250 i całkowitej utracie wilgotności na poziomie 11 mg H20 przy Vt 250, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
249.Pozycja 7 

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu odrębnej warstwy wymiennika ciepła i wilgoci na rzecz filtra mechanicznego, którego wkład spełnia funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci, a poziom nawilżania  dla VT= 500ml wynosi ponad 31,6mg/l i jest wyższy od normy ISO dotyczącej poziomu nawilżania dla filtrów , wynoszącej 30,0 mg/l, z całkowitą utratą wilgotności na poziomie 9mg H2O przy Vt500.  
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra mechanicznego z wkładem spełniającym funkcję filtra i wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 31,7mg H2O przy Vt250 i całkowitej utracie wilgotności na poziomie 11mg H2O przy Vt250, spełniającego pozostałe wymogi siwz.  
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
250.Pozycja 8 
1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra antywirusowo–bakteryjnego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o powierzchni wymiennika 900 cm2,  o przestrzeni martwej korzystniejszej niż wymagana 26ml, wadze 21g- dla pacjentów powyżej 20kg z portem kapno, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania filtra antywirusowo–bakteryjnego elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci , o przestrzeni martwej korzystniejszej niż wymagana 35ml, wadze 31g- dla pacjentów powyżej 20kg z portem kapno, sterylnego, pakowanego pojedynczo w opakowanie folia/papier. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
251.Pakiet 30 Pozycja 1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. (zbyt krótkie).
252.Pozycja 2 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o grubości na palcu 0,195-0,22 mm z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci . 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.(zbyt krótkie).
253.Pozycja 3 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ginekologicznych o grubości na palcu min. 0,18 mm i poziomie protein <50 ug/dm2 rękawicy. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
254.Pozycja 4 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych o grubości na palcu 0,32 mm i poziomie protein <50 ug/g o średniej długości dla rozmiaru 7,5 – 305 mm. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
255.Pozycja 5 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych sterylnych o grubości na palcu 0,13 ±0,01 mm o AQL 1,5 w rozmiarze S,M,L. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak rozmiaru XL, AQL –chcemy –1,0)
256.Pozycja 6 
1.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych o następujących grubościach: Palec – 0,23 mm, z delikatnie teksturowaną powierzchnią w kolorze brązowym o sile zrywania przed starzeniem 13 N, o rozciągliwości przed starzeniem 780 – 820 %. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawicy chirurgicznej sterylnej trójwarstwowej półsyntetycznej lateksowo nitrylowej, bezpudrowej, w kolorze jasno brązowym, z rolowanym mankietem z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, wyjątkowo odpornych na zrywanie, o AQL < 1,0,  o rozciągliwości przed starzeniem 925 – 1025 %, o długości min. 300 mm +/- 10mm, grubości na palcu 0,24 +/- 0,02mm. Pragniemy nadmienić iż tego typu rozwiązanie umożliwia stosowanie rękawic nawet u osób uczulonych na lateks ( warstwa nitrylu ma kontakt z dłonią). 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
257.Pakiet 32   Pozycja 1 
Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu standard firmy Becton Dickinson o dł.90mm, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
258.Pozycja 2 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 119 mm, pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
259.Pozycja 5 - Prosimy o dopuszczenie zaoferowania igieł do znieczulenia podpajęczynówkowego typu Pencil Point firmy Becton Dickinson o dł. 120mm, spełniających pozostałe wymogi siwz. 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
260.Pozycja 3  -Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
261.Pozycja 6 - Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł o długości 119 mm, pozostałe parametry zgodne z siwz. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
262.Pozycja 1-6
Prosimy o sprecyzowanie czy igły do znieczuleń mają być pakowane w opakowanie nierozrywalne typu Tyvec, które jest opakowaniem wytrzymalszym od standardowego folia-papier oraz pozwala na bezpieczną sterylizację sprzętu, bezpieczne przechowywanie materiałów medycznych  a specjalne ułożenie włókien gwarantuje wyjątkową łatwość otwierania?
Zamawiający nie określa sposobu pakowania.
263.Pakiet 35 - Prosimy o dopuszczenie zestawu do autotransfuzji pooperacyjnej  firmy Unomedical – Convatec składającego się 2-ch drenów spiralnych z trokarami, łącznika Y, mieszka z uchwytem na kciuk o poj. 125ml, worka na krew z zastawką antyzwrotną i filtrem krwi 200u , worek na drenaż przedłużony 700ml, z zastawką antyzwrotną, specjalny aparat do przetoczeń z filtrem mikrocząsteczkowym min. 40u.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
264.Pakiet 38  - Pozycja 1 -
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł do insulin o rozmiarach 30G x 8 mm lub igieł 31G x 5 mm, które istotnie zmniejszają ryzyko wstrzyknięcia domięśniowego. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
265.Pakiet 39 Pozycja 3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tylko z ostrzem dług ościennym – standard. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
266.Pakiet 45   Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu łączącego do odsysania Ch25. 
Zamawiający dopuszcza.
267.Pakiet 45:  Pozycja 1,2 -Prosimy o sprecyzowanie czy zestawy do odsysania pola operacyjnego i dreny mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewni aseptyczne ich użytkowanie? 
Tak pakowanych zestawów Zamawiający oczekuje.
268.Pozycja 2 - Prosimy o dopuszczenie drenu Ch24, spełniającego pozostałe wymogi siwz. 
TAK. Zamawiający dopuszcza.
269.Pakiet 46 
1.Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje końcówki do odsysania z filtrem gdzie długość końcówek wynosi 150, 230, 280 mm, jak obecnie stosowane. 
Końcówka 150mm. 
2.Prosimy o sprecyzowanie czy w/w produkty mają być pakowane podwójnie w wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier, co zapewni aseptyczne ich użytkowanie? 
Tak pakowanych produktów Zamawiający oczekuje. 
3.Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania zagiętej końcówki ortopedycznej do odsysania w zestawie razem z drenem dł.270cm oraz dodatkowo dwóch innych końcówek (prostej i zagiętej), w opakowaniu z dodatkowym filtrem? 
NIE.
270.Pakiet 50  Pozycja 2 - 
.1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Pezzera wykonanych z lateksu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
2.Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki Pezzera mają posiadać min.3 lub 4 otwory drenujące gwarantujący prawidłowy drenaż? 
Mogą posiadać od 2 do 4 otworów.
271.Pakiet 48 – 1. Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki maja posiadać dwa otworami naprzeciwległymi o łącznej powierzchni otworów bocznych mniejszej niż powierzchnia otworu centralnego? Nadmieniamy, iż w/w rozwiązanie pozwala na prawidłowy drenaż atraumatyczny dla śluzówki zapewniając właściwe odsysanie a jednocześnie eliminuje możliwość zablokowania cewnika. 
Zamawiający dopuszcza. 
2.Prosimy o doprecyzowanie czy cewniki do odsysania mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu? 
Zamawiający dopuszcza.
272.Pakiet 52 – 1. Prosimy o dopuszczenie jednorazowego układu oddechowego, tak jak obecnie stosowany, jednorurowego dwuświatłowego dł. 180 cm z kolankiem z portem kapno, do aparatów do znieczulania z dodatkową rurą o dł. 150 cm i 2 l workiem bezlateksowym o wydajności ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min, z rurą wydechową do podłączenia do aparatu rozciągliwą do 50 cm.  
Zamawiający dopuszcza. 
2.Czy obwody mają być pozbawione szkodliwych ftalanów: DEHP ? 
Zamawiający dopuszcza.
273.Pakiet 55 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z samo domykającym i samouszczelniającym się zaworem bezigłowym zabezpieczającym przed wyciekaniem leku po odłączeniu strzykawki, stanowiący stałą osłonę portu przyrządu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
274.Pakiet 68  Pozycja 3,4,5 - Prosimy Zamawiającego o wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej ilości Wykonawców. 
Zamawiający nie wyraża zgody.
275.Pozycja 1  -Prosimy o możliwość  zaoferowania rurki tracheotomijnej bez odsysania z nad mankietu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
276.Pozycja 2 - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurka  tracheostomijna, z termowrażliwego PVC,  silikonowana, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie  blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia , anatomicznie ukształtowana pod kątem 90 stopni ,  niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie opaska mocująca na szyję zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna, w rozmiarach: : 7.0 / 8.0 / 9,0 / 10,0 / 11,0. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
277.Pozycja 3  
Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci o poziomie nawilżania 29,2 mg H2O przy Vt 500ml, wyposażony w podwójny wkład papierowy położony po obu stronach centralnie umieszczonego portu do odsysania , z uniwersalnym portem tlenowym położonym bocznie co zapewnia wygodniejsze podłączenie drenu do tlenu, spełniającego pozostałe wymagania siwz. 
Zamawiający dopuszcza.
278.Pozycja 4  _Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: rurka  tracheostomijna, z termowrażliwego PVC, z mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z przezroczystą ramką, z obrotowym zintegrowanym łącznikiem 15 mm, anatomicznie ukształtowana,  niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankietu na ramce, z ciągłą linią  znacznika RTG, w zestawie tasiemka na szyję oraz mandryn, sterylna, w rozmiarach jak w siwz. 
Zamawiający dopuszcza.
279.Pakiet 91   Pozycja 1 -
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących grubościach: Palec – min. 0,12; Dłoń – min. 0,10; Mankiet – min. 0,07, delikatnie mikroteksturowane, o zawartości protein ≤50 μg/g rękawicy.

Zgodnie z SIWZ.

280.Pozycja 2 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o następujących grubościach: Palec – min. 0,12, delikatnie mikroteksturowane, o zawartości protein ≤50 μg/g rękawicy , z wewnętrzną warstwą polimerową. 
Zgodnie z SIWZ
281.Pozycja 3 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu: 0,1 mm o poziomie AQL 1,5.

Zgodnie z SIWZ

282.Pozycja 4 -Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o dł. min. 29 cm o grubości na palcu 0,09 mm

Zgodnie z SIWZ
283.Pakiet 93 
1..Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki jednowarstwowej o świeżym zapachu do  toalety pacjenta, o naturalnym pH,  hypoalergiczne , w opakowaniu 8 sztuk umożliwiających kompleksowe wykonanie jednej pełnej procedury mycia pacjenta.  

Zamawiający dopuszcza.
2.Czy myjki maja być wstępnie nawilżone,  o wymiarach 20 x 20 cm, oraz posiadać w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym  utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W – takie rozwiązanie nie wymagające stosowania wody wodociągowej do mycia i spłukiwnia  pozwala na ograniczene  infekcji MRSA i VRE oraz jest efektywne ekonomicznie z uwagi na brak konieczności stosowania w/w wody i związanych z tym kosztów oraz dodatkowych akcesoriów jak miski do mycia, dodatkowych preparatów do nawilżania skóry? 
Zamawiający nie określa w/w wymogów.
284.Pakiet 18
Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu biodrowego gdzie serwety okrywające pacjenta wykonane są z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm
- 1x serweta na stolik Mayo 80x145cm, ortopedyczna
- 1 x serweta dolna 196x305cm z przylepnym wycięciem „U” 15x116cm, ze wzmocnieniem chłonnym , 2 podwójne uchwyty na przewody
- 1 x serweta górna 183x254cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym, 1podwójny uchwyt na przewody
- 1 x serwetę 98x98cm, nieprzylepna, pełnobarierowa
- 1 x stokineta 30x122cm, 2 warstwowa, elastyczna, pełnobarierowa
- 2 x taśma lepna, włókninowa 9x50cm
- 2 x ręczniki chłonne 30x20cm 
-1x samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa 33x41cm (sterylna pakowana oddzielnie)
Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza.
285.Pakiet 19
Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do ciecia cesarskiego , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 43g/m2, obszar wzmocnienia wykonany z włókniny i laminatu o gramaturze min. 120g/m2, odporność na przenikanie płynów min.30cm H2O, w obszarze krytycznym min.300 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie min.190 kPa, obszar krytyczny min. 300kPa, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm wykonana z folii Pe z warstwa wzmocnioną(opakowanie wewnętrzne)
- 1 x osłona na stolik Mayo 75x141 cm wykonany z folii PE z warstwą wzmocnioną
- 1 x serweta do cięcia cesarskiego 196/259x307 cm, z obłożeniem ramion stołu, z otworem brzusznym 33x38 cm, częściowo wypełnionym folią operacyjną, z torbą na płyny 360 ⁰, z 2 portami do ssaka, wzmocnieniem chłonnym poniżej otworu, 3 uchwyty na przewody typu rzep, 
- 1x kocyk dla noworodka, 76x86cm z włókniny bawełnopodobnej.

Zamawiający dopuszcza.
286.Pakiet 19 
Prosimy o odstąpienie od podania parametrów grubości i paroprzepuszczalności dla folii poliuretanowej, norma EN13795 nie określa takich wymogów.

TAK
287.Pakiet 20
Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm
- 1 x serweta na stolik May 75x141 cm, 
- 1 x serweta do zabiegów w pozycji litotomijnej 260x304cm ze zintegrowanymi nogawicami, z przylepnym otworem 9x11cm ze wzmocnieniem chłonnym 45x90 cm wokół otworu, dodatkowym mocującym paskiem przylepnym na dolnym brzegu serwety
- 1 x serweta pod pośladki 89x119cm ze wzmocnieniem w części pośladkowej
- 1 x ręcznik chłonny 34x36cm

Zamawiający dopuszcza.

288.Pakiet 21
Prosimy o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego , w którym serweta okrywająca pacjenta wykonana jest z trójwarstwowej włókniny polipropylenowej SMS, obszar krytyczny serwet wykonany z włókniny i laminatu, spełniający wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 75x141 cm
- 1 x serweta główna 221x328 cm, z elastyczny, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworu , 4 uchwyty na przewody typu rzep
- 1 x serweta 135x196cm z włókniny Wet-laid
- 1 x stokineta, 23x91 cm podwójna, elastyczna
- 2 x taśma SMS, 10x50 cm
-2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (sterylna pakowana oddzielnie)
Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
289.Pakiet 21
Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego zestawu jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych z laminatu dwuwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 o następującym składzie:
- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm 
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77 x 142 cm 
- 1 x stokineta 36,5x72 cm 2-warstwowa
- 1 x taśma przylepna, 9 x 50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 200x300 cm, z elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 5 cm 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
290.Pakiet 22
Prosimy o dopuszczenie zestawu do laparoskopii ginekologicznej gdzie serweta okrywające pacjenta wykonana jest z laminatu trójwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 1,2,3 o następującym składzie:
- 1 x serweta na stolik narzędziowy 125x230cm (opakowanie wewnętrzne)
- 1 x serweta do laparoskopii 98/248x246cm z osłoną ramion stołu, z przylepnym, trapezowym otworem brzusznym 18x23x23cm i nieprzylepnym otworem kroczowym 7x15cm, ze wzmocnieniem chłonnym wokół otworów operacyjnych, oraz zintegrowaną osłoną do zakrycia otworu brzusznego, 2 podwójne uchwyty na przewody.
- 2 x nogawice 79x140cm SMS
- 1 x ręcznik chłonny 58x39
- 1x serweta na stolik Mayo 77x142cm (sterylna, pakowana oddzielnie)
- 1x kieszeń dwukomorowa 33x41cm (13x25, 28x25cm) (sterylna , pakowana oddzielnie)
Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
291.Pakiet 23
Prosimy o dopuszczenie uniwersalnego zestawu jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych z laminatu dwuwarstwowego spełniającego wymogi normy zharmonizowanej EN 13795 o następującym składzie:
1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo min. 77x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm
-1x samoprzylepna dwukomorowa kieszeń foliowa 33x41cm (sterylna pakowana oddzielnie)
Pragniemy nadmienić, iż wyżej wymieniony komplet będzie dostarczany w jednostkowym opakowaniu foliowym.

Zamawiający dopuszcza.

292.Pakiet 24
Czy Zamawiający dopuści  sterylną osłonę na ramie C w rozmiarze 100cmx220cm z taśmą zamiast gumki. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
293.Pakiet 29 poz.1
Prosimy o dopuszczenie sterylnej ściereczki chłonnej o wymiarach 37cmx49cm pakowanej po 2szt w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający dopuszcza.
294.Pakiet 29 poz.2
Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 45x75cm spełniającej pozostałe warunki SIWZ. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
295.Pakiet 29 poz.3
Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 90x150cm spełniającej pozostałe warunki SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.

296.Pakiet 29 poz.5
Prosimy o dopuszczenie serwety w rozmiarze 145x193cm spełniającej pozostałe warunki SIWZ. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
297.Pakiet 71
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z mankietem min. 7 cm. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
298.Pakiet 71
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie, aby oznaczenie rozmiaru znajdowało się w widocznym miejscu na fartuchu, co pozwoli na identyfikację rozmiaru po wyjęciu z opakowania zewnętrznego.

Zamawiający dopuszcza.

299.Pakiet 96
Prosimy o dopuszczenie maski chirurgicznej z trokami o łącznej gramaturze 5 g, pozostałe wymogi Zgodne z SIWZ.
300.Pakiet 96
Prosimy o dopuszczenie maski z gumkami, 3,5 g +/-15%, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza. 
301. Pakiet nr 17 – Czy można zaoferować folię w rozmiarach 45x27cm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
302.Pakiet nr 18 – Czy można zaoferować zestaw wykonany z dwuwarstwowej włókniny 
polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 57,5g/m2 ze wzmocnieniem w strefie 
krytycznej o gramaturze 112,5g/m2 o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm 
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 1 samoprzylepna serwety operacyjna 75cm x 90cm
- 1 serweta operacyjna (podkład pod biodro) 150cm x 180cm
- 1 osłona ortopedyczna na kończynę 33x110cm
- 2 foliowe taśmy samoprzylepne 10x50cm
- 1 serweta główna samoprzylepna 225x280cmz wycięciem „U” 10x100cm z 
dodatkową warstwą chłonną wokół wycięcia i z dwoma podwójnymi ogranizatorami 
do przewodów i drenów
- 1 serweta anestezjologiczna 225x270cm z wycięciem 45x65cm z dodatkową 
warstwą chłonną i z dwoma podwójnymi ogranizatorami do przewodów i drenów
Zestaw bez kieszeni samoprzylepnej, ale w zamian z wbudowanymi w serwetę główną 4 organizatorami przewodów i drenami, spełniający wymogi normy EN 13795.

NIE. Brak 1 serwety na stolik instrumentariuszki. 
303.Pakiet nr 20 – Czy można zaoferować zestaw o następującym składzie i rozmiarach:
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm
- 2 ręczniki 30cm x 40cm
- 1 taśma samoprzylepna 9x50cm
- 1 serweta pod pacjenta 75x120cm
- 1 serweta do litotomii 175/260x210cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny 
dolne o długości 125cm, z otworem samoprzylepnym w rozmiarach 10x15cm.
lub alternatywnie zestaw o następującym składzie i rozmiarach :
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarach 150cm x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm
- 2 ręczniki 30cm x 40cm
- 1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5x20/24cm
- 1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50x50cm
- 1 serweta ginekologiczna 240/260x230cm ze zintegrowanymi osłonami na 
kończyny dolne o długości 125cm z samoprzylepnym otworem w rozmiarach
10x15cm.
Oferowane zestawy spełniają wymogi normy EN 13795.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
304.Pakiet nr 23 – Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie uniwersalnego zestawu serwet z przeźroczystą 2-komorową kieszenią pakowaną oddzielnie. Zestaw spełnia wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z. 
TAK 
305.Pakiet nr 24 – Czy można zaoferować pokrowiec o średnicy 90cm, spełniający pozostałe wymogi s.i.w.z.? 
TAK 
306.Pakiet nr 28 – Czy można zaoferować osłonę na kończynę w rozmiarach 33x110cm z 2 taśmami samoprzylepnymi?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
307.Pakiet nr 29 poz. 1 – Czy można zaoferować ściereczki pakowane po 2 sztuki ? 
TAK 
308.Pakiet nr 29 poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 45x75cm lub 
serwety w rozmiarach 50x50cm lub 50x75cm z paskiem samoprzylepnym?

TAK 
309.Pakiet nr 29 poz. 5 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarach 150x190cm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
310.Pakiet nr 30 poz. 1 – Czy można zaoferować rękawiczki o długości od 282mm do 285mm w zależności od rozmiaru rękawiczki?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
311.Pakiet nr 30 poz. 2 – Czy można zaoferować rękawiczki z mankietem prostym z opaską samoprzylepną spełniające wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z. lub rękawice o grubości na palcu wynoszącej 0.21mm, z zawartością protein <50µg/g i długości od 282mm do 285mm w zależności od rozmiaru, spełniające wszystkie pozostałe wymogi s.i.w.z.? 
Dopuszczamy rękawiczki z mankietem prostym z opaską samoprzylepną. Pozostały wymogi zgodne z SIWZ. 
312.Pakiet nr 30 poz. 6 – Czy można zaoferować rękawiczkę z mankietem prostym z opaską samoprzylepną, z siłą przy rozdarciu wynoszącą 13.1N i wydłużeniem przed starzeniem 940%, spełniającą wszystkie pozostałe parametry s.i.w.z?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
313.Pakiet nr 30 poz. 3, 4, 5 – Prosimy o wydzielenie pozycji z całości pakietu i utworzenie z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
314.Pakiet nr 71 poz. 1 i 2 – Czy można zaoferować fartuchy w rozmiarach: M-120cm, L-130cm, XL-150cm i XXL-170cm lub 150 large, posiadające mankiety o długości 8(+2cm), posiadające wyraźne oznakowanie rozmiaru fartucha w postaci naklejki umieszczonej na fartuchu. 
Zamawiający dopuszcza. 
315. Dotyczy Pakietu Nr 7 - Czy kraniki w pakiecie nr 7 maja być wykonane z poliamidu odpornego na działanie propofolu i posiadac badania potwierdzające 100% szczelności przez okres 96 godzin? 
Zamawiający dopuszcza. 
316. Dotyczy Pakietu Nr 7  - Czy kraniki w pakiecie nr 7 mają mieć możliwość obrotu wokół własnej osi po połączeniu z linią? 
Zamawiający dopuszcza. 
317.Pakiet 32. Czy igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quincke i Pencil Point mają posiadać w uchwycie igły dodatkowy pryzmat sygnalizujący pojawienie się płynu zmiana barwy? 
Zamawiający dopuszcza. 
318.Pakiet 32 poz.5. Czy igła ma być pakowana z prowadnicą? 
Zamawiający dopuszcza. 
319.Pakiet 32 poz.7. W jakich rozmiarach mają być prowadnice i do jakich rozmiarów igieł? 
Kompatybilne z igłami. 
320. Pakiet 55. Czy przyrząd do pobierania i wstrzykiwania leków ma posiadać badania potwierdzające bezpieczny czas użytkowania? 
Zamawiający dopuszcza. 
321. Dotyczy Pakietu nr 78 
1.Czy Zamawiający wymaga protez dzianych czy tkanych? 
Protezy dziane.

2.Czy Zamawiający będzie wymagał, aby protezy były uszczelniane żelatyną, wchłanianą na drodze hydrolizy? 
TAK 
3.Czy Zamawiający będzie wymagał długości 15 cm, 30 cm, czy 60 cm? 
45 –60 cm 
4.Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga protez o średnicy od 6x12 do 10x20 H, mając na uwadze, że mają to być protezy rozwidlone? 
TAK

322. Pakiet 52, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, do aparatu do znieczuleń, z funkcją wymiennika ciepła (wewnętrzna membrana), śr 22mm, o dł. 183 cm z dodatkową rurą dł. 100 cm i 2l workiem bezlateksowym, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min i dł. 183 cm. Opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 H2O przy przepływie 10 l/min i długości układu 183 cm, waga 170g bez akcesoriów, biologicznie czysty, możliwość stosowania przez 7 dni, potwierdzone dokumentami producenta? 

Produkt który chcielibyśmy zaoferować jest wysokiej jakość renomowanego producenta, charakteryzuje się dobrymi parametrami, niewielka różnica w długości tj (3 cm) w żaden sposób nie wpłynie na funkcjonowanie aparatury medycznej i dyskomfort pacjenta oraz personelu medycznego a umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Zamawiający dopuszcza.

323.Pakiet 52, pozycja 1 - Czy Zamawiający wymaga w pakiecie nr 52, pozycja 1 dokumentów producenta potwierdzających możliwości stosowania układów oddechowych do 7 dni?

Zamawiający dopuszcza.

324.Z uwagi na rozbieżność zapisów pomiędzy rozdział II pkt 4 SIWZ a §2 ust. 11 SIWZ prosimy o potwierdzeni, że Zamawiający oczekuje dostarczenia towaru z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy licząc od dnia jego dostawy oraz o stosowną korektę zapisu II pkt 4 SIWZ.

Zgodnie z  Informacją o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r. 

325.Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy produktów do 3 dni roboczych.

Zgodnie z  Informacją o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.03.2015r.
326. Dotyczy pakietu Nr 54 - Czy Zamawiający w pakiecie 54 zestawy wkłuć centralnych wyrazi zgodę na dopuszczenie cewników o parametrach :

· pozycja 1  - zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych w skład zestawu wchodzi : cewnik jednoświatłowy  z strzykawką Raulensona oddzielnie pakowaną , prowadnica stalowa,  dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 3 częściowa  5 ml, igła wprowadzająca 18G-6,35 cm , długość cewnika 16 cm , 20 cm , średnica 14 G,

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
· pozycja 2 - zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych w skład zestawu wchodzi : cewnik dwuświatłowy  z strzykawką Raulensona oddzielnie pakowaną , prowadnica stalowa,  dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 3 częściowa  5 ml, igła wprowadzająca 18G-6,35 cm , długość cewnika 16 cm , 20 cm , średnica 7FR kanały cewnika 18,14Ga

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
· pozycja 3 zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych w skład zestawu wchodzi : cewnik  trójświatłowy z strzykawką Raulensona oddzielnie pakowaną , prowadnica stalowa,  dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 3 częściowa  5 ml, igła wprowadzająca 18G-6,35 cm , długość cewnika 16 cm , 20 cm , średnica 7FR kanały cewnika 18,18,16Ga

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
· pozycja 4 zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych w skład zestawu wchodzi : cewnik  czteroświatłowy  z strzykawką Raulensona oddzielnie pakowaną , prowadnica stalowa,  dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 3 częściowa  5 ml, igła wprowadzająca 18G-6,35 cm , długość cewnika 16 cm , 20 cm , średnica 8,5 FR kanały cewnika 18,14,18,16Ga

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
-pozycja 5 zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych w skład zestawu wchodzi : cewnik  trójświatłowy pokryty substancją antybakteryjną składająca się z powłoki Chlorheksydyna i sulfadaizyna srebra  z strzykawką Raulensona oddzielnie pakowaną , prowadnica stalowa,  dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 3 częściowa  5 ml, igła wprowadzająca 18G-6,35 cm , długość cewnika 16 cm , 20 cm , średnica 7FR kanały cewnika 18,18,16Ga

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
· pozycja 6 zestaw do wkłuć centralnych dla dorosłych w skład zestawu wchodzi : cewnik  czteroświatłowy  pokryty substancją antybakteryjną składającą się powłoki chlorheksydyna i sulfadaizyna srebra  z strzykawką Raulensona oddzielnie pakowaną , prowadnica stalowa,  dodatkowe ruchome skrzydełka mocujące, strzykawka 3 częściowa  5 ml, igła wprowadzająca 18G-6,35 cm , długość cewnika 16 cm , 20 cm , średnica 8,5 FR kanały cewnika 18,14,18,16Ga

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
327. Dotyczy Pakietu Nr 47 - 

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 47 zestaw cewników czasowych z ramionami prostymi  klamerkami zaciskającymi kodowanymi kolorystycznie , cewnik poliuretanowy , igła punkcyjna 18G/6,35 , prowadnica w J w rozmiarach 12Fr ( kanały 12,12Ga) i długości 16cm i 20 cm .

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
328. Dotyczy Pakietu Nr 52-

Czy Zamawiający w pakiecie 52 dopuści obwód oddechowy mikrobiologicznie czysty 7 dniowy , typu rura w rurze ,o długości 160 cm , dodatkowa gałąź 40-150cm , worek oddechowy 2 litrowy .

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
329. Dotyczy Pakietu Nr  53 -

Czy Zamawiający w  pakiecie 53 obwody oddechowe wydzieli pozycje 3 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Zamawiający nie wyraża zgody.

330. Pytania dotyczące wzoru umowy, załącznik 6 do SIWZ

1. Ad § 3 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do w/w punktu następującego zdania: „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20 % wartości umowy.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Ad § 4 ust. 3 i 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę w/w zapisów na jeden, wspólny zapis o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmiana stawki następuje automatycznie z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę, bez konieczności sporządnia aneksu do umowy. W takim przypadku cena netto pozostaje bez zmian, a zmianie ulega cena brutto.”

Zamawiający wyraża zgodę.

3. Ad § 6 

Prosimy o dodanie ustępu o treści:

W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniach poprzedzających strony traktują, jako nieistniejące.

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Ad § 6 ust. 5
Prosimy o wykreślenie ww. zapisu. Uchybienia Wykonawcy nie dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia, nie powinny być podstawą do naliczania kar umownych, ponieważ nie można ich rozpatrywać w kategoriach nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Takie kary są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i mogą być postrzegane jako nadużywanie przez Zamawiającego prawa do swobodnego kształtowania umów. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Ad § 7 ust. 1b)

Prosimy o zmianę ww. zapisu na następujący:

Za zwłokę w wymianie towaru z wadami 0,1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad termin wyznaczony na wymianę wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości. 

Obecny zapis nakłada na Wykonawcę karę za sam fakt wystąpienia wady w towarze. 

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z § 2 ust. 12
6. Ad § 7 ust. c)

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 10% wartości niezrealizowanej części umowy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 48

7. Ad § 8 ust.2 

Prosimy o dopisanie zastrzeżenia:

przy czym jako opóźnienie nie rozumie się sytuacji wstrzymania dostaw wynikających z zaległości płatniczych Zamawiającego przekraczających 30 dni.

Zamawiający nie wyraża zgody.

331. Pakiet 18

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego o następującym składzie:

Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu biodrowego o następującym składzie:

- serweta z przylepcem 260x240cm z wycięciem U 20cmx100cm - 1 szt.

- serweta z przylepcem 240x150cm - 1 szt.

- pokrowiec na nogę 120x37cm - 1 szt.

- kieszeń foliowa 1-komorowa 40x30cm - 1 szt.

- taśma samoprzylepna - 6 szt.

- serweta na stół instrumentalny 190x150cm i 200x150cm - po 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 145x80cm - 1 szt.

- włókninowe ręczniki do rąk - 2 szt.

Zamawiający dopuszcza.

332.Pakiet 19

Czy można zaoferować zestaw do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego o gramaturze 56g/m2, odporności na penetrację płynów 250cmH2O.

Skład zestawu:

- serweta 320x180cm z centralnym kwadratowym otworem  z workiem wokół otworu, otwór wypełniony folią chirurgiczną poliureatanową - 1 szt.

- pokrowiec na stolik Mayo 145x80cm wykonany z folii PE o grubości 45 µm i włókniny o grubości 24 g/ - 1 szt.

- owinięcie noworodka wykonane z pulpy celulozowej 90x60cm - 1 szt.

- ściereczki chłonne 40x20cm - 2 szt.

- serweta, owinięcie, przykrycie na stolik instrumentarium o rozmiarze 190x150cm wykonane w całości z laminatu nieprzemakalnego z warstwą chłonną o gramaturze ok. 84 g/m2 oraz wytrzymałości na rozerwanie powyżej 40kPa - zgodnie z normą - 1 szt.?


 TAK, jeśli obłożenie spełnia post. Dyrektywy i spełnia polską normę PN-EN 13795:2011, 

333.Pakiet 20

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów operacyjnych w ułożeniu ginekologicznym o następującym składzie:

- serweta 245x180cm z otworem 15x10cm i zintegrowanymi nogawicami z taśmą przylepną - 1 szt.

- serweta przeznaczona pod pośladki 90x75cm - 1 szt.

- taśma medyczna 9x50cm - 2 szt.

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt.

- serweta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt.

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. (zbyt krótka serweta).
334.Pakiet 21

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw serwet do zabiegów stawu kolanowego z osłona na kończynę o następującym składzie :

Serweta do obłożenia kończyny rozmiar 320 x 240cm z otworem elastycznym  i kieszenią zamiast uchwytów do mocowania kabli i drenów

Pokrowiec na nogę 75 x 37cm – 1 szt.

Serwety do nakrycia stołu instrumentarium – 3 szt.

Pokrowiec na stolik Mayo – 1 szt.

ręcznikami włókninowymi – 2 szt.

taśmy samoprzylepne – 3 szt.,

Zamawiający dopuszcza.

335.Pakiet 22

Poz. 1 - Czy można zaoferować sterylny zestaw do laparoskopii ginekologicznej o następującym składzie:

- serweta 265x180cm z otworem w kształcie trapezu 28x20x19 z przylepcem, zintegrowanymi nogawicami, w części dolnej otwór 15x10cm z klapką  - 1 szt.

- serwetka pod pośladki 90x75cm - 1szt

- kieszeń na narzędzia 2-komorowa 30x25cm - 1 szt

- serweta na stół do instrumentarium 190x150cm - 1 szt

- serewta na stolik Mayo 80x145cm - 1 szt

- serwetki do rąk włókninowe 40x20cm - 2 szt

Zamawiający dopuszcza.

336.Pakiet nr 23

Poz. 1 - Czy można zaoferować zestaw jałowych serwet do zabiegów chirurgicznych zawierający 

- zamiast ręczników celulozowych, ręczniki wykonane z włókniny kompresowej. Pozostałe parametry zgodne ze siwz.

TAK.

337.Pakiet 27

Poz. 1 – Czy można  zaoferować zestaw do szycia porodowego zawierający w swoim składzie

kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm  4W 40g/m2 – 10 szt, 

kompresy włókninowe 10cmx 10cm  4W 40g/m2  - 20 szt., 

pokrowiec na nogi o wym. 80x120cm,  wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g/m2  - 2 szt.,

serweta włókninowa podfoliowaną 90x180cm – 1 szt

TAK, jeśli obłożenie spełnia post. Dyrektywy i spełnia polską normę PN-EN 13795:2011, 

338.Pakiet 28

Poz. 1 - Czy można zaoferować sterylną osłonę na kończynę z 2 taśmami samoprzylepnymi?

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

339.Pakiet 29

Poz. 1 - Czy można zaoferować sterylną ściereczkę o wymiarach 30x30cm, wykonaną z bardzo chłonnej włókniny kompresowej o gramaturze 40g? Pragniemy poinformować, że włóknina kompresowa, którą oferujemy, charakteryzuję się doskonałą chłonnością.

Poz. 2 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 75x45cm?

Poz. 4 - Czy można zaoferować serwetę sterylną o rozmiarze 90x150cm?

Poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę sterylna o rozmiarze 90 x 130cm?

Poz. 2-5 – Czy należy zaoferować serwety nieprzemakalne?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
340.Pakiet 57

Poz. 1 – Czy można zaoferować siatkę przepuklinową w rozmiarze 10 x 16cm, spełniającą wszystkie wymagane parametry?

TAK

341.Pakiet 71

Poz. 1 - Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny z 2 sztukami ręczników wykonanych z włókniny kompresowej, zawinięty w papier krepowy? Rozmiar widoczny na dużej i czytelnej etykiecie zewnętrznej.

Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2 - Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny z 2 sztukami ręczników wykonanych z włókniny kompresowej, zawinięty w papier krepowy? Rozmiar widoczny na dużej i czytelnej etykiecie zewnętrznej.

Zamawiający dopuszcza.

342.Pakiet 72 Poz. 1 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 90 x 80cm z otworem 8cm? 
TAK 
Poz. 2 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 45 x 40cm z otworem 5cm? 
TAK 
Poz. 3 – Czy można zaoferować serwetę w rozmiarze 80 x 60cm? 
TAK 
343.Pakiet 74 
Poz. 1. – Czy można zaoferować zestaw do cewnikowania o następującym składzie:

	Serweta z laminatu FB
	50x60cm
	1

	Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem
	50x60cm;Ø5cm
	1

	Rękawice nitrylowe
	M
	2

	Tupfer kula 17N
	20x20cm
	5

	Kompresy z gazy, 17N, 8W
	7,5x7,5cm
	8

	Pęseta plastikowa
	13 cm
	1

	Pean plastikowy
	14 cm  (+/-0,3)
	1

	Pojemnik plastikowy
	125 ml
	1

	Strzykawka wypełniona jalową wodą z 10% gliceryną
	10 ml
	1

	Strzykawka wypełniona lubrykantem
	6 ml
	1


Zgodnie ze Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia 
344.Pakiet 88

1.Czy można zaoferować rękawy papierowo – foliowe z nr LOT umieszczonym na lini zgrzewu na części papierowej opakowania?  
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

2.Prosimy o odstąpienie od wymogu umieszenia  na rękawach oznaczenie normy europejskiej, ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma takiego obowiązku. 
Zamawiający odstępuje. 
Poz. 1.  Dotyczy papieru krepowego 40x40 - Czy można zaoferować papier krepowy o rozmiarze 45x45? 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 2.  Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 400mm x 200m - Czy można zaoferować rękaw o szer. 380mm 200m?  
TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 2 Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 100mm x 50mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 100mm x 40mm x 100m? 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 2 Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 250mm x 65mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 250mm x 60mm x 100m? 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 
Poz. 2 Dotyczy rękawa papierowo-foliowego 300mm x 60mm x 100m - Czy można zaoferować rękaw 300mm x 60mm x 100m? 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę. 
345.Pakiet 96 - Czy można zaoferować maseczki chirurgiczne wykonane z włókniny 3-warstwowej o gramaturze 23gm2/ + 18g/m2 + 14g/m2? Wszystkie pozostałe parametry zgodne z SIWZ. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
346.Pakiet 108 
Poz. 4. Czy można zaoferować serwetę włókninową niejałową wykonaną z włókniny podfoliowanej polipropylenowo polietylenowej o rozmiarze 90x60 ? 
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. 
Poz. 4. Czy można zaoferować serwetę włókninową niejałową wykonaną z włókniny podfoliowanej polipropylenowo polietylenowej o rozmiarze 130x90? 
TAK. 
Poz. 4. Czy można zaoferować serwetę włókninową niejałową wykonaną z włókniny podfoliowanej polipropylenowo polietylenowej? 
NIE .Zamawiający nie wyraża zgody. 
Poz. 4 – Czy można zaoferować serwetę z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowej w rozmiarze 60x50cm? 
NIE. Zamawiający nie wyraża zgody. 
347.Pakiet 109 
Poz. 1 – Czy można zaoferować piżamy (bluza z krótkim rękawem + spodnie)? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
Poz. 2 – Czy można zaoferować koszulę wiązana z tyłu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
348. Pytania dot. treści umowy

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

TAK.

2. Zważywszy na treść § 3 ust. 6 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła natomiast, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 44

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 wzoru umowy został dodany podpunkt 7) o następującej (lub podobnej) treści: „zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%”?
Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?  

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 wzoru umowy w zdaniu drugim zostały dodane słowa „, chyba że opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni”? 

Wykonawca nie powinien być zobowiązany do nieograniczonego w czasie kredytowania Zamawiającego. Mogłoby to bowiem zachwiać płynnością finansową wykonawcy, a w konsekwencji zagrozić wykonaniu zamówienia. W razie zachowania § 9 ust. 2 wzoru umowy w niezmienionym kształcie, skuteczność tego przepisu może być kwestionowana na podstawie art. 58 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego. Dlatego uzasadniona jest modyfikacja tego przepisu.  

Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Zważywszy, że § 9 ust. 3 wzoru umowy zawiera oświadczenie wykonawcy, iż jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego, jaki jest aktualnie stan majątkowy Zamawiającego? Proszę o krótki opis. Czy Zamawiający zalega z płaceniem swoich zobowiązań? Jeżeli tak, to jakich zobowiązań i ile aktualnie wynosi wymagalne zadłużenie Zamawiającego?  

Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2) i 3) ustawy Prawo zamówień publicznych? 

Zamawiający nie wyraża zgody.

349. Pakiet 18, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu biodrowego wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o składzie: 

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" w rozmiarze 9x95cm

- 1 serweta samoprzylepna o wymiarach min. 170x300cm

- 1 serweta o min. wym. 150x150cm

- 1 serweta o min. wym. 75x90cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x120cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm 

- 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30 x 40 cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. (brak 1 serwety do nakrycia stolika instrumentariuszki). Brak zgodności z normą 13795.
350. Pakiet 19, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do cięcia cesarskiego niezawierającego celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o składzie: 

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna w kształcie litery T  o min. wym. 250x315cm,  z przylepnym oknem z folią chirurgiczną otoczonym torbą do zbiórki płynów z 2. zaworkami spustowymi  

- 1 serweta dla noworodka wykonana z  włókniny typu Spunlace 50 g/m²o min. wym. 90x100cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace  9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta ma być w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm

TAK, jeśli spełnia post. Dyrektywy 93/42 EWG i 89/686/EWO i musi spełniać polską normę PN-EN 13795:2011

351.Pakiet 21, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów stawu kolanowego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o składzie: 

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem z uchwytem („rzepem”) do mocowania kabli i drenów 

- 1 serweta o wymiarach min. 150x150cm

- 1 osłona na kończynę o min. wym. 25x80cm

- 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm.  

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. (brak 2 serwet do obłożenia stolików instrumentariuszki).
352.Pakiet 22, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów brzuszno -kroczowych wykonanych z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, 

- 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm  posiadająca zintegrowane nogawice, 2  okna : jama brzuszna – przylepne  i  okolice krocza - nieprzylepne okno  oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów 

- 2 ręczniki 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak kieszeni na ssak i koagulację.
353.Pakiet 23, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów chirurgicznych niezawierających celulozy ani wiskozy, wykonane z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o składzie:
- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm

- 1 górna  samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm

- 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x175cm

- 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny  Spunlace  9x50cm

- 4 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Brak kieszeni na ssak i koagulację.
354.Pakiet 29, poz.5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 150x180 cm?

TAK

355.Pakiet 71, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha, pakowanego razem z dwoma wiskozowymi ręcznikami oraz z rozmiarem w widocznym miejscu znajdującym się na fartuchu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

TAK

356.Pakiet 71, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha, pakowanego razem z dwoma wiskozowymi ręcznikami oraz z rozmiarem w widocznym miejscu znajdującym się na fartuchu? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

TAK
357.Pakiet 72, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety w rozmiarze 75x90cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

TAK
358.Pakiet 72, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety z przylepnym otworem?

Zamawiający dopuszcza.

359.Pakiet 72, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania serwety w rozmiarze 50x 60cm?

TAK
360.Pakiet 108, poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 80x210cm?

TAK
361.Pakiet 108, poz. 2 

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 80x210cm?

Zamawiający nie wyraża zgody.(zbyt wąskie)
362.Pakiet 108, poz.4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie serwety po chłonnego laminatu polietylenu i włóknin polipropylenowej jałowej?
Zamawiający dopuszcza.
363.Pakiet 20, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu serwet do zabiegów ginekologicznych wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny  polipropylenowej o składzie

- 1 czerwona  osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, 

- 1 serweta główna wzmocniona  o min. wym. 290x312cm,  ze zintegrowanymi nogawicami i przylepnym oknem 

- 1 samoprzylepna serweta do zakrycia okolic odbytu z przeźroczystego PE

- 1 serweta pod pośladki PE+PP 75x90cm

- 1  taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm

- 2 ręczniki 30x40cm 

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm 
Jeśli zgodne z normą 13795 to Zamawiający dopuszcza.

364. Pytania dot. treści umowy

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 3 ust. 4 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1  
1.Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach: 
a) w razie wystąpienia opóźnienia w dostawie towaru, w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego towaru. 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
b) za dostarczenie towaru z wadami 0,1% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami za każdy rozpoczęty dzień opóźniania, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto partii towaru dostarczonego z wadami, licząc od dnia w którym dana dostawa winna być prawidłowo zrealizowana, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości; 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (według stanu na dzień odstąpienia); 
TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

365.Pakiet nr 89

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazową dzieloną elektrodę neutralną bez kabla dla dorosłych i dzieci: dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2; podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki; pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem, elektroda dzielona na dwie części; do kabli przyłączeniowych-klips 25 mm, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

366.Pakiet nr 90

Punkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazową dzieloną elektrodę neutralną bez kabla dla dorosłych i dzieci: dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2; podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki; pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem, elektroda dzielona na dwie części; do kabli przyłączeniowych-klips 25 mm, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania jednorazową dzieloną elektrodę neutralną bez kabla dla dorosłych i dzieci: dzielona powierzchnia przewodząca 110 cm2; podłoże z wodoodpornej, elastycznej pianki; pierścień bezpieczeństwa gwarantujący równomierny rozkład prądu, powierzchnia przewodząca pokryta hydrożelem, elektroda dzielona na dwie części; do kabli przyłączeniowych-klips 25 mm, skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia

Punkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazowego użytku, dzieloną, prostokątną, dla dzieci, o powierzchni przewodzenia 71cm2, powierzchni ogólnej 105 cm2, pakowanie po 5 szt?
Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości 
Wyjaśnienia zostają umieszczone 

na stronie internetowej Zamawiającego

