[image: image1.png]


            

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

            99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

                                                                tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

           e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

                 REGON 100974785; NIP 7752631681

Kutno, dn. 14.10.2015r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 

CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE  PAKIETU NR 8

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych
Nr postępowania: ZP/23/15.

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 7 ust. 3 i art. 181 ust. 2 ustawy prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający postanawia:

Unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie nr 8 dokonaną w dniu 07.10.2015r.

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Pakiecie nr 8 wymagał: „Nici chirurgiczne, syntetyczne, wchłanialne, plecione, wykonane z polimerów kwasu poliglikolowego, powlekane, wchłaniające się 60-90 dni, o średniej minimalnej wytrzymałości węzła na zerwanie wynoszącej 70-80% w okresie po 14 dniach od wszczepienia oraz 30% po 21 dniach”. 

W wyjaśnieniach nr 1 w odpowiedzi na pytanie 35 „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów z o wyższej wytrzymałości węzła na zerwanie  wynoszącej ok. 70% po 14 dniach, ok. 50% po 21 dniach, jak dotychczas stosowane w Państwa Placówce?” postawione przez Wykonawcę,  Zamawiający odpowiedział, iż wymaga zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 
W dniu 07.10.2015r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w Pakiecie Nr 8, wyłaniając firmę Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. z Zabrza. 

W dniu 12.10.2015r. firma Aesculap Chifa Sp. z o.o. złożyła pismo, w którym wskazała, że wybrana jako najkorzystniejsza firma Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. zaoferowała szew PGA, który nie spełnia wymagań w zakresie średniej minimalnej wytrzymałości węzła na zerwanie, a z katalogu Wykonawcy wynika jedynie, że jest to szew posiadający właściwość: „wysoka wytrzymałość na rozciąganie”. Ponadto parametry podtrzymywania tkankowego również nie pokrywają się w pełni z wymaganiami SIWZ, gdyż podtrzymywanie tkankowe szwu PGA po 3 tygodniach to ok. 50% a nie jak Zamawiający wymagał 30%.
Po ponownym badaniu oferty firmy Zarys International Group Sp. z o.o. sp. k. z Zabrza, Zamawiający postanowił unieważnić czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 8.

Zamawiający odrzuca ww. ofertę w zakresie Pakietu Nr 8 , ponieważ zgodnie z art.  art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych
 Warunków Zamówienia. 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Pakietu Nr 8 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp-  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

                                         Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości:   

Zawiadomienie przesłane do Wykonawców.

Zawiadomienie umieszczone zostaje również

na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

� EMBED MSPhotoEd.3  ���








[image: image2.png]


_1403588698.bin

