Kutno, dn. 29.06.2016r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów chirurgicznych.

 Nr postępowania ZP/6/16


„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy Pakietu Nr1

1. Poz. 1 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce „Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony z łamaną główką po oddaniu strzału o średnicy 25mm, 28mm lub 31mm z automatyczną regulacją docisku zszywek; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance; zszywki 4,8 mm przed zamknięciem.” Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.

2. Poz. 2 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce: „Ładunek jednorazowego użytku o średnicy 25mm, 28mm lub 31mm do stalowego staplera okrężnego prostego wielorazowego użytku, będącego na wyposażeniu szpitala, umieszczający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu, z automatyczną regulacją docisku tkanki.” Zamawiający określi średnicę staplera przy składaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.

3. Poz. 3 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce: „Jednorazowy stapler liniowy, z obrotowym trzonem w zakresie 320° i wyginającą się głowicą w zakresie 120°, o długości linii szwów 55mm, umieszczający podwójny rząd tytanowych zszywek o wysokości 3,5mm lub 4,8mm przed zamknięciem z automatyczną regulacją docisku zszywek.” Zamawiający określi wysokość zszywek staplera przy składaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.

4. Poz. 5 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce: „Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera.” Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza.

5. Poz. 6 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce: „Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.” Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.

6. Poz. 7 – czy Zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce: „Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 100mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu lub 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę.” Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu nr 1, pozycja  6
W pozycji nr 5 Zamawiający zamieścił jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący z nożem stanowiącym integralną część staplera lub ładunku, natomiast w pozycji nr 6 Zamawiający zamieścił ładunki do powyższego staplera z zaznaczeniem, że nóż powinien stanowić integralną część ładunku. Czy w celu zapewnienia kompatybilności oferowanych staplerów i ładunków Zamawiający dopuści zaoferowanie ładunku, gdzie nóż stanowi integralną część staplera lub ładunku, tak jak w przypadku staplera opisanego w pozycji nr 5?

Zamawiający dopuszcza.

Podpisał:
Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Robert Wilanowski

Podpisał:

Członek Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Joanna Trawińska - Zabłocka
Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego

