## Po zmianach
				Pakiet nr 1
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
1	Elektro-mechaniczny stół operacyjny - blat 5 sekcyjny.: przezierny dla promieni RTG, dopuszczalne obciążenie 380kg. Funkcje sterowane z pilota : regulacja wysokości, przechyły boczne i wzdłużne (Trendelenburg i anty Trendelenburg), oparcie pleców, przesuw wzdłużny, pozycja „0”, Stół wyposażony w panel sterowania awaryjnego umieszczony z boku kolumny stołu umożliwiający sterowanie wysokością, położeniem części pleców, przechyłami bocznymi i Trendelenburgiem i antyTrendelenburgiem oraz funkcją „0” Funkcje realizowane mechanicznie; blokowanie stołu do podłoża,regulacja podnóżków i podgłówka, WYPOSAŻENIE: wieszak kroplówki, ramka ekranu wraz z uchwytem na rękę, pas tułowia, uchwyt ręki (nadgarstka), podpora kątowa ręki szt 1, podpora ręki prosta szt 2, podkolanniki szt2, oparcie boczno-barkowe szt 2, otwarty podkład żelowy pod głowę, miska ginekologiczna(każdy uchwyt/podpora posiada paski mocujące) (OPIS TECHNICZNY W ZAŁĄCZENIU)		1
2	Elektro-mechaniczny stół operacyjny - blat 5 sekcyjny.: przezierny dla promieni RTG, dopuszczalne obciążenie 380kg. Funkcje sterowane z pilota : regulacja wysokości, przechyły boczne i wzdłużne (Trendelenburg i anty Trendelenburg), oparcie pleców, pozycja „0”, Stół wyposażony w panel sterowania awaryjnego umieszczony z boku kolumny stołu umożliwiający sterowanie wysokością, położeniem części pleców, przechyłami bocznymi i Trendelenburgiem i antyTrendelenburgiem oraz funkcją „0” Funkcje realizowane mechanicznie; blokowanie stołu do podłoża,regulacja podnóżków i podgłówka, WYPOSAŻENIE: wieszak kroplówki, ramka ekranu wraz z uchwytem na rękę, pas tułowia, pas uda z klamrą szt 2, uchwyt ręki (nadgarstka), podpora kątowa ręki szt 1, podpora ręki prosta szt 2, podkolanniki szt2, oparcie boczno barkowe szt2, otwarty podkład żelowy pod głowę .(każdy uchwyt/podpora posiada paski mocujące) (OPIS TECHNICZNY W ZAŁĄCZENIU)		1
RAZEM			2
Wymagania dodatkowe zamawiającego:
• dostawa stołów w cenie
• demontaż użytkowanych stołów i montaż nowych w cenie
• stoły będą ''spięte' z posiadanym zasilaniem awaryjnym
• 36 miesięcy gwarancji z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym
• dostępny serwis pogwarancyjny
• paszport techniczny załączony do przedmiotu zamówienia
• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dostępne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii
• szkolenie z obsługi w dniu uruchomienia stołów.

				Pakiet nr 2
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Taboret WYKONANIE: siedzisko o średnicy 350 mm, wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego sterowanym [przyciskiem] ,dźwignią nożną w zakresie: 630-830 mm, wyposażony w podstawę pięcioramienną na kołach o średnicy w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, średnica podstawy: 610 mm, podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podporą pod nogi		12
RAZEM			12

				Pakiet nr 3
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Regał magazynu sterylnego cztero/pięcio- półkowe ze stali kwasoodpornej, jezdny o wymiarach: szer.100cm, gł.60cm, wys.200cm		12
	Szafa lekarska z czterema półkami, metalowa, lakierowana proszkowo, drzwi przeszklone z zamkiem wymiary w cm: 210x90x57 cm, . Szafa wykonana w technologii trójwarstwowej – podwójna blacha stalowa lakierowana proszkowo z wewnętrznym wypełnieniem usztywniającym.		4
RAZEM			16

				Pakiet nr 4
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Regał magazynu pięcio- półkowe ze stali chromowanej, jezdny o wymiarach: szer.92cm, gł.61cm, wys.190cm		6
	Regał magazynu pięcio- półkowe ze stali chromowanej, jezdny o wymiarach: szer.122cm, gł.61cm, wys.190cm		2
	Regał magazynu pięcio- półkowe ze stali chromowanej, jezdny o wymiarach: szer.61cm, gł.46cm, wys.190cm		1
RAZEM			9

				Pakiet nr 5
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę – pojemność worka 100-120l. / WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej , obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; pokrywa ze spowalniaczem podnoszona pedałem, wyposażony w koła o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą / Wymiary całkowite: 435x505x860 mm		5
	Wózek na odpady operacyjne – pojemność worka 100-120l / WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą / Wymiary całkowite: 405x450x860 mm		4
RAZEM			9

				Pakiet nr 6
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Stół MOBILNY dł. 1000mm, 1x blat PROSTY; / WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej , Koła o średnicy 100 mm, podwójnie łożyskowane / Wymiary: 1000x600x800 mm (długość x szerokość x wysokość)		12
	Stolik instrumentalny / WYKONANIE: w całości ze stali kwasoodpornej , 1x blat prosty, podnoszony ręcznie za pomocą korby, regulacja w zakresie: 800-1200 mm, podstawa na 4 kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym 2 z blokadą / Wymiary całkowite: 1100x600x800-1200mm [długość x szerokość x wysokość]		4
RAZEM			16

				Pakiet nr 7
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Klimatyzatory ścienne sterowane pilotem z wymiennymi filtrami typu HEPA z wykonaniem instalacji skroplin grawitacyjnych oraz instalacją, montażem oraz uruchomieniem		4
RAZEM			4

				Pakiet nr 8
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Okulary ochronne przed promieniowaniem X do ekspozycji rtg w czasie zabiegów operacyjnych Ochrona przednia i boczna. Odporne na środki dezynfekcyjne. / Skład zestawu: -para okularów ochronnych RTG -etui ochronne wykonane z mocnych komponentów -ściereczka do czyszczenia szkieł -pasek na szyje zabezpieczający przed zsunięciem okularów		3
RAZEM			3

				Pakiet nr 9
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Drzwi otwierane na zewnątrz. Prawe dwuskrzydłowe, profil aluminiowy RAL 9016, lakierowane białe. Wypełnienie – panel biały. 1 zamek, klamka, bez progu,uszczelka szczotkowa,wysokość ościeżnicy – 2110, szerokość – 1580, szerokość 1 skrzydła 1210, szerokość 2 skrzydła - 370 – wraz z montażem.		4
RAZEM			4

				Pakiet nr 10
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Podgrzewacz płynów do płukania jam ciała		1
RAZEM			1

	Lampy operacyjne
				Pakiet nr 11
Lp.	Nazwa / opis	cena netto	ilość	wartość netto	stawka VAT	wartość brutto
	Dwuczaszowa bezcieniowa lampa operacyjna mocowana do sufitu z dwoma obrotowymi ramionami zamocowanymi współosiowo. Źródło światła – trójpolowa matryca złożona z min. 110 diodami w różnych kolorach dla czaszy głównej i dwupolowa z min. 75 diodami w różnych kolorach dla czaszy pomocniczej. Wszystkie diody LED emitujące światło widzialne o stałej temperaturze barwowej. Regulacja średnicy oświetlenia pola operacyjnego poprzez przełączenie jego rozmiaru w co najmniej czterech poziomach z panelu przy przegubie jego czaszy. Średnica pola dla czaszy głównej D10 - 32cm (+/- 1cm) D50 – 16cm (+/- 1cm), średnica pola pola dla czaszy pomocniczej D10 – 30cm (+/- 1cm), D50 – 16cm (+/- 1cm) Elektroniczna regulacja natężenia światła za pomocą sterownika umieszczonego na każdej czaszy lampy lub z boku przy każdej czaszy na ramieniu lampy. Lampa wyposażona w funkcję automatycznego utrzymania natężenia oświetlenia na zadanym poziomie w trakcie zmian średnicy pola oświetlanego. Średnica zewnętrzna czaszy głównej max. 75cm, pomocniczej max. 70cm Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu lub szkła lub szkła akrylowego, zatopione wewnątrz oprawy lub umieszczone pod pokrywą poliwęglanową lub ze szkła akrylowego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Klasa szczelności min IP54. Pozycjonowanie kopuły za pomocą uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy. Oprawy wyposażone w wymienny uchwyt do przemieszczania ich przez operatora; uchwyt umieszczony w centralnej części oprawy oraz co najmniej dwa „brudne” uchwyty na bokach każdej czaszy. Elektroniczna regulacja natężenia światła i przełączania średnicy pola operacyjnego z panelu umieszczonego z boku. Natężenie światła regulowane : • dla czaszy głównej i pomocniczej od < 50000 do 160000 luksów, w min. czerech poziomach • możliwość ustawienia trybu oświetlenia endoskopowego „ENDO” dla obydwu czasz Temperatura barwowa 4200 K (+/- 50) Mocowanie czasz lampy na 2 ruchomych ramionach o łącznej długości min. 140cm Możliwość obrotu ramienia o 360 stopni wokół punktu mocowania. Możliwość obrotu ramienia ramienia o 360 stopni na przegubie łączącym ramiona. Możliwość obrotu kopuły lampy głównej o 360 stopni wokół osi pionowej. Uchwyt sterylizacyjny wymienny 3 szt./czaszę Żywotność diod min. 50 000 godzin Lampa wyposażona w panel sterujący wszystkimi jej parametrami umieszczony na kopule lub w bezpośredniej jej bliskości na ramieniu lampy. Możliwość sterowania jednym panelem obydwu czasz. Deklaracja zgodności CE Napięcie zasilające 220 [V]/ 50-60 [Hz} (OPIS TECHNICZNY W ZAŁĄCZENIU)		2
				0,00		0,00
RAZEM			2
	Wymagania dodatkowe zamawiającego:
	• dostawa lampy w cenie
	• demontaż posiadanej i montaż lampy w cenie
	• lampa będzie spięta z posiadanym zasilaniem awaryjnym
	• 36 miesięcy gwarancji z bezpłatnym serwisem gwarancyjnym
	• dostępny serwis pogwarancyjny
	• paszport techniczny załączony do przedmiotu zamówienia
	• naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dostępne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii
	• szkolenie z obsługi w dniu uruchomienia lampy

		=