ZAŁĄCZNIK Nr 2 A

WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE AMBULANSU Typu C

	Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny
	Wymagane parametry wpisać TAK/NIE 
	Oferowane Parametry Techniczne 

	1
	2
	3

	I. NADWOZIE
	
	

	1. Typu furgon zamknięty w kolorze białym  (kolor lakieru zgodny z symboliką UE)  o  wymiarach wnętrza przedziału medycznego,

charakteryzujący się wymiarami : 

· wysokość - min.  185 cm,

· długość     - min.  300 cm, 

· szerokość - min.  175 cm, 

zapewniające możliwość przewożenia 5 osób (wraz 
z  kierowcą), w tym 1 osoby na noszach,

2. Drzwi tyłu  nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem  260O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki  położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi.

3. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem  zewnętrznym  wysuwanym, z oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. 

4. Drzwi boczne lewe przesuwne za którymi znajduje się zewnętrzny schowek na deskę ortopedyczną , nosze zbierakowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy oraz  dwie butle tlenowe 10l. 

5. Stopień  tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, 

6. Centralny zamek wszystkich drzwi , sterowany pilotem.

7. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja:

· ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V  o  mocy min. 2000 W,

· niezależne ogrzewanie od silnika przedziału medycznego powietrzne o mocy min. 5 kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem,

· nagrzewnica wodna w przedziale medycznym zależna od pracy silnika 

· wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna,

· dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego  rozprowadzenie powietrza w na całej długości dachu minimum sześć wylotów dwa w przedniej części, dwa w środkowej oraz dwa w tylnej części przedziału medycznego.

· system sterowania przedziału medycznego instalacją elektryczną, sterowanie oświetleniem wewnętrznym, zewnętrznym, klimatyzacją, ogrzewaniem, oraz wentylatorem za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego, który posiada świadectwo homologacji WE oraz został przebadany przez jednostkę akredytowaną na kompatybilność elektromagnetyczną zgodnie z Dyrektywą 72/245/EWG stosowny dokument dołączyć do oferty.
· Okno dachowe z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą,

8. Sygnalizacja  świetlno - dźwiękowa i oznakowanie:

· belka świetlna wyposażona w modułu LED  w kolorze niebieskim zamontowana w przedniej części dachu pojazdu  

· 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED,  zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu,

· lampa typ LED zintegrowana  z dachem pojazdu umieszczona w tylnej części pojazdu 

· sygnały dźwiękowe modulowane o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem (zmiana modulacji klaksonem),

· lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych,

· pas barwy niebieskiej z folii odblaskowej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, 

· pas barwy czerwonej folii odblaskowej dookoła pojazdu,

· napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu,

· standardowe oznaczenie typu karetki i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE  wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych w uzgodnieniu z Zamawiającym.

· Oznakowanie ambulansu zgodne z aktualnie  obowiązującymi przepisami
	
	

	II.  SILINIK
	
	

	Wysokoprężny (turbo-diesel) o pojemności min. 2200cm³ z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 170 KM, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim. Moment obrotowy min 380 NM
	Moc silnika powyżej 175 KM – 10pkt.


	

	III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU
	
	

	Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne.
	
	

	IV. ZAWIESZENIE
	
	

	Zawieszenie powinno charakteryzować komfortem jazdy, gwarantujące w trudnym terenie dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość., fabryczne drążki  stabilizujące osi przedniej i tylnej.
	Drążki stabilizujące osi przedniej i tylnej – 10 pkt.

Brak drążków stabilizujących  – 0 pkt.
	

	V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY  I KOŁA
	
	

	1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy.

2. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy  

3. Obręcze kół  szerokie, opony radialne. 
	
	

	VI. INSTALACJA  ELEKTRYCZNA
	
	

	Alternator zapewniający odpowiednio dużą moc (min. 200A),  ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika.

Zespół dwóch akumulatorów do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 200 Ah w tym jeden żelowy.

Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji:

· minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, 

· zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V,

· wyłącznik przeciwporażeniowy,

· układ  służący do ładowania  akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V.

· przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m  (gniazdo i wtyk o małych gabarytach).

Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału  medycznego:

·  powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu    umiejscowione na lewej ścianie,

· powinna posiadać minimum 6 punktów oświetlenia rozproszonego,

· powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami,

· bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis.

Oświetlenie specjalne: 

·  przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji,

· szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym   przewodzie

· dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie  pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane 
zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
	
	

	VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY
	
	

	Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób  poruszających się w pojeździe.

Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi z możliwością przejścia.

Jeden fotel obrotowy z regulowanym oparciem, 
z zagłówkiem z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażony w bezwładnościowe pasy  bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia 

Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy i wyposażony w zagłówek oraz bezwładnościowy pas bezpieczeństwa o trzech punktach kotwiczenia.

Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalną, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu.

Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego.

Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi.

Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany , sufit, drzwi).

Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości.

Centralna  instalacja tlenowa:

· z 2 butlami (każda 10 l tlenu), 

· z reduktorami 

· minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. 

Półki, szafki wykonane z materiału, łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym:

· na ścianach bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz)

· szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków

Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg.

Szyna typu MODURA o długości 30 cm na ścianie lewej.

Sufitowy uchwyt dla personelu  montowany wzdłuż przedziału medycznego

Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury.
	                  
	

	 VIII. LAWETA  NOSZY GŁÓWNYCH
	
	

	Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym min 30 cm, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu, posiadające oznaczenie zgodności CE  nośność min 200 kg podać markę i model 


	
	

	IX. ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI

	
	

	1. Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej.

2. Antena powinna posiadać:

·  zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; 

·    impedancję wejścia 50 Ohm;

·  współczynnik fali stojącej 1,6;

· polaryzację pionową;

· charakterystykę promieniowania dookólną;

· odporność na działanie wiatru 55 m/s.

· anteny 1/4 λ .

3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza przedziału   medycznego (w suficie przez lampę oświetlenia).
	
	

	X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU

	
	

	Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy),

młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów

bezpieczeństwa.

Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne,

Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, boczne poduszki 

Przednie światła przeciwmgielne (fabryczne).

Światła fabryczne LED do jazdy dziennej 
	
	


	 Sprzęt medyczny
	
	

	NOSZE GŁÓWNE WIELOZADANIOWE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM (szt. 1), 
	
	

	 przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda     płyta na całej ich długości)
	
	

	 potrójnie łamane (z możliwością ustawienia pozycji siedzącej, przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha),
	
	

	Ustawianie w/w pozycji wspomagane sprężynami gazowymi. Parametr  niewymagany -punktowany 
	Tak-5 pkt.

Nie-0 pkt.
	

	 Konstrukcja ramy noszy umożliwiająca wydłużenie leżyska pacjenta o minimum 20 cm- parametr niewymagany-punktowany
	TAK- 5pkt.

Nie- 0 pkt.
	

	 Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia  oparcia pod plecami do min 80 stopni.
	
	

	Z kompletem szybkorozpinalnych pasów zabezpieczających o regulowanej długości  mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (dotyczy również pasów szelkowych ),  
	
	

	 Z możliwością wprowadzania noszy na transporter, przodem i tyłem do kierunku jazdy
	
	

	 z materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, materac ma umożliwić ustawianie wszystkich dostępnych pozycji
	
	

	 z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
	
	

	 z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach.
	
	

	 z poręczami bocznymi składanymi równolegle lub prostopadle do osi wzdłużnej noszy
	
	

	Pod leżyskiem pacjenta fabryczna półka umożliwiająca przechowanie np. Dokumentacji medycznej lub rzeczy osobistych pacjenta o udźwigu min. 15 kg,- parametr niewymagany-punktowany
	TAK- 5pkt.

Nie- 0 pkt.
	

	udźwig minimum 250 kg, waga max. 23 kg (podać)
	
	

	 podać markę i model noszy głównych 
	
	

	TRANSPORTER WIELOPOZIOMOWY POD NOSZE GŁÓWNE 
	
	

	z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami
	
	

	 wielostopniowa min. 6 poziomowa regulacja wysokości transportera
	
	

	 system redukcji ciężaru, wspomagający personel przy podnoszeniu transportera z pozycji złożonej do rozłożonej, np. poprzez sprężynę gazową- parametr niewymagany-punktowany
	TAK- 5pkt.

Nie- 0 pkt.
	

	możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na  min 3 poziomach  pochylenia)
	
	

	System zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół , w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie ( stole medycznym ) a zwolniona jest blokada przednich goleni lub możliwość regulacji długości goleni przednich(bez udziału serwisu),na minimum trzech poziomach  w celu dostosowania wysokości najazdowej noszy, do wysokości podstawy noszy zamontowanej w ambulansie 
	
	

	Transporter wyposażony w automatyczny system blokady  ( nie wymagający od użytkownika żadnych dodatkowych czynności związanych z wciskaniem przycisków, uruchamianiem blokad) goleni po złożeniu do minimalnej wysokości, w celu przeniesienia całego zestawu w tej pozycji.
	
	

	 Możliwość prowadzenia transportera w bok do kierunku jazdy- opisać oferowany system- parametr niewymagany-punktowany
	Tak- 5 pkt.

Nie -0 pkt.
	

	 Wyposażony  w 4 kółka jezdne  o średnicy min. 125 mm, min 2 kółka wyposażone w hamulce
	
	

	Konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją - (sposób zabezpieczenia podaje  Wykonawca)
	
	

	Minimum 2 dodatkowe uchylne uchwyty transportera,  poprawiające ergonomie pracy w przypadku pracy z pacjentami o znacznej wadze. Parametr niewymagany-punktowany 
	Tak- 5 pkt.

Nie -0 pkt.
	

	 Udźwig minimum 250 kg, waga max. 28 kg (podać  dane)
	
	

	Podać oferowany model
	
	

	Załączyć do oferty na oferowany system transportowy (nosze i transporter)deklarację zgodności z normą PN EN 1789 i PN EN 1865  oraz protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną 
	
	


DODATKOWE KRYTERIA

	Serwisowanie zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego realizowany w siedzibie zamawiającego
	
	


