Kutno, dn. 31.08.2017r.

WYJAŚNIENIA NR 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni

Nr postępowania: ZP/19/17

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Dotyczy: Załącznik nr 2a Pakiet nr 1 pozycja 1 oraz 2 (Stoły operacyjne)

Pytanie 1
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej (osłona podstawy, kolumna, elementy blatu), w którym dodatkowo elementy przegubowe łączące blat z kolumną zakryte są szczelną osłoną wykonaną ze specjalnej mieszanki silikonowo gumowej? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w materace segmentów blatu: przeciwodleżynowe, redukujące bakterie, antystatyczne, bezszwowe, demontowalne (bez rzepów), odporne na środki dezynfekcyjne, o grubości 50mm? 

TAK.

Pytanie 3
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny o dopuszczalnym obciążeniu 300kg? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację oparcia pleców w zakresie -35o / +85 o?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający elektrohydrauliczną regulację wysokości blatu (bez materaca) w zakresie 700mm do 1050mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający możliwość konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz o wiele łatwiejszych w montażu, myciu i dezynfekcji niż pierwotnie opisane: 

Podnóżki mocowane do segmentu siedziska poprzez zaciski montażowe, gdzie w siedzisku znajduje się jarzmo na którym mocuje się sworzeń umieszczony w górnej części przegubu podnóżka. 

System z dodatkowym blokowaniem za pomocą pokręteł dociskowych które podnoszą język blokujący w przegubie. Możliwośc zamiany miejscami podnóżków oraz podgłówka?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 7
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny posiadający wyposażenia dodatkowe montowane poprzez uchwyty wielopozycyjne lub jednopozycyjne posiadające mechanizmy śrubowe ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w pas do mocowania pacjenta oraz podkolanniki bez wyściółki przeciwodleżynowej?

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy stół operacyjny wyposażony w podpory do ułożenia bocznego z pojedynczym przegubem kulowym?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Załącznik nr 2a Pakiet nr 11 dwuczaszowa bezcieniowa lampa operacyjna
Pytanie 10 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadająca kopuły jednoczęściowe o kształcie zbliżonym do koła (jak poniżej), bez podziałów na wyodrębnione segmenty, posiadające 94 diody LED, wyposażone w 1 zintegrowany uchwyt obwodowy (brudny), gdzie wszystkie diody LED emitują światło widzialne białe o różnej temperaturze barwowej (wyjątek stanowią diody światła endoskopowego w kolorze zielonym ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną z regulacją średnicy pola operacyjnego dla obu czasz (d10) w zakresie 230 – 400mm dokonywaną z panelu sterowania przy kopule. Panel ten dodatkowo aktywuje funkcję światła endoskopowego, reguluje natężenie światła oraz temperaturę barwową?  

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lampę operacyjną  emitującą światło o regulowanej temperaturze barwowej 3800K do 4800K ? 

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  emitującą światło o współczynniku odwzorowania barw Ra ≥ 93 ? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 14 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  emitującą światło o współczynniku odwzorowania barwy czerwonej R9 ≥ 90 ? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 15 
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  z panelem sterowania przy kopule lampy bez możliwości sterowania jednym panelem obydwu czasz?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Dotyczy: Pakiet nr 11, dwuczaszowa bezcieniowa lampa operacyjna, wymagania techniczne.

Pytanie 16- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy, w których matryce diodowe czaszy głównej i satelitarnej składają się z 56 białych diod nowej generacji, bez podziału czasz na wyodrębnione segmenty świetlne? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane w nowoczesnych lampach i pozwala na większą energooszczędność urządzenia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 17 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o regulowanej średnicy oświetlanego pola d10 w przedziale 15-28 cm, co jest parametrem wystarczającym do oświetlenia większości pól

operacyjnych?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 18 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o klasie ochrony IP42, co pozwala na bezpieczne przeprowadzanie wszelkich procedur dezynfekcyjnych?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 19 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy wyposażone w elektroniczną regulację natężenia światła za pomocą sterownika umieszczonego na czaszy lampy i dodatkowo za pomocą uchwytu sterylnego oraz regulację wielkości pola operacyjnego za pomocą uchwytu sterylnego? Zwracamy uwagę, że takie rozwiązanie umożliwia regulację natężenia światła oraz regulację wielkości pola operacyjnego ze strefy sterylnej.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 20 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy o stałej temperaturze barwowej wynoszącej 4900 K? Zapewnia to idealne odwzorowanie kolorów tkanek w polu operacyjnym. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 21 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampy operacyjne o wgłębności oświetlenia L1+L2 60% równej 55 cm dla czaszy głównej i satelitarnej, co jest parametrem wystarczającym do przeprowadzania rozległych i głębokich zabiegów chirurgicznych?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 22 - Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampy posiadające oddzielne panele sterowania dla każdej czaszy, szczególnie w sytuacji gdy możliwa jest regulacja najważniejszych parametrów uchwytem sterylnym, co zapewnia komfort i ergonomię pracy operatora?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie Nr 23 - Pakiet 11 - Dwuczaszowa bezcieniowa lampa operacyjna 

1.Ad2.Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną której żródło światła składa się z 7 matryc diodowych: 6 matryc po 15 białych diod LED  i 1 z 20 białymi diodami LED? Wielkość i ilość matryc nie wpływa w żaden sposób na funkcjonalność lampy operacyjnej i jej parametry, a użycie białych diod LED eliminuje tzw. efekt „tęczy’ na polu operacyjnym , charakterystyczny dla kolorowych diod LED.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Ad3 Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się płynnie przy pomocy uchwytu sterylnego , umieszczonego w centrum kopuły? Jest to mechaniczna metoda regulacji mało awaryjna , pozwalająca na precyzyjne ustawienie wymaganej przy danym zabiegu wielkości plamy świetlnej.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3.Ad3. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której średnica pola operacyjnego dla kopuły głównej i satelitarnej wynosi : D10=28cm, D50=14cm? Jest to niewielka różnica odnośnie wymagań SIWZ.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4.Ad.7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której soczewki umieszczone są pod pokrywą wykonana ze szkła  „ bezpiecznego.” ? Jest to rozwiązanie lepsze w porównaniu z wymogami SIWZ, ponieważ tego typy szkło jest bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i na promieniowanie ultrafioletowe porównaniu z poliwęglanem i szkłem akrylowym .

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Ad9. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której oprawa wyposażona jest w uchwyt brudny w formie relingu okalającego czaszę w 75%.? Reling jest umieszczony w takiej odległości od kopuły, która zapewnia wygodny chwyt w momencie manewrowania kopułą.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6.Ad10. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja natężenia oświetlenia odbywa się przy pomocy dwóch paneli umieszczonych na kopule po przeciwległych jej stronach? Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru niezależnie dwóm operatorom stojącym po dwóch stronach stołu operacyjnego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Ad10. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której regulacja średnicy pola operacyjnego odbywa się płynnie przy pomocy uchwytu sterylnego , umieszczonego w centrum kopuły? Jest to mechaniczna metoda regulacji mało awaryjna , pozwalająca na precyzyjne ustawienie wymaganej przy danym zabiegu wielkości plamy świetlnej.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

8. Ad12. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z regulowana temperaturą barwową w zakresie 4000-4800K? Jest to bardziej uniwersalne rozwiązanie, ponieważ pozwala wybrać temperaturę barwową  charakterystyczną dla danego zabiegu chirurgicznego , w tym również  wartość wymagana w SIWZ.

Zamawiający dopuszcza.
9.Ad22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której wszystkie parametry lampy operacyjnej sterowane sa przy pomocy dwóch paneli umieszczonych na kopule po przeciwnej stronie? Rozwiązanie takie umożliwia zmianę parametru niezależnie dwóm operatorom stojącym po dwóch stronach stołu operacyjnego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

 10. Ad22. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której możliwość sterowania parametrami obydwu czasz jednocześnie odbywa się za pośrednictwem panelu sterującego umieszczonego na ścianie sali operacyjnej? Jest to rozwiązanie równoważne do wymaganego w SIWZ.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

11.Wymagania dodatkowe Zamawiającego: Czy Zamawiający przedłuży czas dostępności napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych do 48 godzin od zgłoszenia awarii, nie wliczając w to dni świątecznych? Z punktu widzenia wieloletniego producenta lamp operacyjnych jest to najbardziej realny termin reakcji serwisu.

NIE

24 - Jaka jest wysokość sali, gdzie ma być zamontowana lampa, czy jest tam sufit podwieszany, a   jeżeli tak   to na jakiej wysokości? Jaka jest odległość między sufitem podwieszanym a stropem właściwym?

Wysokość sali – 3,0 m, brak sufitu podwieszanego.

25 - Czy w pomieszczeniu  przewidziane jest zasilanie awaryjne. Jeśli tak to jakie: agregat na  24 V, czy UPS na 230 V ?
 Agregat na 24V, Lampa ma być też na 24 V

26 - Jakiego rodzaju jest strop w miejscu montażu lampy?

Strop Akermana

27 - Czy w  pomieszczeniu istnieje dojście z piętra wyżej, w celu posadowienia płyty stropowej i śrub- stropowych elementów montażowych.

Istnieje. Do wykorzystania będą też elementy montażowe po obecnej lampie.

28 - Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa są przewody zasilające, a jeżeli są,  to jakie i gdzie są    wyprowadzone? 

Przewód 4 żyłowy o przekroju 6 mm2

29 - Jeżeli w sali gdzie ma być zamontowana lampa nie ma kompletnej instalacji elektrycznej , czy Zamawiający zapewni we własnym zakresie poprowadzenie przewodów zasilających do każdej kopuły oddzielnie? Jeżeli nie, to czy będzie można ciągnąć instalacje w tzw. „korytkach”?

W sali jest kompletna instalacja elektryczna.

30 - Czy w sali gdzie ma być zamontowana lampa, wisi obecnie lampa operacyjna? Jeżeli tak , to jakiego producenta

TAK. Lampa FAMED – Łódź, rok produkcji 1982 – 2 szt.

Pytanie Nr 31 - Pakiet 13 - Lampa bezcieniowa diagnostyczna .

1.Ad4. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną o średnicy pola roboczego d10=210mm i d50=105mm? Jest  to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

32.Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy jednocześnie ze składaną ofertą należy złożyć dokumenty wskazane w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ, czy też do złożenia tych dokumentów zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona? 

Zgodnie z Rozdziałem VIII  pkt.13 SIWZ

33. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy Wykonawcy mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej mają złożyć dokumenty, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126?

Zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ

34. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie godziny składania ofert z godziny 11:00 na godzinę 12:30 i godziny otwarcia ofert z godziny 11:30 na godzinę 13:00?

Wykonawca korzysta z usług firmy kurierskiej, która w trybie ekspresowym może dostarczyć przesyłkę do siedziby Zamawiającego najwcześniej tuż po godzinie 12:00.

Zgodnie z informacją o zmianie SIWZ i zmianie treści ogłoszenia

35. Prosimy o podane przez Zamawiającego jakie stoły ma aktualnie, czy są one mobilne czy przytwierdzone na stałe do podłoża wobec wymagania wprowadzonego przez Zamawiającego tzn. „demontaż użytkowanych stołów ……” informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego skalkulowania oferty? 

Magnet przytwierdzony – 1995 rok, Żywiec mobilny – 1983 r.

36. Prosimy od podanie co Zamawiający rozumie pod wymogiem, że oferowane stoły mają być „spięte” z posiadanym zasilaniem awaryjnym, prosimy o podanie jakim zasilaniem awaryjnym dysponuje Zamawiający, na czym ma polegać wymagane przez Zamawiającego „spięcie” – informacja ta jest niezbędna dla prawidłowego skalkulowania oferty? 
Zamawiający wykreśla z wymagań dodatkowych: „ stoły będą „spięte” z posiadanym zasilaniem awaryjnym.

37.Pytania do treści Załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu „Osoba/y, które będą podpisywać umowę.............................................................................................................”, gdyż na etapie składania ofert jest nie do przewidzenia, kto ze strony Wykonawcy będzie podpisywał umowę. Zależy to np. od obowiązków służbowych wskazanej osoby, (np. wyjazd służbowy w tym czasie) lub czy np. wskazana osoba nie będzie przebywać na zwolnieniu lekarskim.

Osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

38.Pytania do treści Wzoru Umowy
1.§ 7 ust. 1 i ust.2. Wnosimy o usunięcie sprzeczności pomiędzy treścią obu zapisów, związanych z momentem rozpoczęcia naprawy. W ust.1 zapisano, że czas rozpoczęcia naprawy nie może przekroczyć 24 godzin, a w ust.2 zapisano, że Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć naprawę w terminie 2-ch dni roboczych od chwili zgłoszenia usterki.

Zamawiający wykreśla ust.2 z .§ 7 umowy.
2. § 7 ust. 1. Wnosimy o zmianę zapisu w tym ustępie na następujący:

„Zamawiający zastrzega, że w przypadku uszkodzenia/awarii czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godzin (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od chwili zgłoszenia usterki.

Awarie będą zgłaszane Wykonawcy na adres poczty elektronicznej ………………. lub faxem na numer …………….”
Gdyby dotychczasowy zapis pozostał, to w przypadku zgłoszenia awarii w sobotę o godzinie 10:00, serwis Wykonawcy musiałby przystąpić do naprawy do godziny 10:00 w niedzielę, a więc w dzień wolny od pracy. 

3. § 7 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści tego ustępu na następującą:

„W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy.

§ 7 otrzymuje brzmienie:

1. Zamawiający zastrzega, że w przypadku uszkodzenia/awarii czas reakcji serwisu nie może przekroczyć 24 godzin ( z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia usterki. Awarie będą zgłaszane Wykonawcy na adres poczty elektronicznej................. lub faxem na numer.................................”.

2. W przypadku, gdy naprawa trwa dłużej niż 2 dni robocze Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze o parametrach nie niższych niż przedmiot umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zagwarantować dostępność serwisu i części zamiennych przez okres 5 lat od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązuje się posiadać siedzibę serwisu na terenie Polski.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu bezpłatnie wszystkich aktualizacji oprogramowania w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy ( dotyczy Pakietu Nr 14).
39.Pytania do treści Formularza cenowego

1. Wnosimy o zmianę zapisu w Wymaganiach dodatkowych Zamawiającego poprzez wykreślenie     „i pogwarancyjne” z zapisu „naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne dostępne w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii”. 

Dokumentacja przetargowa nie zawiera jakichkolwiek szczegółowych warunków świadczenia usług serwisowych w okresie pogwarancyjnym - z tego powodu odosobniony punkt odnoszący się do naprawy pogwarancyjnej nie powinien pozostać w ww. części Formularza cenowego. Dokumentacja przetargowa określa jedynie, że po upływie okresu gwarancji strony dopuszczają możliwość podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.

Zamawiający wykreśla słowo „pogwarancyjne”.

2. Wnosimy o  pozostawienie w Wymaganiach dodatkowych Zamawiającego jedynie wymagań, które nie są zapisane w pozostałych dokumentach, które Wykonawcy będą składać wraz z ofertą.

3. Wnosimy o zmianę dotychczasowego zapisu w Wymaganiach dodatkowych Zamawiającego na następujący: „naprawy gwarancyjne dostępne w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii”, co będzie zgodne z treścią    § 7 ust. 2 Umowy.

Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Pytania do Pakietu nr 1, pozycja 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nowoczesnego stołu operacyjnego o parametrach lepszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia co przekłada się na podniesienie standardu jakości, jest uzasadnione ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych dodatkowo zachowuje zasadę uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów i zapewnia Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem prawnym, ekonomicznym i merytorycznym – wszystkie proponowane poniżej rozwiązania zawarte są w jednym stole: 

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu o długości blatu 2335 mm i szerokości 570 mm co stanowi parametr lepszy od opisanego? Dłuższy i szerszy blat pozwala na lepsze pozycjonowanie pacjenta na całej długości blatu co stanowi parametr lepszy od wymaganego dzięki zwiększeniu możliwości pozycjonowania pacjenta na blacie stołu.

 Zamawiający dopuszcza.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu operacyjnego z centralną blokadą i odblokowaniem kół dokonywaną z pilota z zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem / zablokowaniem stołu? Dzięki kołom o średnicy 150 mm stół jest bardzo łatwy do manewrowania i do jazdy na wprost. Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze i bezpieczniejsze dla użytkownika od opisanego, dzięki dwustopniowości polegającej na wyborze przycisku na pilocie oznaczonego kłódką a następnie przycisku „+” (zablokowanie) lub „-” (odblokowanie) daje gwarancję świadomego wyboru funkcji blokady lub odblokowania kół. Dodatkowo proponowane rozwiązanie gwarantuje zablokowanie stołu przed dokonaniem innych regulacji z wyjątkiem ratujących życie tzn. przed dokonaniem jakiejkolwiek regulacji np.  wysokości, regulacji segmentów itd. stół „nie pozwoli” ich wykonać bez wcześniejszego zablokowania podstawy o czym użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie stosowanej informacji na pilocie. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Prosimy o podanie czy wymóg obciążenia stołu 380 kg dotyczy obciążenia dynamicznego czy statycznego? Obciążenie dynamiczne tzn. możliwości wykonania wszystkich regulacji stołu (wysokości, pleców, przechyłów itd.) przy podanym obciążeniu. Obciążenie statyczne tzn. ewentualna możliwość ruchu wysokości przy całkowicie wypoziomowanym blacie z wymaganym obciążeniem. W związku z tym oczywiste wydaje się, że Zamawiający powinien wymagać stołu z wysokim obciążeniem dynamicznym ponieważ tylko takie gwarantuje bezpieczeństwo wykonania operacji i możliwość dowolnego ustawienia funkcji stołu przy wysokim obciążeniu.

Podany parametr dotyczy obciążenia statycznego, ale dopuszcza obydwa rozwiązania.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu operacyjnego o obciążeniu dynamicznym 400 kg i statycznym 500 kg co stanowi parametr lepszy o wymaganego? 

Zamawiający dopuszcza.

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z możliwością sterowania następującymi funkcjami z pilota przewodowego lub bezprzewodowego z wyświetlaczem informującym o wybranej funkcji i zakresie jej regulacji: 

- wysokości

- przechyłów bocznych 

- pozycji anty i Trendelenburga 

- sekcji oparcia pleców 

- pozycji „0”

- przesuwu wzdłużnego 

- sekcji nożnej (zarówno każdego podnóżka osobno jak i obu na raz) 

- blokady / odblokowania podstawy stołu?

Proponowanych możliwości sterowania jest więcej niż wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza.

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z sekcją głowy z regulacją wspomaganą sprężyną gazową w zakresie – 30 st do +45 st. co stanowi najbardziej ergonomiczny zakres ustawienia oraz z wypiętrzeniem względem blatu stołu uzyskiwanym poprzez podkład żelowy z możliwością jego dowolnego pozycjonowania? Proponowane rozwiązanie i zakres jest powszechnie stosowane na blokach operacyjnych.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją wysokości blatu (bez materaca) w zakresie od 58,5 cm do 105 cm co stanowi parametr lepszy od wymaganego i dzięki możliwości niskiego opuszczenia blatu pozwala na operacje np. w pozycji siedzącej  a przy jednocześnie wysokim parametrze górnej wysokości pozwala na wygodne operowanie w pozycji stojącej bez konieczności nadmiernego skłonu chirurga? 

Zamawiający dopuszcza.

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją segmentu nóg w zakresie od -90st do +35st dokonywaną z pilota, z możliwością regulacji każdego podnóżka osobno lub jednocześnie całego segmentu sekcji nożnej. Regulacja dla bezpieczeństwa odbywa się dwustopniowo poprzez wybór podnóżka (lewy / prawy) lub całego segmentu następnie po naciśnięciu przycisku odpowiedzialnego za kierunek (góra / dół) następuje wybrany ruch. Zarówno wybór podnóżka lub całej sekcji wyświetlany jest na wyświetlaczu wraz z informacją o pozycji w jakiej jest ustawiony co pozwala na dokładne ustawienie danej sekcji? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie do 40 st. co stanowi parametr lepszy od wymaganego? 

Zamawiający dopuszcza.

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją antyTrendelenburga w zakresie do 40 st. co stanowi parametr lepszy od wymaganego?

Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wymaga podświetlanego pilota do regulacji elektrycznych co pozwala na łatwy i dokładny wybór funkcji przy zgaszonym lub ściemnionym oświetleniu na sali operacyjnej? Funkcja ta jest niezwykle ważna przy np. operacjach endoskopowych gdzie oświetlenie sali operacyjnej jest ograniczone i pozwala na precyzyjne wybranie pożądanej funkcji z wykluczeniem ryzyka błędnej regulacji. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z możliwością konfiguracji blatu przy użyciu złącz łatwych w montażu bez pokręteł i dźwigni za pomocą tzw. szybkozłączy / mechanizmu szybkomocującego polegającego na stabilnym osadzeniu danego segmentu w gniazdach klinowych, segment zakładany jest od góry a zwolnienie następuje po naciśnięciu przycisku? Proponowane rozwiązanie jest tożsame / równoważne z wymaganym – wymiana segmentów odbywa się bez pokręteł i dźwigni w systemie „wyjąć / włożyć”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z możliwością awaryjnej regulacji, w przypadku awarii głównego pilota ręcznego, z panelu na kolumnie stołu wszystkich funkcji dostępnych z pilota? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego ponieważ pozwala na całkowitą możliwości obsługi stołu (wszystkich funkcji) w przypadku awarii pilota.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z informacją o stanie naładowania akumulatora na pilocie przewodowym lub bezprzewodowym oraz na panelu umieszczonym na kolumnie stołu? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ informacja o naładowaniu akumulatora znajduje się na wszystkich dostępnych sterownikach co ogranicza możliwość przeoczenia zakresu naładowania stołu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie anestezjologicznej podpórki ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu, z możliwością regulacji wysokości, z możliwością dowolnego kątowego ustawienia podpory z zaciskiem montowanym do szyny bocznej akcesoryjnej stołu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zsunięciem, z dodatkowym mechanizmem śrubowym w celu 100% stabilizacji zacisku a tym samym podpory na listwie? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory anestezjologicznej niż opisany i dwukrotnie zabezpiecza podporę i zacisk przed przypadkowym przesunięciem względem pożądanego ustawienia. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podpory podkolanowej z regulacją pochylenia i wysokości oraz kąta ustawienia podpory względem blatu stołu  (możliwość dowolnego kątowego ustawienia dzięki mechanizmowi kulowemu) z poduszką żelową przeciwodleżynową z zaciskiem montowanym do szyny bocznej akcesoryjnej stołu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zsunięciem, z dodatkowym mechanizmem śrubowym w celu 100% stabilizacji zacisku a tym samym podpory na listwie? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory podkolanowej niż opisany i dwukrotnie zabezpiecza podporę i zacisk przed przypadkowym przesunięciem względem pożądanego ustawienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wielofunkcyjnej podpory pod rękę z możliwością regulacji kąta względem osi wzdłużnej stołu, odległości od blatu stołu, wysokości, kąta pochylenia, na przegubie kulowym z dodatkowym mechanizmem śrubowym w celu 100% stabilizacji zacisku a tym samym podpory na listwie? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory pod rękę niż opisany i kilkukrotnie zabezpiecza podporę i zacisk przed przypadkowym przesunięciem względem pożądanego ustawienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podpory do ułożenia bocznego o owalnym kształcie materaca z przegubem kulistym umożliwiającym dokładne dopasowanie do ciała pacjenta z dodatkową możliwością regulacji wysokości i odległości od środka blatu z zaciskiem mocującym do szyny akcesoryjnej stołu? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory niż opisany (kątowy, wysokościowy i odległościowy). 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podpory do ułożenia bocznego z poduszką prostokątną z możliwością regulacji wysokości i odległości od pacjenta blokowanej i odblokowywanej za pomocą jednej klamki (po jej zwolnieniu klamki ustawiamy pożądaną pozycję i następnie blokujemy ją za pomocą tej samej klamki)? Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym i pozwala na całkowite podparcie pacjenta przy prostej obsłudze podpory jedną klamką. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

20. Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie wyposażenie wymaganego przez Zamawiającego ponieważ część wymaganego wyposażenia opisana jest w tabeli technicznej a w tabeli przygotowanej przez Zamawiającego w Exelu jest więcej wymaganego wyposażenia niż w tabeli technicznej stołu?

Wymagania techniczne są integralną częścią tabeli EXEL. W ofercie należy spełnić jedne i drugie tj. uwzględnić opisy nie dublujące się.

41. Pytania do Pakietu nr 1, pozycja 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nowoczesnego stołu operacyjnego o parametrach lepszych niż wymagane w opisie przedmiotu zamówienia co przekłada się na podniesienie standardu jakości, jest uzasadnione ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych dodatkowo zachowuje zasadę uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie do postępowania większej liczby oferentów i zapewnia Zamawiającemu wybór najkorzystniejszej oferty pod względem prawnym, ekonomicznym i merytorycznym – wszystkie proponowane poniżej rozwiązania zawarte są w jednym stole: 

1. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu o długości blatu 2335 mm i szerokości 570 mm co stanowi parametr lepszy od opisanego? Dłuższy i szerszy blat pozwala na lepsze pozycjonowanie pacjenta na całej długości blatu co stanowi parametr lepszy od wymaganego dzięki zwiększeniu możliwości pozycjonowania pacjenta na blacie stołu.

 Zamawiający dopuszcza.

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu operacyjnego z centralną blokadą i odblokowaniem kół dokonywaną z pilota z zabezpieczeniem przed przypadkowym odblokowaniem / zablokowaniem stołu? Dzięki kołom o średnicy 150 mm stół jest bardzo łatwy do manewrowania i do jazdy na wprost. Proponowane rozwiązanie jest nowocześniejsze i bezpieczniejsze dla użytkownika od opisanego, dzięki dwustopniowości polegającej na wyborze przycisku na pilocie oznaczonego kłódką a następnie przycisku „+” (zablokowanie) lub „-” (odblokowanie) daje gwarancję świadomego wyboru funkcji blokady lub odblokowania kół. Dodatkowo proponowane rozwiązanie gwarantuje zablokowanie stołu przed dokonaniem innych regulacji z wyjątkiem ratujących życie tzn. przed dokonaniem jakiejkolwiek regulacji np.  wysokości, regulacji segmentów itd. stół „nie pozwoli” ich wykonać bez wcześniejszego zablokowania podstawy o czym użytkownik jest informowany poprzez wyświetlenie stosowanej informacji na pilocie. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Prosimy o podanie czy wymóg obciążenia stołu 380 kg dotyczy obciążenia dynamicznego czy statycznego? Obciążenie dynamiczne tzn. możliwości wykonania wszystkich regulacji stołu (wysokości, pleców, przechyłów itd.) przy podanym obciążeniu. Obciążenie statyczne tzn. ewentualna możliwość ruchu wysokości przy całkowicie wypoziomowanym blacie z wymaganym obciążeniem. W związku z tym oczywiste wydaje się, że Zamawiający powinien wymagać stołu z wysokim obciążeniem dynamicznym ponieważ tylko takie gwarantuje bezpieczeństwo wykonania operacji i możliwość dowolnego ustawienia funkcji stołu przy wysokim obciążeniu.

Podany parametr dotyczy obciążenia statycznego, ale dopuszcza obydwa rozwiązania.

4. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu operacyjnego o obciążeniu dynamicznym 400 kg i statycznym 500 kg co stanowi parametr lepszy o wymaganego? 

Zamawiający dopuszcza.

5. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z możliwością sterowania następującymi funkcjami z pilota przewodowego lub bezprzewodowego z wyświetlaczem informującym o wybranej funkcji i zakresie jej regulacji: 

- wysokości

- przechyłów bocznych 

- pozycji anty i Trendelenburga 

- sekcji oparcia pleców 

- pozycji „0”

- przesuwu wzdłużnego 

- sekcji nożnej (zarówno każdego podnóżka osobno jak i obu na raz) 

- blokady / odblokowania podstawy stołu?

Proponowanych możliwości sterowania jest więcej niż wymaganych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza.

6. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z sekcją głowy z regulacją wspomaganą sprężyną gazową w zakresie – 30 st do +45 st. co stanowi najbardziej ergonomiczny zakres ustawienia oraz z wypiętrzeniem względem blatu stołu uzyskiwanym poprzez podkład żelowy z możliwością jego dowolnego pozycjonowania? Proponowane rozwiązanie i zakres jest powszechnie stosowane na blokach operacyjnych.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją wysokości blatu (bez materaca) w zakresie od 58,5 cm do 105 cm co stanowi parametr lepszy od wymaganego i dzięki możliwości niskiego opuszczenia blatu pozwala na operacje np. w pozycji siedzącej  a przy jednocześnie wysokim parametrze górnej wysokości pozwala na wygodne operowanie w pozycji stojącej bez konieczności nadmiernego skłonu chirurga? 

Zamawiający dopuszcza.

8. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją segmentu nóg w zakresie od -90st do +35st dokonywaną z pilota, z możliwością regulacji każdego podnóżka osobno lub jednocześnie całego segmentu sekcji nożnej. Regulacja dla bezpieczeństwa odbywa się dwustopniowo poprzez wybór podnóżka (lewy / prawy) lub całego segmentu następnie po naciśnięciu przycisku odpowiedzialnego za kierunek (góra / dół) następuje wybrany ruch. Zarówno wybór podnóżka lub całej sekcji wyświetlany jest na wyświetlaczu wraz z informacją o pozycji w jakiej jest ustawiony co pozwala na dokładne ustawienie danej sekcji? 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją pozycji Trendelenburga w zakresie do 40 st. co stanowi parametr lepszy od wymaganego? 

Zamawiający dopuszcza.

10. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z regulacją antyTrendelenburga w zakresie do 40 st. co stanowi parametr lepszy od wymaganego?

Zamawiający dopuszcza.

11. Czy Zamawiający wymaga podświetlanego pilota do regulacji elektrycznych co pozwala na łatwy i dokładny wybór funkcji przy zgaszonym lub ściemnionym oświetleniu na sali operacyjnej? Funkcja ta jest niezwykle ważna przy np. operacjach endoskopowych gdzie oświetlenie sali operacyjnej jest ograniczone i pozwala na precyzyjne wybranie pożądanej funkcji z wykluczeniem ryzyka błędnej regulacji. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

12. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z możliwością konfiguracji blatu przy użyciu złącz łatwych w montażu bez pokręteł i dźwigni za pomocą tzw. szybkozłączy / mechanizmu szybkomocującego polegającego na stabilnym osadzeniu danego segmentu w gniazdach klinowych, segment zakładany jest od góry a zwolnienie następuje po naciśnięciu przycisku? Proponowane rozwiązanie jest tożsame / równoważne z wymaganym – wymiana segmentów odbywa się bez pokręteł i dźwigni w systemie „wyjąć / włożyć”.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

13. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z możliwością awaryjnej regulacji, w przypadku awarii głównego pilota ręcznego, z panelu na kolumnie stołu wszystkich funkcji dostępnych z pilota? Proponowane rozwiązanie jest lepsze od wymaganego ponieważ pozwala na całkowitą możliwości obsługi stołu (wszystkich funkcji) w przypadku awarii pilota.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

14. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie stołu z informacją o stanie naładowania akumulatora na pilocie przewodowym lub bezprzewodowym oraz na panelu umieszczonym na kolumnie stołu? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ informacja o naładowaniu akumulatora znajduje się na wszystkich dostępnych sterownikach co ogranicza możliwość przeoczenia zakresu naładowania stołu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

15. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie anestezjologicznej podpórki ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu, z możliwością regulacji wysokości, z możliwością dowolnego kątowego ustawienia podpory z zaciskiem montowanym do szyny bocznej akcesoryjnej stołu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zsunięciem, z dodatkowym mechanizmem śrubowym w celu 100% stabilizacji zacisku a tym samym podpory na listwie? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory anestezjologicznej niż opisany i dwukrotnie zabezpiecza podporę i zacisk przed przypadkowym przesunięciem względem pożądanego ustawienia. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

16. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podpory podkolanowej z regulacją pochylenia i wysokości oraz kąta ustawienia podpory względem blatu stołu  (możliwość dowolnego kątowego ustawienia dzięki mechanizmowi kulowemu) z poduszką żelową przeciwodleżynową z zaciskiem montowanym do szyny bocznej akcesoryjnej stołu z zabezpieczeniem przed niekontrolowanym zsunięciem, z dodatkowym mechanizmem śrubowym w celu 100% stabilizacji zacisku a tym samym podpory na listwie? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory podkolanowej niż opisany i dwukrotnie zabezpiecza podporę i zacisk przed przypadkowym przesunięciem względem pożądanego ustawienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

17. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wielofunkcyjnej podpory pod rękę z możliwością regulacji kąta względem osi wzdłużnej stołu, odległości od blatu stołu, wysokości, kąta pochylenia, na przegubie kulowym z dodatkowym mechanizmem śrubowym w celu 100% stabilizacji zacisku a tym samym podpory na listwie? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory pod rękę niż opisany i kilkukrotnie zabezpiecza podporę i zacisk przed przypadkowym przesunięciem względem pożądanego ustawienia.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

18. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podpory do ułożenia bocznego o owalnym kształcie materaca z przegubem kulistym umożliwiającym dokładne dopasowanie do ciała pacjenta z dodatkową możliwością regulacji wysokości i odległości od środka blatu z zaciskiem mocującym do szyny akcesoryjnej stołu? Proponowane rozwiązanie jest lepsze niż wymagane ponieważ pozwala na większy zakres ustawień podpory niż opisany (kątowy, wysokościowy i odległościowy). 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

19. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podpory do ułożenia bocznego z poduszką prostokątną z możliwością regulacji wysokości i odległości od pacjenta blokowanej i odblokowywanej za pomocą jednej klamki (po jej zwolnieniu klamki ustawiamy pożądaną pozycję i następnie blokujemy ją za pomocą tej samej klamki)? Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym i pozwala na całkowite podparcie pacjenta przy prostej obsłudze podpory jedną klamką. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

20. Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie wyposażenie wymaganego przez Zamawiającego ponieważ część wymaganego wyposażenia opisana jest w tabeli technicznej a w tabeli przygotowanej przez Zamawiającego w Exelu jest więcej wymaganego wyposażenia niż w tabeli technicznej stołu?

Wymagania techniczne są integralną częścią tabeli EXEL. W ofercie należy uwzględnić opisy nie dublujące ich.

42. Pakiet nr 13. Lampa bezcieniowa diagnostyczna LED
1.Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy odbywało się płynnie, bezdotykowo pokrętłem umieszczonym na czaszy w przedziale 

10-100%? Takie rozwiązanie znacznie ułatwi komfort pracy i jest korzystniejsze od wymaganego, poza tym mamy przeciwdziałanie zakażeniom krzyżowym.

TAK.

2.Czy Zamawiający dopuści średnicę pola roboczego wynoszącą: 15 cm z 1m, w tym zakresie pełna iluminacja światła? Plama światła jest zdecydowanie większa i wynosi ok. 22 cm. Rozwiązanie nieznacznie odbiegające od wymaganego.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

3.Czy Zamawiający dopuści zużycia energii przez jednorodny (zamontowany na jednorodnej płytce) zespół 
diod lampy na poziomie max 20 W ? Rozwiązanie tożsame z wymaganym.

TAK. Zamawiający dopuszcza.

4.Czy Zamawiający dopuści Napięcie zasilania czaszy - 12V DC ? Rozwiązanie nie wpływające na parametry użytkowe lampy.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na klasę ochrony IP=41 ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na klasę ochrony IP=42 ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7.Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę sprzętu firmą kurierską wraz ze wszystkimi dokumentami potrzebnymi do dokonania odbiory? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Wszystko dokładnie opisuje instrukcja obsługi. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

43.Pakiet 13 - Lampa bezcieniowa diagnostyczna .

1.Ad4. Czy Zamawiający dopuści lampę diagnostyczną o średnicy pola roboczego d10=210mm i d50=105mm? Jest  to niewielka różnica w porównaniu z wymogami SIWZ.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

44. Pakiet nr 1 – Stół operacyjny- pozycja 1, pozycja 2 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny wykonany w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)? Stal nierdzewna w gatunku 1.4301 (304) jest odporna na większość środków dezynfekcyjnych oraz łatwa do utrzymania w czystości. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu pleców w zakresie -35°/ 75°?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją wysokości blatu w zakresie 640-1090 mm?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją segmentu nóg w zakresie -90°/ +20° ? Podany parametr nieznacznie różni się od wymaganego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny z regulacją pozycji Trendelenburga, anty-Trendelenburga w zakresie +/- 40 °? Podany parametr jest lepszy od wymaganego. 

Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który jest wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego blatu sterowaną mechaniczne? 

NIE

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny, który jest wyposażony w funkcję przesuwu wzdłużnego blatu w zakresie 42 cm sterowaną z pilota przewodowego? 

. Zamawiający dopuszcza

45.Pakiet nr 2- Taboret 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret sterowany ręcznie za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 490-630 mm ?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania taboret z podstawą pięcioramienną wykonaną w całości ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o średnicy 480 mm?

Zamawiający dopuszcza

46. Pakiet nr 3- Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 415x510x910 mm? Wymiary nieznacznie odbiegają od wymaganych. 

Zamawiający dopuszcza

47.Pakiet nr 3- Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę poz. 2 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek na odpady operacyjne wyposażony w koła o średnicy 50 mm w obudowie z poliamidu? Koła o dużej odporności na rdze, odporne na ścieranie, z dużą łatwością toczenia.

Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach 415x510x910 mm? Wymiary nieznacznie odbiegają od wymaganych. 

Zamawiający dopuszcza

48.Pakiet nr 6- Stół mobilny- poz. 1 

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół mobilny z kołami o średnicy 100 mm z łożyskiem ślizgowym? Koła o dużej odporności na rdze, odporne na ścieranie, z dużą łatwością toczenia. 

Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół mobilny o wysokości 850 mm? Wymiar ten nieznacznie odbiega od wymaganego. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający może doprecyzować jaki blat ma posiadać stół? Czy blat ma być prosty, zagłębiony, z fartuchem? 
Blat prosty.

49.Pakiet nr 6- Stolik instrumentalny- poz. 2 
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik instrumentalny z regulacją w zakresie 1000-1400 mm? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik instrumentalny wyposażony w koła o średnicy 80 mm w obudowie z poliamidu? Wszystkie koła wyposażone w blokadę. Koła o dużej odporności na rdze, odporne na ścieranie, z dużą łatwością toczenia.

Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stolik instrumentalny o wymiarach 1270x600x1000-1400 mm( długość x szerokość x wysokość) ?

Zamawiający dopuszcza
50 .Pakiet nr 13 – Lampa bezcieniowa diagnostyczna LED
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z natężeniem oświetlenia 50 000 lx, z regulacją natężenia od 5 do 100 %?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę ze wskaźnikiem oddawania barw R 95 i temperaturą barwową 4300 K?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o wgłębności oświetlenia 120 cm?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o poborze mocy 25 W? 
.Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o stopniu obudowy IP 54 ? 
      Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
51.Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 1 i 2

1. Czy Zamawiający dopuści stół z konstrukcją wykonaną w całości ze stali nierdzewnej bez stopów aluminium?

Zamawiający dopuszcza
2. Czy Zamawiający dopuści stół przezierny dla promieni RTG na całej długości blatu, z jedną nieprzezierną belką wzmacniającą w miejscu łączenia segmentu głowy z plecami?

   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
3. Czy Zamawiający dopuści stół z blatem o długości 2160mm?

Zamawiający dopuszcza
4. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z wysokim bezpiecznym obciążeniem roboczym na poziomie 250kg, w pełni zabezpieczającym pacjenta i personel przy większości operacji?

NIE

5. Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją segmentu głowy w zakresie -40°/+45°?

   Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
6. Czy Zamawiający dopuści stół z możliwością konfiguracji blatu stołu przy użyciu złącz łatwych w montażu typu poziomy bolec – wpust z dodatkowym zabezpieczeniem przed wypadnięciem w postaci zacisków?

    Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia.
7. Czy Zamawiający dopuści stół wyposażony w podpory boczne bez regulacji z poduszką zaokrągloną?

Zamawiający dopuszcza
8. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania stołu wyposażonego w pilot z podświetlanym, kolorowym ekranem LCD, wyświetlającym aktualnie realizowaną funkcję oraz jej kierunek, co w przypadku zabiegów endoskopowych, w warunkach półmroku ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta, nie ma ryzyka uruchomienia innej niż żądanej funkcji, co mogłoby narazić pacjenta na upadek lub odpięcie od aparatury?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
9. Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania stołu wyposażonego w pilot zabezpieczony przed uszkodzeniem w wyniku np. upadku na podłogę poprzez gumową osłonę, która „oblewa” pilot z każdej strony?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
52 .Dotyczy: Pakiet nr 1 poz. 2

1. Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z poniższymi funkcjami sterowanymi za pomocą pilota przewodowego: Góra/dół, przechyły boczne, pozycja anty i Trendelenburga, pozycja „0”?

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
53. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy operacyjnej najnowszej generacji wyposażonej w 32 diody w każdej z czasz z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3500 – 4500 K , średnicą pola operacyjnego D10 = 26 cm , D 50 = 18cm, wgłębnością oświetlenia L1+L2 60% Ec 2008 = 77cm, wyposażonej zamiast panela sterującego opisanego w pk22, w sterowanie bezdotykowe za pomocą sterowników optycznych, umieszczonych na każdej czaszy lampy, pozwalających bezdotykowo sterować natężeniem oświetlenia, regulowa temperaturę barwową oraz ustawiać średnicę oświetlanego pola na każdej czaszy oddzielnie i o pozostałych parametrach zgodnych z SIWZ ? Takie rozwiązanie jest korzystne z uwagi na fakt iż operator samodzielnie może sterować lampą nie dotykając jej i w związku z tym nie musi prosić asysty o zmianę ustawień w trakcie zabiegu. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

54. Czy w pakiecie nr 11 Zamawiający dopuści lampę z regulowaną temperaturą barwową w zakresie 3500 – 5000K spełniającą wszystkie pozostałe parametry SIWZ.? Funkcja ta poprawia poprawia możliwości oceny wybarwienia różnych tkanek podczas zabiegu operacyjnego.
Zamawiający dopuszcza.
55. Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju ma być siedzisko taboretu w pakiecie nr 2. Czy ma to być siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym czy siedzisko ze stali nierdzewnej?
Ze stali nierdzewnej.
56. Pytania dotyczą Załącznika nr 2A, PAKIET NR 14, Parametry dla komputerowego oprogramowania zapisu KTG z kardiotokografami :
1. Pytanie dotyczy punktu 4 - 

Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru w którym wynikiem Analizy jest wstępna diagnoza określająca jednoznacznie i powtarzalnie czy analizowany wykres KTG jest prawidłowy, wątpliwy lub nieprawidłowy, ale nie zwalniająca operatora ze wzrokowej analizy zapisu? Przeniesienie odpowiedzialności za analizę zapisu z operatora na program komputerowy jest niedopuszczalne w świetle prawa. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Pytanie dotyczy punktu 5
Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego który nie oznacza obszarów wysokiej i niskiej zmienności ale który analizuje więcej niż 14 parametrów zapisu KTG, w tym: Utrata sygnału [%]; Skurcze; Tętno podstawowe [bpm]; Akceleracje >10BPM 10s; Akceleracje >15bpm 15; Zmienność krótkoterminowa (STV) [ms]; Zmienność długoterminowa (LTV) [bpm]; Deceleracje z podziałem na wczesne, zmienne, późńe; Zapis sinusoidalny; Amplituda LTV [bpm]; Częstość LTV (cpm); Czas wzrostu częstości uderzeń serca podczas ruchów płodu (s); Amplituda wzrostu częstości uderzeń serca podczas ruchów płodu (bpm)?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Pytanie dotyczy punktu 6
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego który wykrywa i oznacza w postaci graficznej akceleracje i deceleracje z podziałem na wczesne, zmienne, późne?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Pytanie dotyczy punktu 8
Czy Zamawiający dopuści do postępowania System Centralnego Nadzoru Okołoporodowego który w zamian wykresu trendu dla parametrów wymienionych w pkt. 8 tworzy na podstawie badania KTG tabelę wyników tych parametrów?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Pytanie dotyczy punktu 15
Czy Zamawiający dopuści do postępowania System w którym nie ma możliwości redukcji badania do 10 minut? 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Pytanie dotyczy punktu 19
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania System który ma możliwość monitorowania ciąży bliźniaczej bez możliwości wyboru trybu wyświetlania o którym mowa w punkcie I.19, lecz z możliwością ustawienia przesunięcia trendu FHR2 (tzw. offset)? Rozwiązanie takie jest stosowane przez wielu uznanych producentów aparatury kardiotokograficznej
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Pytanie dotyczy punktu 26
Wnosimy o wykreślenie powyższego punktu, gdyż ograniczenie konkurencji ze względu na miejsce produkcji aparatów jest niezgodne z przepisami PZP.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

57. Pytania dotyczą Załącznika nr 2A, PAKIET NR 14, Parametry dla kardiotokografu do monitorowania ciąży pojedynczej 2 szt. – rekondycjonowany
                  Pytanie dotyczy punktu 1
Czy Zamawiający w ramach rozwiązania równoważnego dopuści do postępowania fabrycznie nowy kardiotokograf wyposażony w nowy (z bieżącej produkcji) przetwornik ultradźwiękowy, wodoszczelny o częstotliwości 1 MHz?. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

                 Pytanie dotyczy punktu 2
Czy Zamawiający dopuści do postępowania fabrycznie nowy kardiotokograf z zakresem odczytu dla przetwornika ultradźwiękowego 50-240 bmp? Tak duży zakres wymagany przez Zamawiającego nie jest podyktowany żadnymi przepisami czy też wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i w naszej ocenie jest on specjalnie zawyżony w celu ograniczenia konkurencji. 
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

                      Pytanie dotyczy punktu 3
Czy Zamawiający dopuści do postępowania fabrycznie nowy kardiotokograf w którym natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika wynosi poniżej 2 mW/cm²? Parametr wymagany przez Zamawiającego jest w naszej ocenie zbyt wygórowany przez co w znaczący sposób utrudnia konkurencję w przedmiotowym postępowaniu co jest sprzeczne z art. 29 ust. 2 ustawy PZP. Określenie rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórym wykonawcom w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia jest przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

                        Pytanie dotyczy punktu 4
Wnosimy o dopuszczenie do postępowania fabrycznie nowego kardiotokografu w którym rozdzielczość badanego FHR za pomocą Dopplera pulsacyjnego wynosi 1 bpm a dokładność ±1 bpm. Pragniemy zauważyć że parametry te są wysokim standardem dla badania FHR. Postawienie natomiast wymogu dokładności obliczania częstości pracy serca płodu +/- 0,25 bpm nie ma żadnego uzasadnienia medycznego ani technicznego gdyż wartość FHR podawana jest zawsze jako wartość całkowita i nie występuje w postaci ułamkowej.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

                          Pytanie dotyczy punktu 13
Czy Zamawiający dopuści do postępowania więcej niż 3-stopniowy wskaźnik jakości odbieranego sygnału? Pragniemy zaznaczyć, że im więcej stopni posiada wskaźnik tym jest on bardziej dokładny.
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

58. Pytanie dotyczy Parametrów dla kardiotokografu do monitorowania ciąży pojedynczej 2 szt. – rekondycjonowany
W tabeli wymaganych parametrów technicznych nie zostały ujęte wymogi dotyczące drukarki termicznej, a drukarki takie standardowo są wbudowane w aparat bądź znajdują się na jego wyposażeniu. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie wymaga dostarczenia drukarki termicznej wraz z aparatami KTG?
Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

59.Dotyczy przedmiotu zamówienia: Stół operacyjny – Pakiet 1 pozycja 1
1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji, którego całkowita długość blatu wynosi 2350 mm?. Długość blatu nienzacznie odbiega od wymaganej a skrajnych przypadkach może być dla użytkowników korzystniejsza.

Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii, na którego producent udziela 5 lat gwarancji, z centralną blokadą stołu uzyskiwaną za pomocą przycisku na pilocie? Parametr ten jest zdecydowanie lepszy ponieważ eliminuje niepotrzebne dźwignie przy podstawie stołu a także jest znacznie łatwiejszy w użyciu podczas blokowania i odblokowania stołu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandiina którego producent udziela 5 lat gwarancji w którym regulacja segmentu głowy realizowana jest w zakresie od -58º do +26º? Dodatkowo podgłowek posiada możliwość wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135 mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologówi jest parametrem lepszym od wymaganego.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji z reguacją segmentu pleców w zakresie od +70º do -35º?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji, wyposażony w dodatkowy pilot umieszczony w specjalnym schowku w podstawie stołu pełniąc rolę zapasowego/awaryjnego? Pilot ten może być bezprzewodowy lub przewodowy w zależności od preferencji uzytkowników. Jest to zdecydowanie lepsza opcja sterowania awaryjnego w przypadku uszkodzenia pilota podstawowego ponieważ oba piloty są identyczne więc praca przebiega intuicyjnie. Poza tym nie trzeba wchodzić pod stół aby wykonać daną funkcję na panelu który umieszczony jest nie ergonomicznie czyli na kolumnie stołu. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

60.Dotyczy przedmiotu zamówienia: Stół operacyjny pakiet 1 pozycja 2

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji, którego całkowita długość blatu wynosi 2350 mm? Długość blatu nieznacznie odbiega od wymaganej a skrajnych przypadkach może być dla uzytkowników korzystniejsza.

Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji, z centralną blokadą stołu uzyskiwaną za pomocą przycisku na pilocie? Parametr ten jest zdecydowanie lepszy poniewaz eliminuje niepotrzebne dźwignie przy podstawie stołu jest znacznie łatwiejszy użyciu podczas blokowania i odblokowania stołu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stól operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji , w którym regulacja segmentu głowy realizowana jest w zakresie od -58º do +26º? Dodatkowy podgłówek posiada możliwość wypiętrzenia go względem płyty sekcji pleców o 135 mm, co jest bardzo przydatne dla anestezjologów i jest parametrem lepszym od wymaganego. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości wyprodukowany na którego producent udziela 5 lat gwarancji z regulacją segmentu pleców w zakresie od +70º do -35º?

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny elektrohydrauliczny w całości całości wyprodukowany w Finlandii na którego producent udziela 5 lat gwarancji, wyposażony w dodatkowy pilot umieszczony w specjalnym schowku w podstawie stołu pełniący rolę zapasowego/awaryjnego? Pilot ten może być bezprzewodowy lub przewodowy w zależności od preferencji użytkowników. Jest to zdecydowanie lepsza opcja sterowania awaryjnego w przypadku uszkodzenia pilota podstawowego ponieważ oba piloty są identyczne więc praca przebiega intuicyjnie. Poza tym nie trzebą wchodzić pod stół aby wykonać dana funkcję na panelu który umieszczony jest nie ergonomicznie czyli na kolumnie stołu.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

61. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Stół operacyjny – Pakiet 11

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną wyprodukowaną w Wielkiej Brytani w której matryca w czasy głównej składa się z 6 pól a całkowita ilość diod wynosi 90 a matryca w czaszy satelitarnej jest trójpolowa złożona z 39 diod? Obie czasze zapewniają światło na najwyższym poziomie i wyposażone są w najnowocześniejsze diody technologii HD led.

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2. W punkcie 3 Zamawiający wymaga regulowanej średnicy pola operacyjnego natomiast z opisanych parametrów wynika, iż ma być to stała średnica pola bez możliwości regulacji co sugeruje możliwość zaoferowania tanich modelów lamp przez niektórych producentów/dystrybutorów. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje regulowanej średnicy pola operacyjnego a co za tym idzie dopuści do zaoferowania lampę gdzie: 

            D10 dla czaszy głównej wynosi 20-42 cm

            D50 dla czaszy głównej wynosi 12-25 cm

            D10 dla czaszy satelitarnej wynosi 14-31 cm

            D50 dla czaszy staelitarnej wynosi 7-15,5 cm

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną wyprodukowaną w Wielkiej Brytani z regulowaną temperaturą barwowa w zakresie 3100 – 4600? Regulacja temperatury barwowej jest zdecydowanie lepszym parametrem a przede wszystkim jednym z najważniejszych parametrów w lampie operacyjnej umożliwiającą użytkownikowi dostrojenie balansu koloru czerwonego do indywidualnego postrzegania barw o czym doskonale wiedzą użytkownicy na bloku operacyjnym. 

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy przedłuża termin składania ofert do dnia 05.09.2017r. do godziny 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2017r.  o godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

                                                                                                                Podpis

Komisja Przetargowa:

1. Zbigniew Filipiak.............................

2. Anna Żukowska..............................

3. Dorota Grabowska...........................

4. Kamil Krzewicki.................................

5. Anna Piątek.......................................

6. Agnieszka Tomalak.............................

7. Beata Lipiec........................................

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego
