Zamawiający:

„KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Kościuszki 52

99-300 Kutno

tel. centrala 24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

http://www.szpital.kutno.pl/

###### Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

w Kutnie

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 tj.)

Znak:

ZP/3/2018

I. Postanowienia ogólne:

W niniejszej Specyfikacji oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych określenia, jak niżej:

- Zamawiający - oznacza „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie, który jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Wykonawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta - oznacza zestaw wszystkich dokumentów, załączników, oświadczeń żądanych przez Zamawiającego wypełnionych ściśle z wymaganiami i na warunkach określonych w SIWZ wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy w sposób określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta częściowa – oznacza ofertę przewidującą, zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonanie części zamówienia

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość.

- ustawa PZP - oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579  tj.).

- Przedmiot Zamówienia - oznacza:

SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB

SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

„Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.w Kutnie

II. Opis Przedmiotu Zamówienia:

- Przedmiot przetargu obejmuje:

- sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie, spełniających wymagania określone w SIWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytkowania sprzętu medycznego w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu

w tym:

Pakiet Nr 1 - Urządzenie do kompresji  klatki piersiowej podczas NZK z pełnym wyposażeniem – 1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |
|  | Producent | TAK/podać |
|  | Model/typ | TAK/podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |
| --- | --- | --- |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość kompresji zawarta w zakresie pomiędzy 80 a 110 uc./min.. | Tak, podać |
|  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 6 cm | Tak ,podać |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) | Tak |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | Tak Tak, podać Tak ,podać |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | Tak |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak ,podać |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 45 min. | Tak |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | Tak |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | Tak ,podać |
|  | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia - jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentom przy masażu (min. 2 szt.) - akumulator | Tak Tak Tak Tak Tak Tak |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 2  - Wózek transportowy leżący do diagnostyki RTG -2 szt

| L.p. |  | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  |  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK ,podać |  |
|  |  | Producent | TAK, podać |  |
|  |  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  |  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 1. | ## Rama leża wykonana ze stali nierdzewnej, chromowanej lub lakierowanej proszkowo, na rogach wyposażona w odbojniki, oparta na dwóch kolumnach z hydrauliczną regulacją wysokości. |  | TAK |
| 2. | ## Leże min. 2-sekcyjne, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa sztucznego typu HPL |  | TAK |
| 3. | Koła o średnicy min. 200 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost. Hamulec centralny uruchamiany dźwignią dostępną na każdym rogu podstawy wózka |  | TAK, /podać |
| 4. | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża |  | TAK |
| 5. | Poręcze do popychania w szczycie wózka szybko i łatwo składane |  | TAK |
| 6. | Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego |  | TAK |
| 7. | Materac antystatyczny |  | TAK |
| 8. | ### Długość całkowita wózka min. 2100 mm max. 2300 mm |  | TAK |
| 9. | Szerokość leża min. 660 mm , Długość leża min 1900mm |  | TAK |
| 10. | Szerokość zewnętrzna wózka razem z poręczami bocznymi 815mm (+/-10mm) |  | TAK |
| ### 11. | ### Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg |  | TAK |
| ## 12. | ## Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 570 mm, a najwyższe położenie 900 mm (+/-10mm) |  | TAK/, podać |
| 13. | ## Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni za pomocą sprężyny gazowej uruchamianej dźwignią nożną |  | TAK |
| 14. | ## Hydrauliczna regulacja przechyłu wzdłużnego tj. pozycji Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 0 – 14 stopni |  | TAK |
| 15. | Hydrauliczna regulacja przechyłu wzdłużnego tj. pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 0 -14 stopni |  | TAK |
|  | Akcesoria |  |  |
| 16. | Szczyty wózka o konstrukcji ze stali nierdzewnej, chromowanej lub lakierowanej proszkowo z nakładkami z tworzywa sztucznego |  | TAK |
| 17. | Poręcze boczne, składane i rozkładane z blokadą samoblokującą. Długość poręczy min 1450mm, wysokość liczona od powierzchni materaca min. 275mm a od powierzchni blatu min 350mm |  | TAK |
| 18. | Stojak na kroplówkę, teleskopowy z 2 haczykami |  | TAK |
| 19 | Pojemnik na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony w podwoziu wózka |  | TAK |
| 20 | Materac zmywalny grubości min 80mm i wymiarach min 750mm/2050mm wykonany z pianki o sprężystości min 35kg/m3 |  | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet  Nr 3  - Wózek transportowy – 4 szt.

| L.p. |  | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  |  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK,podać |  |
|  |  | Producent | TAK,podać |  |
|  |  | Model/typ | TAK,podać |  |
|  |  | Rok produkcji: 2018 | TAK,podać |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
| 1. | ## Rama leża wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowanej, na rogach wyposażona w odbojniki |  | TAK |
| 2. | ## Leże 2-sekcyjne, w tym min jedna sekcja ruchoma, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa typu HPL lub metalowymi lakierowanymi proszkowo |  | TAK |
| 3. | Koła o średnicy min. 150 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost. Hamulec centralny uruchamiany dźwignią dostępną na szczycie podstawy wózka od strony nożnej |  | TAK/ podać |
| 4. | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża |  | TAK |
| 5. | Szczyty wózka szybko i łatwo składane |  | TAK/podać |
| 6. | Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego |  | TAK |
| 7. | Materac antystatyczny |  | TAK |
| 8. | ### Długość całkowita wózka 2075 mm (+/-10mm) |  | TAK |
| 9. | Szerokość leża (materaca) 650 mm (+/-10mm) |  | TAK |
| ### 10. | ### Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg |  | TAK |
| ## 11. | ## Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie 560 mm, a najwyższe położenie 930 mm (+/- 10mm) uruchamiana dźwigniami nożnymi umieszczonymi po obu stronach wózka |  | TAK/podać |
| 12. | ## Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni uruchamiana dźwignią ręczną dostępną po obu stronach wózka |  | TAK |
| 13. | ## Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie min. 0 – 14 stopni uruchamiana dźwignią ręczną dostępną po obu stronach wózka |  | TAK |
| 14. | Pneumatyczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga w zakresie min. 0 -7 stopni uruchamiana dźwignią ręczną dostępną po obu stronach wózka |  | TAK |
| 15. | Szczyty wózka o konstrukcji ze stali chromowanej w formie poręczy do popychania |  | TAK |
| 16 | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej lub chromowanej , składane i rozkładane z blokadą samoblokującą. Możliwość odłączenia poręczy za pomocą zacisków/szybkozłączy bez użycia narzędzi |  | TAK/podać |
| 17. | Stojak na kroplówkę, teleskopowy z 2 haczykami |  | TAK |
| 18 | Materac zmywalny grubości min 60mm dopasowany wymiarem do leża, antystatyczny |  | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 4  - Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |

|  | Łóżka sterowane elektrycznie |  |  | Tak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka odejmowane w łatwy sposób. |  |  | Tak |
|  | Szczyty wykonane z aluminium i HPL |  |  | Tak |
|  | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka |  |  | Tak |
|  | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, |  |  | Tak |
|  | Barierki dzielone czterosekcyjne, poruszające się z segmentami leża |  |  | Tak |
|  | Barierki boczne łatwe w obsłudze, z wbudowaną szyną akcesoryjną |  |  | Tak |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. |  |  | Tak |
|  | Leże wypełnione odczepianymi panelami ABS, wyposażone w otwory wentylacyjne, przezierne dla promieni RTG. |  |  | Tak |
|  | Czterosekcyjne leże łóżka, trzy sekcje ruchome |  |  | Tak |
|  | Podstawa łóżka tak skonstruowana aby ukryć kable, siłowniki, itp. |  |  | Tak |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na swobodne działanie łóżka np. podczas transportu |  |  | Tak |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora. |  |  | Tak |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość 2200 ± 20 mm - szerokość (z zamontowanymi barierkami bocznymi) 960mm ± 20 mm |  |  | Tak podać |
|  | Możliwość przedłużenia długości leża o min. 20 cm |  |  | Tak |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie: 360 – 860 ± 10 mm |  |  | Tak podać |
|  | Regulacja części plecowej w zakresie: 0 – 70 ± 5˚z funkcją autoregresji min. 100mm |  |  | Tak |
|  | Regulacja części nożnej w zakresie do min 30˚ |  |  | Tak |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelennburga min. 14˚ - sterowana z panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |
|  | Możliwość ustawienia pozycji krzesła kardiologicznego |  |  | Tak |
|  | Funkcja CPR sterowana elektrycznie z każdej pozycji - sterowanie z panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |
|  | Funkcja antyszokowa sterowana eklektycznie z każdej pozycji - sterowanie z panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |
|  | Możliwość ustawienia pozycji egzaminacyjnej |  |  | Tak |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - pilota sterującego na barierce bocznej łóżka - panel pielęgniarski montowany w szczycie od strony nóg. |  |  | Tak |
|  | Możliwość selektywnego blokowania poszczególnych funkcji paneli pacjenta na panelu pielęgniarskim |  |  | Tak |
|  | Mechaniczny CPR dostępny niezależnie od położenia barierek bocznych |  |  | Tak |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. |  |  | Tak |
|  | Możliwość szybkiej jazdy na wprost |  |  | Tak |
|  | Koła o średnicy min. 125 mm |  |  | Tak |
|  | Łóżko wyposażone w wysuwaną, od strony nóg, spod leża półkę służącą np. do odkładania pościeli lub schowania panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |
|  | Nośność łóżka min. 250 kg |  |  | Tak |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka – min. 5 kolorów do wyboru |  |  | Tak |
|  | Wyposażenie każdego łóżka: - wysięgnik do płynów infuzyjnych z głowicą czterohaczykową |  |  | Tak |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Pakiet Nr 5 - Wózek na leki wersja anestezjologiczna – 4 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 |  | Konstrukcja korpusu, jednolita z tworzywa sztucznego | Tak |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Wyposażony: w min trzy szuflady o wymiarach 530x450x100 mm (+/- 30 mm) i w min. dwie szuflady o wymiarach 530x450x150 mm (+/- 30 mm), Szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości.Uchwyty do szuflad kolorowe do wyboru z palety producenta | Tak |
| 3 |  | Wysokość wózka bez nadstawki 1000 mm (+/- 100 mm), Szerokość 750mm Głębokość 600mm (+/- 50 mm), | Tak |
| 4 |  | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, Koła o średnicy min. 100 mm z czego co najmniej 2 wyposażone w hamulec, | Tak |
| 5 |  | W szczycie wózka minimum dwa uchylne pojemniki z półprzezroczystego tworzywa sztucznego | Tak |
| 6 |  | wieszak kroplówki, nadstawka z półką , listwa do mocowania wyposażenia | Tak |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 6 - Wózek wersja ratunkowa – 2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urzadzenia | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji : 2018 | TAK, podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| L.p. |  | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Konstrukcja korpusu, jednolita z tworzywa sztucznego | Tak |
| 2 |  | Wyposażony: w min trzy szuflady o wymiarach 530x450x100 mm (+/- 30 mm) i w min. dwie szuflady o wymiarach 530x450x150 mm (+/- 30 mm), Szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości.Uchwyty do szuflad kolorowe do wyboru z palety producenta | Tak |
| 3 |  | Wysokość wózka bez nadstawki 1000 mm (+/- 100 mm), Szerokość 750mm Głębokość 600mm (+/- 50 mm), | Tak,podać |
| 4 |  | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, Koła o średnicy min. 100 mm z czego co najmniej 2 wyposażone w hamulec, | Tak |
| 5 |  | W szczycie wózka minimum dwa uchylne pojemniki z półprzezroczystego tworzywa sztucznego | Tak |
| 6 |  | Płyta pod defibrylator, wieszak kroplówki, płyta podplecowa do reanimacji, półka na ssak, nadstawka z półką , listwa do mocowania wyposażenia | Tak |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 7 - Lampa zabiegowa mobilna – 2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK ,podać |
|  | Producent | TAK ,podać |
|  | Model/typ | TAK ,podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK ,podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 | Lampa operacyjna bezcieniowa na statywie jezdnym | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2 | Oświetlenie ze źródłem światła w technologii LED, liczba diod min 40 | TAK |
| 3 | Możliwość obrotu lampy o 360°. Czasza lampy wyposażona w „uchwyt nie sterylny" i uchwyt sterylny wymienny w centralnym punkcie czaszy | TAK podać |
| 4 | Regulacja średnicy pola operacyjnego z panelu umieszczonego na ramieniu lampy, elektroniczna bez ruchomych elementów mechanicznych | TAK |
| 5 | Żywotność diod lampy min. 50 000 godzin | TAK/ podać |
| 6 | Natężenia światła lampy głównej w odległości 1m od czoła lampy min. 100 000 lux | TAK |
| 7 | Temperatura barwowa lampy 40000 [K] | TAK |
| 8 | Współczynnik oddawania barw Ra co najmniej 90 | TAK |
| 9 | Średnica pola oświetlanego D10 (wg EN60601-2-41/2008) – min 27cm | TAK |
| 10 | Średnica pola oświetlanego D50 (wg EN60601-2-41/2008) – min 17cm | TAK |
| 11 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 ( wg EN60601 /2008 (60%Ec)) dla lampy min. 100 cm | TAK |
| 12 | Regulacja natężenia światła w min. czterech krokach w zakresie min. 50-100% umieszczone na czaszy lub ramieniu lampy oraz tryb ENDO | TAK |
| 13 | Lampa wyposażona w system automatycznie utrzymujący stałą wartość zadanego natężenia oświetlenia niezależnie od zmian średnicy plamy świetlnej | TAK |
| 14 | Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu lub szkła lub szkła akrylowego, zatopione wewnątrz oprawy lub umieszczone pod pokrywą poliwęglanową lub ze szkła akrylowego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Klasa szczelności min IP54 | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr  8 - STÓŁ ZABIEGOWY -1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 | Blat 5-segmentowy wyposażony w szyny akcesoryjne ze stali nierdzewnej z dzieloną sekcją nożną o wymiarach 2050 mm / 650 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Odejmowane materace antystatyczne o szerokości 600mm (+/-10 mm) i grubości 80mm (+/-10mm), odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |
| 3 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, z tunelem na kasetę RTG na całej długości blatu | TAK |
| 4 | Dźwignie do regulacji pochylenia części plecowej, przechyłów bocznych i Trendelenburga umieszczone przy blacie od strony głowy pacjenta. Dźwignia do regulacji wysokości umieszczona w szczycie podstawy stołu od strony głowy pacjenta | TAK |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołu od 600 do 1050 mm (+/-50mm) | TAK podać |
| 6 | Pneumatyczna regulacja przechyłu bocznego +/- 15° | TAK |
| 7 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga 25° (+/- 2) | TAK podać |
| 8 | Pneumatyczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 2) | TAK podać |
| 9 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -5° / + 70° (+/- 2) | TAK podać |
| 10 | Pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie – 90° / + 5° (+/- 2) | TAK podać |
| 11 | Pneumatyczna regulacja podgłówka w zakresie – 45° / + 30° (+/- 5) | TAK podać |
| 12 | Podstawa mobilna w kształcie litery ,,Y” lub ,,T” zapewniająca łatwy dostęp do stołu wyposażona w centralny system hamowania i sterowania kołami z funkcją do jazdy na wprost, uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony stołu (prawa, lewa, przód i tył). Przy założeniu że naciśnięcie jednej wybranej dźwigni uruchamia centralny system hamowania i sterowania kołami | TAK podać |
| 13 | Koła antystatyczne podwójne o średnicy 150mm | TAK podać |
| 14 | Podstawa pokryta osłoną z tworzywa sztucznego typu ABS w jasnym kolorze. | TAK |
| 15 | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 160kg | TAK |
| 16 | Podpora pod rękę na wysięgniku, z materacem z przegubem kulowym pozwalającym na szeroki zakres ustawień, z możliwością ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej, siedzącej, w pozycji na wznak wyposażona w zacisk mocujący, 1 szt. | TAK |
| 17 | Podpora pod rękę z materacem z zaciskiem mocującym, 2 szt | TAK |
| 18 | Pas do mocowania pacjenta z haczykami mocującymi do szyny akcesoryjnej - 1 szt | TAK |
| 19 | Podpory boczne wyposażone w co najmniej dwa przeguby pozwalające na szeroki zakres ustawień z zaciskami mocującymi 3 szt | TAK |
| 21 | Podpory kolanowe pod nogi, ginekologiczne– 1 para z zaciskami do szyn akcesoryjnych | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 9 - Wózek/fotel  wielofunkcyjny   -2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1. | ## Rama wykonana ze stali nierdzewnej, chromowanej lub lakierowanej proszkowo | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | ## Siedzisko 3-sekcyjne (część centralna, oparcie pleców i podgłówek) pokryte materacem wykonanymi z tworzywa sztucznego , zmywalnym dostępnym w min.3 kolorach do wyboru | TAK/podać |
| 3. | Koła tylne o średnicy min. 300 mm z systemem centralnego hamulca, koła przednie o średnicy min 100 mm | TAK/podać |
| 4. | ## Obrotowe lub składane podpory pod stopy | TAK/podać |
| 5. | Wygodne uchwyty do popychania umieszczone na wysokości barków pacjenta | TAK |
| 6. | Podłokietniki o długości min.370mm | TAK |
| 7. | Szerokość całkowita 700mm +/-20mm | TAK podać |
| 8. | ### Długość całkowita 850 mm +/-20mm | TAK podać |
| 9. | Szerokość siedziska min. 490mm , Długość siedziska min 380mmmm | TAK |
| 10. | Dopuszczalna waga pacjenta – nie mniej niż 200 kg | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 10 - Szafa na leki     -2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanej szafy | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Szafa fabrycznie nowa | TAK |

| 1. | ## Szafa ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2. | ## Czworo drzwi, górne przeszklone | TAK |
| 3. | Wymiary : szerokość 800mm, głębokość 450mm, wysokość 1800mm (+/-30mm) | TAK/podać |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 11 - Szafa opatrunkowa  -2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanej szafy | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Szafa fabrycznie nowa | TAK |

| 1. | ## Szafa ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ## Dwoje drzwi, przeszklone | TAK |  |
| 3. | Wymiary : szerokość 1000mm, głębokość 450mm, wysokość 1800mm (+/-30mm) | TAK/podać |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 12  - Kolumna anestezjologiczna -2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |
|  | Producent | TAK/podać |
|  | Model/typ | TAK/podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1. | ## Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych i tylnych ścianach konsoli. ## 1 × korpus sufitowy · 1 × zestaw przyłączy elektryczno-gazowych · 1 × system jednoramienny - 1000 mm · 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500 mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gniazda gazowe: - 2 gniazda tlenu (O2) - 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) - 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) - 1 gniazdo próżni (VAC) - 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) - 6 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 6 gniazd wyrównania potencjałów (PE) - 1 przygotowane miejsce, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa), | TAK podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | ## Udźwig kolumny brutto min. 200kg. | TAK podać |
| ## 3 | ## Konsola pionowa obrotowa w zakresie 330°. | TAK |
| ## 4 | ## Długość konsoli kolumny min. 850Mm, szerokość min. 460 mm | TAK podać |
| ## 5 | ## Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów, bez widocznych śrub, nakrętek. | TAK |
| ## 6 | ## Dwa pionowe drążki do zawieszania dodatkowego wyposażenia. | TAK |
| ## 7 | ## Min. 1 półka o powierzchni 430x480mm i udźwigu min 40kg. | TAK podać |
| 8. | Min. 2 poziome szyny medyczne do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego o nośności min. 20kg.. | TAK |
| 9 | Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej i gazów medycznych. |  |
| 10 | Dokumenty potwierdzające ,że urządzenie jest zgodne z ustawą i wyrobach medycznych. | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 13  - DEFIBRYLATOR – 1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |
|  | Producent | TAK, podać |
|  | Model/typ | TAK, podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| I | Parametry ogólne |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |
| 2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 4 godzin | Tak/podać |
| 3 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak/podać |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak/podać |
| II | Defibrylacja |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak/podać |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak/podać |
| 3 | Wykonywanie kardiowersji | Tak/podać |
| 4 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać |
| 6 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak/podać |
| 7 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać |
| 8 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak /podać |
| 9 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak/podać |
| 10 | Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta | Tak/podać |
| III | Monitorowanie EKG |  |
| 1 | Ekran o przekątnej min 5.5" kolorowy | Tak/podać |
| 2 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl. kabli | Tak/podać |
| 3 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać |
| 4 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać |
| IV | Rejestracja |  |
| 1 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać |
| 2 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać |
| 3 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak/podać |
| 4 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak/podać |
| V | Stymulacja zewnętrzna |  |
| 1 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak/podać |
| 2 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać |
| 4 | W komplecie 3 komplet elektrod pediatrycznych do stymulacji | Tak/podać |
| 5. | Możliwość monitorowania akcji serca w trakcie stymulacji | Tak |
| VI | Pomiar saturacji |  |
| 1 | Przedział saturacji: 1 to 100% | Tak/podać |
| 2 | Przedział częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na minutę | Tak/podać |
| 3 | Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak/podać |
| VII | Kapnografia |  |
| 1 | Moduł EtCO2 z prezentacją krzywej EtCO2 na ekranie defibrylatora | Tak/podać |
| 2 | Pomiar częstości oddechu w zakresie minimum od 0 do 99 oddechów na minutę | Tak/podać |
| 3 | Dokładność pomiaru częstości oddechów: - zakres od 0 do 70 odd/min: ± 1oddech - zakres od 71 do 99 odd/min: ± 2 oddech | Tak/podać |
| 4 | Pomiar wartości EtCO2 w zakresie minimum od 0 do 99 mmHg (od 0 do 13,2 kPa) | Tak/podać |
| VIII | INNE |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/ podać |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | TAK/ podać |
|  | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami z kablami i akumulatorem | TAK/podać |
|  | Czas ładowania do energii 360 J max 7sekund | TAK/ |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 14  - DESKA ORTOPEDYCZNA -2 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |
|  | Producent | TAK/podać |
|  | Model/typ | TAK/podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 |  | Waga maksymalnie 8kg, pływalność dodatnia przy obciążeniu min.110 kg, wyposażenie w min. 10 dużych uchwytów, wykonanie z wysoce odpornego tworzywa sztucznego, sztywnego, zmywalnego, przepuszczalnego dla promieni X w 100%. Szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. Bez wgłębień, zatrzasków, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. Specjalne zabezpieczenie krawędzi przystosowane do założenia usztywnienia głowy. Hermetyczne pełne krawędzie, ergonomicznie wzmocnione narożniki. |  | TAK podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 15 – RESPIRATOR – 1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK,podać |
|  | Producent | TAK,podać |
|  | Model/typ | TAK,podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK,podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 | Respirator wyposażony w pełen zakres trybów wentylacji (np. PC-APRV, VC-MMV, AutoFlow) |  | TAK/podać |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ––Bezstresowe spontaniczne oddychanie pacjenta reakcji wyzwalacza na odruchy pacjenta, dzięki wydajnej turbinie Turbina wewnętrzna z krótkim czasem reakcji oraz możliwym wysokim przepływem (maks. 250 l/min) |  | TAK/podać |  |
|  | ––5 godzin niezależnej wentylacji dzięki wewnętrznym i zewnętrznym akumulatorom |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Jednostka transportowa z możliwością szybkiego podłączania, zapewniająca ergonomiczną obsługę butli gazowych |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Złącze do szybkiego połączenia respiratora z łóżkiem pacjenta podczas transportu |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Możliwość zasilania tlenem o niskim ciśnieniu umożliwia wentylację w przypadku braku lub awarii centralnego zasilania gazami |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Swobodne oddychanie z funkcją AutoFlow w trybie wentylacji ze stałą objętością przy minimalnym poziomie ciśnienia |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Zaawansowana wentylacja nieinwazyjna |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Rozszerzone możliwości graficzne z pętlami, trendami i dziennikiem |  | TAK/ podać |  |
|  | ––Wentylacja pacjentów pediatrycznych z zaawansowanym wyzwalaczem i niską objętością oddechową do 20 ml |  | TAK/ podać |  |
|  | - Możliwość wentylacji tlenem w różnych stężeniach od 0 – 100% |  | TAK/podać |  |
| II. |  |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 |  |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. |  |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 16 – ULTRASONOGRAF – 1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK,podać |
|  | Producent | TAK,podać |
|  | Model/typ | TAK,podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK,podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| I | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 300 000 | TAK/ podać |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1-17 MHz | TAK |
|  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne Min. 3 | TAK/ podać |
|  | Zakres dynamiki systemu Min. 200 dB | TAK/ podać |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 20 cali, rozdzielczości min. 1600 x 900 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu. | Tak |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania . Wysokość min. 10 cm, obrót min. +/- 70˚ | TAK/ podać |
|  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |
|  | Pojemność dysku twardego Min. 500 GB | TAK |
|  | Min. 5 portów USB w tym min. 2 porty USB z przodu aparatu. | Tak |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) Min. 30 | Tak/podać |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |
|  | Ilość klatek pamięci CINE Min. 2500 | TAK/podać |
|  | Biało-czarna drukarka termiczna | Tak |
|  | Tryb DICOM 3.0 | Tak |
| 16 | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |
| 17 | Zakres ustawienia głębokości penetracji Min. 1,5 – 30 cm | TAK/podać |
| 18 | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE Min.10x | TAK/podać |
| 19 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji faz | Tak |
| 20 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak/ |
| 21 | Technologia przestrzennego składania obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |
| 22 | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego min.5. | TAK/podać |
| 23 | Tryb M-mode | Tak |
| 24 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |
| 25 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ Min. 7 m/s | TAK/podać |
| 26 | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 0,2 - 20 mm | TAK/podać |
| 27 | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej Min. 0 do 89 stopni | TAK/ podać |
| 28 | Technologia półautomatycznego obrysu lewej komory z obliczeniem frakcji wyrzutowej | Tak/ podać |
| 29 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |
| 30 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Min. 480 cm/s | TAK/ podać |
| 31 | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego Min. +/-20 stopni | TAK/ podać |
| 32 | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |
| 33 | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |
| 34 | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |
| 35 | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |
| 36 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode | Tak |
| 37 | Tryb obrazowania panoramicznego min. 50 cm - | Tak /podać |
| 38 | Technologia obrazowania poprawiająca obrazowanie naczyń i struktur płynowych. | Tak/podać |
| 39 | Tryb obrazowania trójwymiarowego 3D z tzw. „ wolnej ręki” | TAK/podać |
| 40 | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej. | Tak |
| 41 | Wykonana w technologii wielorzędowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazowania i grubości warstwy), jak głowice wielorzędowe. | Tak/podać |
| 42 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 2 – 6 MHz | TAK/podać |
| 43 | Kąt pola obrazowego głowicy Min. 70 stopni | TAK/podać |
| 44 | Ilość elementów tworzących obraz Min. 570 lub 190 dla technologii zastępującej wielorzędową | TAK/podać |
| 45 | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i narządów powierzchownych | Tak |
| 46 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 4 – 12 MHz | TAK/podać |
| 47 | Długość pola obrazowego Max. 55 mm | TAK/podać |
| 48 | Ilość elementów tworzących obraz Min. 190 | TAK/podać |
| 49 | Głowica endocavitarna elektroniczna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologicznych i urologicznych. | Tak |
| 50 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 4 – 9 MHz | TAK/podać |
| 51 | Kąt pola obrazowego głowicy Max. 175 stopni | TAK/podać |
| 52 | Ilość elementów tworzących obraz Min. 190 | TAK/podać |
| 53 | Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie Min. 8 | TAK/podać |
| 54 | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (Vmax, Vmin, PI, RI, S/D i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |
| 55 | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/min. : j. brzuszna, naczynia, ortopedia, neurologia TCD, ginekologia, urologia | Tak |
| 56 | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |
| 57 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych. | Tak |
| 58 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę liniową o częstotliwości min.5 – 16 MHz i szerokości czoła głowicy max. 35 mm | Tak/podać |
| 59 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o funkcję umożliwiającą szybkie całkowite uruchomienie aparatu z trybu uśpienia max. 12 sek | Tak /podać |
| 60 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę microconvex do badań neonatalnych w zakresie 4 – 8 MHz i kącie skanowania min. 100 stopni i liczbie elementów min. 160 | Tak /podać |
| 61 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o opcje elastografię uciskową | Tak |
| 62 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę liniową o częstotliwości min.5 – 10 MHz i szerokości czoła głowicy max. 40 mm | Tak |
| 63 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o pomiar Strain i Strain Rain | Tak |
| 64 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową o częstotliwości min. 3 – 7 MHz z trybem obrazowania harmonicznego. | Tak |
| 65 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o pomiar IMT wraz z wyznaczeniem wieku naczyniowego oraz procentowo ryzyka wystąpienia zawału lub udaru | Tak |
| 66 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę cewnikową do badań wewnątrzsercowych o częstotliwości min.5 – 10 MHz, liczbie elementów min. 60 i kącie skanowania min. 85 stopni | Tak/podać |
| 67 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę endowaginalną wolumetryczną zakresie 3-9 MHz i kącie skanowania min. 145 stopni | Tak /podać |
| 68 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o tryb Dopplera Ciągłego CW | Tak |
| 69 | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę sektorową kardiologiczną do badań pediatrycznych w zakresie 3 – 8 MHz i kącie skanowania min. 100 stopni | Tak /podać |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 17 - Śródoperacyjne mobilne ramię C – 1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | Tak /podać |
|  | Producent | Tak /podać |
|  | Model/typ | Tak /podać |
|  | Rok produkcji: 2018 | Tak /podać |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |

| I | Wózek z ramieniem C |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odległość SID ≥ 97cm | TAK/podać |  |
| 2. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 65 cm | TAK/opisać |  |
| 3. | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 45 cm | TAK/opisać |  |
| 4. | Zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej ≥ ± 10° | TAK/opisać |  |
| 5. | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | TAK/opisać |  |
| 6. | Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ 360° | TAK/opisać |  |
| 7. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 120° | TAK/opisać |  |
| 8. | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) ≥ 76cm | TAK/opisać |  |
| 9. | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 80 cm | TAK/opisać |  |
| 10. | Hamulce ruchów ramienia C | TAK |  |
| 11. | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 12. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu, umożliwiający ręczne manipulowania ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie (łącznie z ruchem pionowym) w sterylnym środowisku | Tak/opisać |  |
| 13. | Ręczny włącznik promieniowania | tak |  |
| 14. | Przycisk nożny do włączania promieniowania | tak |  |
| 15. | Sygnalizacja włączonego promieniowania | tak |  |
| 16, | Wózek ramienia C wyposażony w moduł kół skrętnych, umożliwiający poprzeczny przesuw wzdłuż długiej osi stołu operacyjnego. | tak |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody | tak |  |
| 18. | Blokada kół | tak |  |
| 19. | Waga wózka z ramieniem C ≤ 250 kg | TAK/opisać |  |
| II | Generator |  |  |
| 20. | Zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz | tak |  |
| 21. | Generator wysokiej częstotliwości ≥ 50 kHz | TAK/opisać |  |
| 22. | Moc generatora ≥ 2,0 kW | TAK/opisać |  |
| 23. | Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna, radiografia, radiografia cyfrowa, seryjna radiografia cyfrowa | tak |  |
| 24. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii ≥ 40 ÷ 110 kV | TAK/opisać |  |
| 25. | Zakres mAs ≥ 0,5-200 mAs | TAK/opisać |  |
| 26. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla 110 kV ≥ 8 mA | TAK/opisać |  |
| 27. | Częstość impulsów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 15 imp/s | TAK/opisać |  |
| 28. | Tryb fluoroskopii ciągłej ≥ 25 f/s | TAK/opisać |  |
| 29. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 13 mA | TAK/opisać |  |
| 30. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej wysokodawkowej ≥ 12 mA | TAK/opisać |  |
| 31. | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | tak |  |
| III | Lampa rentgenowska |  |  |
| 32. | Typ, producent | TAK/podać |  |
| 33. | Lampa rtg z anodą stacjonarną | tak |  |
| 34. | Wielkość ogniska lampy ≤ 0,6 mm | TAK/opisać |  |
| 35. | Pojemność cieplna anody ≥ 90 kHU | TAK/opisać |  |
| 36. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 600 kHU | TAK/opisać |  |
| IV | Kolimator |  |  |
| 37. | Kolimator typu IRIS | tak |  |
| 38. | Kolimator szczelinowy z rotacją | tak |  |
| 39. | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | tak |  |
| 40. | Automatycznie ustawiane filtry kompensacyjne ≥ 3, podać | TAK/opisać |  |
| V | Tor wizyjny |  |  |
| 41. | Średnica wzmacniacza ≥ 9" | TAK/opisać |  |
| 42. | Liczba pól obrazowych ≥ 2 | TAK/opisać |  |
| 43. | Rozdzielczość najmniejszego pola ≥ 5 lp/mm | TAK/opisać |  |
| 44. | Typ kamery: CCD | tak |  |
| 45. | Rozdzielczość kamery ≥ 1024x1024 | TAK/opisać |  |
| 46. | Liczba monitorów LCD TFT ≥ 2 | TAK/opisać |  |
| 47. | Monitory umieszczone na niezależnym wózku o wadze max 145 kg, składane na czas transportu | tak |  |
| 48. | Przekątna ekranu ≥ 19" | TAK/opisać |  |
| 49. | Luminacja monitorów ≥ 300 cd/m2 | TAK/opisać |  |
| 50. | Kąt widzenia obrazu w pionie/poziomie ≥ 170°/170° | TAK/opisać |  |
| 51. | Sterowanie z panelu dotykowego LCD wbudowanego w wózek aparatu | tak |  |
| 52. | Prezentacja obrazu Live na panelu dotykowym wbudowanym w wózek aparatu | tak |  |
| V | System cyfrowej obróbki obrazu |  |  |
| 53. | Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1024x1024 | TAK/opisać |  |
| 54. | Głębia obrazu ≥ 12 bit | TAK/opisać |  |
| 55. | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy na dysku twardym ≥ 20 000 | TAK/opisać |  |
| 56. | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. | tak |  |
| 57. | Funkcja „Last Image Hold" (LIH). | tak |  |
| 58. | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | tak |  |
| 59. | Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze ≥ 9 obrazów | TAK/opisać |  |
| 60. | Powiększenie obrazu ≥ 2 razy | TAK/opisać |  |
| 61. | Odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze. | tak |  |
| 62. | Obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu | tak |  |
| 63. | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez nagrywarkę CD/DVD, USB – zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka DICOM). | tak |  |
| 64. | Funkcja wpisywania danych pacjenta | tak |  |
| 65. | Funkcja pomiaru odległości i kątów | tak |  |
| 66. | Miernik dawki z możliwością wyświetlania wartości na pulpicie sterowniczym lub monitorze | tak |  |
| 67. | Pozycjoner laserowy od strony wzmacniacza obrazu | tak |  |
| 68. | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM MWM | tak, podać |  |
| 69. | Zdejmowana kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 40 l/cm | TAK/opisać |  |
| VI | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 70. | Istotne elementy oferowanego aparatu tj. wózek z ramieniem, generator, lampa RTG, kolimator wyprodukowane przez tego samego wytwórcę (producenta) | Tak |  |
| 71. | Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | tak |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |

Pakiet Nr 18 - STÓŁ ZABIEGOWY  MOBILNY – 1 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK,podać |
| 2. | Producent | TAK,podać |
| 3. | Model/typ | TAK,podać |
| 4. | Rok produkcji : 2018 | TAK,podać |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 | Blat 5-segmentowy wyposażony w szyny akcesoryjne ze stali nierdzewnej z dzieloną sekcją nożną o wymiarach 2050 mm / 650 mm (+/- 10 mm) | TAK podać |
| --- | --- | --- |
| 2 | Odejmowane materace antystatyczne o szerokości 600mm (+/-10 mm) i grubości 80mm (+/-10mm), odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |
| 3 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, z tunelem na kasetę RTG na całej długości blatu | TAK |
| 4 | Dźwignie do regulacji pochylenia części plecowej, przechyłów bocznych i Trendelenburga umieszczone przy blacie od strony głowy pacjenta. Dźwignia do regulacji wysokości umieszczona w szczycie podstawy stołu od strony głowy pacjenta | TAK |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołu od 600 do 1050 mm (+/-50mm) | TAK podać |
| 6 | Pneumatyczna regulacja przechyłu bocznego +/- 15° | TAK |
| 7 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga 25° (+/- 2) | TAK podać |
| 8 | Pneumatyczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 2) | TAK podać |
| 9 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -5° / + 70° (+/- 2) | TAK podać |
| 10 | Pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie – 90° / + 5° (+/- 2) | TAK podać |
| 11 | Pneumatyczna regulacja podgłówka w zakresie – 45° / + 30° (+/- 5) | TAK podać |
| 12 | Podstawa mobilna w kształcie litery ,,Y” lub ,,T” zapewniająca łatwy dostęp do stołu wyposażona w centralny system hamowania i sterowania kołami z funkcją do jazdy na wprost, uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony stołu (prawa, lewa, przód i tył). Przy założeniu że naciśnięcie jednej wybranej dźwigni uruchamia centralny system hamowania i sterowania kołami | TAK podać |
| 13 | Koła antystatyczne podwójne o średnicy 150mm | TAK podać |
| 14 | Podstawa pokryta osłoną z tworzywa sztucznego typu ABS w jasnym kolorze. | TAK |
| 15 | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 160kg | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

Pakiet Nr 19 - MONITOR STACJONARNO TRANSPORTOWY – 3 szt.

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |
| 2. | Producent | TAK/podać |
| 3. | Model/typ | TAK/podać |
| 4. | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |

| 1 | Zasilanie 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fal inwazyjnego ciśnienia, fali CO2 z okresu min. 96 h; | TAK |
| 3 | Obsługa w j. polskim - ekran dotykowy. | TAK |
| 4 | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1024x768 pikseli oraz wbudowane moduły w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczny uchwyt. | TAK |
| 5 | Zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika. Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora-bezgłośne działanie | TAK |
| 6 | Jednoczesny zapis wszystkich parametrów w postaci trendów graficznych i w tabelarycznych z okresu min. 96 godzin. | TAK |
| 7 | Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund . Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie. | TAK |
| 8 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr). | TAK |
| 9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |
| 10 | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów | TAK |
| 11 | .Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania. | TAK |
| 12 | Złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (jednocześnie wszystkich wartości cyfrowych i jednocześnie wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika, | TAK |
| 13 | Wbudowane złącze RJ-45 pozwalające na połączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz z centralą monitorującą, | TAK |
| 14 | Wbudowany moduł EKG/ST/Arytmia/Resp ;- monitorowanie z kabla 3 żyłowego;- zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min ;- obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego;- możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG;- detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG i sygnalizacją dźwiękową;- analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego ; - analiza co najmniej 19 typów arytmii;- respiracja metodą impedancyjną; - pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min;- alarm bezdechu w zakresie od 5 s do min. 50 s; - prezentacja fali oddechu;- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG; kabel EKG 3 żyłowy. | TAK |
| 15 | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax ;- prezentacja krzywej pletyzmograficznej; - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%; - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm;- możliwość zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika - system inteligentnych alarmów SatSeconds; - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | TAK |
| 16 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia ;- zakres min. od 15 do 255 mmHg;- pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min ; - pomiaru ciągły oraz na żądanie; - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie;- pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego; - możliwość prezentacji czasu ostatniego pomiaru na ekranie obok wyświetlanego wyniku pomiaru; - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania; - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru; - wyposażenie do modułu 2 mankiety dla dorosłych i uniwersalny wężyk z szybkozłączką. | TAK |
| 17 | Moduł do pomiaru temperatury;- zakres pomiarowy: min. 10-45 °C; - 1 kanały pomiarowy; - możliwość zmiany etykiety kanału pomiaru temperatury w zależności od typu pomiaru; - wyposażenie do modułu: sonda do pomiaru temperatury. | TAK |
| 18 | Moduł ciśnienia inwazyjnego mierzonego w 1 kanałach;- pomiar ciśnienia metodą inwazyjną; - pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. Od -40 do 320 mmHg; - czułość wejścia: 5µV/V/mmHg; - możliwość dowolnej zmiany zakresu wyświetlanej fali ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru;- możliwość zmiany etykiety kanału pomiaru ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru; - wyposażenie:1 zestaw do pomiaru ciśnienia inwazyjnego; | TAK |
| 19 | Moduł do pomiaru inCO2 i etCO2;- pomiar w strumieniu bocznym; - zakres pomiaru: 0 – 100 mmHg; - prezentacja fali kapnograficznej; - zakres pomiaru RR: 0 – 150 1/min; - funkcja nadzoru bezdechu: min. 5-50 s.;- prezentacja fali oddechu;- wyposażenie: zestaw do pomiaru. | TAK |
| 20 | Waga kardiomonitora– poniżej 5 kg. | TAK |
| 21 | Możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe kanały pomiaru temperatury, moduł pomiaru ciśnienia krwawego w 3 lub 4 kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, ciągły pomiar rzutu serca metodą, analizator gazów, rejestrator termiczny z wydrukiem 6 krzywych jednocześnie (nie tylko EKG) | TAK |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |

- Opis przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień – Kody CPV:

Główny kod CPV: 33.19.00.00-8 (Różne urządzenia i produkty medyczne)

- Pakiet  1 – 33.17.12.00-1 (przyrządy do resuscytacji)

- Pakiet  2 – 34.91.11.00-7 (wózki)

- Pakiet  3 – 34.91.11.00-7 (wózki)

- Pakiet  4 – 33.19.21.20-9 (łóżka szpitalne), 33.19.21.30-2 (łóżka z silnikiem)

- Pakiet  5 – 34.91.11.00-7 (wózki)

- Pakiet  6 – 34.91.11.00-7 (wózki), 33.10.23.10-8 (wyciągi lub podnoszenia do łóżek medycznych)

- Pakiet  7 – 33.16.70.00-8 (lampy chirurgiczne)

- Pakiet  8 – 33.19.22.30-3 (stoły operacyjne)

- Pakiet  9 – 34.91.11.00-7 (wózki)

- Pakiet 10 – 33.19.20.00-2 (meble medyczne)

- Pakiet 11 – 33.19.20.00-2 (meble medyczne)

- Pakiet 12 –33.17.21.00-7 (urządzenie do anestezji)

- Pakiet 13 – 33.18.21.00-0 (defibrylatory), 33.17.20.00-6 (urządzenia do anestezji i resuscytacji)

- Pakiet 14 – 33.14.17.00-7 (wyroby ortopedyczne)

- Pakiet 15 – 44.61.12.00-8 (respiratory), 33.15.70.00-5 (urządzenia do terapii gazowej i oddechowej)

- Pakiet 16 – 33.11.22.00-0 (aparaty ultrasonograficzne)

- Pakiet 17 – 33.11.18.00-9 (diagnostyczny system rentgenowski)

- Pakiet 18 – 33.19.22.30-3 (stoły operacyjne)

- Pakiet 19 – 33.19.51.00-4 (monitory) 33.17.21.00-7 ( urządzenie do anestezji)

- Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zostały one przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych w Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis oferowanych materiałów i urządzeń wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym. Nie wykazanie materiałów i urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja zastosowania materiałów wymienionych..

- Szpital posiada certyfikat ISO 9001:2015 ( Nr certyfikatu 000914108/1) . Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z obowiązującymi w Szpitalu procedurami (dostępne w siedzibie Zamawiającego) oraz zobowiązany jest do realizowania umowy z zachowaniem tych  procedur z zakresu przedmiotu umowy.

- Przedstawiona oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III. Warunki ogólne postępowania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Szpitala http://www.szpital.kutno.pl

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety Asortymentowe.

Każdy Pakiet Asortymentowy będzie rozpatrywany indywidualnie.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Unieważnienie postępowania może nastąpić zgodnie z art.93 ustawy PZP.

IV. Termin wykonania zamówienia:

- Termin wykonania zamówienia obejmuje okres: do 55 dni od daty podpisania umowy.

- Podany termin jest terminem maksymalnym w jakim Wykonawca musi wykonać przedmiotowe zamówienie. Termin wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI niniejszej SIWZ.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust. 5 pkt.1 ustawy PZP

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

- Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy PZP:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym  jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. Poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz. 233 z późn. zm.),

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie składanych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy PZP,

- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

- oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w:

pkt 1) ppkt a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju. w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

pkt 1) ppkt b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1) ppkt a), składa dokument, o którym mowa w pkt 2) w odniesieniu do pkt 1) ppkt a), w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 1) ppkt a) – e).

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia  na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ).

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego należy przedłożyć:

- oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 5 do SIWZ).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Części V pkt.1 b) niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

  - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

  - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych podwykonawców o których mowa powyżej, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zastąpi tego podwykonawcę lub zrezygnuje z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP oraz dotyczące podwykonawców, o których mowa powyżej, składane są w oryginale.

- Dokumenty, o których mowa powyżej, inne niż oświadczenia o których mowa w pkt 10 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegała będzie odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz 2016r. poz. 352).

- Zamawiający z Wykonawcami może porozumiewać się w formie pisemnej. Oświadczenia lub dokumenty muszą być złożone w formie pisemnej.

Wszystkie oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny być przekazane pocztą lub złożone osobiście w siedzibie Zamawiającego.

- Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w godz. 800 – 1400, w sprawach formalno – prawnych są:

- Anna Piątek i Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

VI. Wadium przetargowe:

- Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wnosi wadium przetargowe.

- Wysokość wnoszonego wadium zależy od ilości Pakietów Asortymentowych, na które będzie złożona oferta.

Wysokość wadium dla poszczególnych Pakietów Asortymentowych:

| Nr grupy asortymentowej | Wysokość wnoszonego wadium |
| --- | --- |
| 1 | 1 740 zł |
| 2 | 1 191 zł |
| 3 | 1 500 zł |
| 4 | 750 zł |
| 5 | 1 020 zł |
| 6 | 588 zł |
| 7 | 990 zł |
| 8 | 1 664 zł |
| 9 | 270 zł |
| 10 | 93 zł |
| 11 | 83 zł |
| 12 | 2 196 zł |
| 13 | 1 350 zł |
| 14 | 330 zł |
| 15 | 1 770 zł |
| 16 | 5 250 zł |
| 17 | 8 550 zł |
| 18 | 1 065 zł |
| 19 | 1 354 zł |
| Wadium dla całości zamówienia: | 31 754 zł |

- Forma wniesienia wadium winna być zgodna z art.45 ust. 6 ustawy PZP.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu (przelewem na konto PKO BP Nr rachunku bankowego: 14 1020 3352 00001402 0222 2198

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz.978 i1240).

Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.

- W przypadku składania oferty na więcej niż 1 Pakiet Asortymentowy wadium należy wnieść w wysokości sumy kwot dla poszczególnych Pakietów Asortymentowych, na które Wykonawca składa ofertę. W takim przypadku należy wskazać i wyraźnie oznaczyć (w tytule przelewu dla formy pieniężnej, i w treści dokumentu dla formy niepieniężnej), której/-ych Pakietów Asortymentowych dotyczy w zależności od Pakietów, na którą/-e Wykonawca składa ofertę.

- Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

- odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VII. Termin związania ofertą:

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania złożoną ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenie dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty:

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w zakresie wskazanym w SIWZ. Oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE (Formularz JEDZ – Załącznik Nr 3 do SIWZ)).

- Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, oświadczenia na odrębnym formularzu w postaci JEDZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej, w jednym egzemplarzu, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ).

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie będą ujawniane, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą „Tajne”.

Składający ofertę nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust. 4 ustawy PZP.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (fax na numer 17 780-01-46 i/lub w formie pisemnej), o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W celu usprawnienia procedury wyjaśnień treści SIWZ zaleca się przesyłanie plików z pytaniami również w formie elektronicznej na adres: a.piatek@szpital.kutno.pl

w wersji edytowalnych plików.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku lub będzie dotyczył udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający niezwłocznie prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę treści Specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania drogą elektroniczną.

Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując jednocześnie o tym fakcie Wykonawców, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.

- Zebrania Wykonawców nie przewiduje się.

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być oznakowana napisem:

„Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitalnego OddziałuRatunkowego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o. w Kutnie”

oraz winna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby można ją było zwrócić bez otwierania w przypadku otrzymania oferty przez Zamawiającego po terminie składania ofert.

- Oferta powinna zostać złożona Zamawiającemu na adres:

Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 52

99-300  Kutno

Sekretariat

- Oferty należy składać w godzinach 800 – 1430. Nieprzekraczalny termin złożenia oferty 28.03.2018r. godz. 1000.

- O terminie wpływu decyduje termin ostatecznego dotarcia oferty do Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Jeżeli oferta złożona zostanie po terminie składania ofert, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

- Złożone oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu 28.03.2018r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego –Sala Konferencyjna – pokój Nr 08a.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. Zamawiający nie przewiduje odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Żądane wyjaśnienia zostaną przekazane przez Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej.

- Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- będzie niezgodna z ustawą,

- jej treść nie będzie odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,

- jej złożenie stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- będzie zawierać rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy PZP,

- Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art.85 ust.2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą,

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy

- będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub koszu.

- W przypadku gdy cena całkowita oferty będzie niższa o co najmniej 30% od:

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy PZP lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynikać będzie z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

  - wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający będzie mógł zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.

- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia

X. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

- Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną.

Cena oferty – jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

- Cena powinna być skalkulowana w sposób jednoznaczny i powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, m.in.:

  - sprzedaż i dostawę transportem własnym, na swój koszt i ryzyko przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego,

  - wniesienie towaru i jego rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika upoważnionego przez Zamawiającego,

  - zamontowanie, uruchomienie i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia w stanie pełnej sprawności technicznej i użytkowej,

  - przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi oferowanego asortymentu,

  - serwis gwarancyjny,

  - przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji

  - marże, rabaty – jeżeli Wykonawca stosuje upusty cenowe

  - ubezpieczenie

  - podatek VAT (jeśli dotyczy)

  - cło (jeśli dotyczy),

  - podatek akcyzowy (jeśli dotyczy)

oraz wszystkie inne koszty nie wymienione wyżej, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena oferty to iloczyn ceny jednostkowej i ilości asortymentu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powiększona o wartość VAT.

Cena jednostkowa– jest to cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość jest określona w jednostkach miar. Jeśli Wykonawca stosuje upusty cenowe (marże, rabaty), to winny one być uwzględnione w cenie jednostkowej.

- Cena oferty winna być wyrażona w walucie polskiej. Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenia w walutach obcych.

- Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- Wykonawca, składając ofertę, poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XI. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- najniższa cena - 60 %

- okres gwarancji	– 20 %

- termin wykonania zamówienia – 20%

- Sposób oceny ofert:

-najniższa cena jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wp – Wartość punktowa

Cn - najniższa proponowana cena brutto

Cof - cena brutto oferty badanej

R – ranga (60)

-okres gwarancji (warunek minimalny – 24 miesiące) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wpg – Wartość punktowa kryterium okres gwarancji

Gof– okres gwarancji oferty badanej

Gn - najdłuższy proponowany okres gwarancji

R – ranga (20)

-termin wykonania zamówienia (warunek maksymalny – 55 dni od  daty podpisania umowy) jako kryterium wymierne obliczane zostanie wg wzoru:

gdzie:

Wpt – Wartość punktowa kryterium termin wykonania zamówienia

Tn – najkrótszy proponowany termin wykonania zamówienia

Tof– termin wykonania zamówienia oferty badanej

R – ranga (20)

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

L = Wpc + Wpg + Wpt

gdzie:

L – łączna liczba punktów oferty badanej

Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena

Wpg – wartość punktowa badanej oferty w kryterium okres gwarancji

Wpt – wartość punktowa badanej oferty w kryterium termin wykonania zamówienia

XII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Zamawiający jednocześnie poinformuje wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę Zamawiający uznał za niewystarczające

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i ustawy PZP, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt. 1 ppkt a), d) na stronie internetowej

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób.

Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta umowę można zawrzeć przed upływem w.w. terminu.

- Zamawiający prześle Wykonawcy jednostronnie podpisany formularz umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu podpisanej umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od zawarcia umowy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy PZP.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

Wzór umowy zawierający wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki załączony jest do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ).

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5 ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu..

Kopię odwołania Odwołujący prześle Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby można było zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

- 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie wnosi się wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynności innych niż określone powyżej.

- Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu, jeżeli:

  - nie będzie zawierać braków formalnych

  - uiszczony zostanie wpis.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu VI Rozdział 3 ustawy PZP nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) będzie równoznaczne z jej wniesieniem..

- Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

- Szczegółowe prawa i obowiązki w zakresie środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia regulują przepisy Działu VI Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XV. Postanowienia końcowe.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm.

Załączniki do SIWZ:

Załącznik 1 - 	Wzór umowy

Załącznik 2 -	Formularz oferty

Załącznik 3 - 	JEDZ

Załącznik 4 - 	Oświadczenie o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

Załącznik 5 - 	Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez

obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu

i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP