Załącznik nr 2 do SIWZ

............................, dnia ..................

(miejscowość)

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

#### FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:...............................................................................................................

Siedziba Wykonawcy: ..................................................... woj. .................................................

REGON: .............................................  NIP: ........................................................................

Wykonawca  wpisany do Rejestru .........................................................................................................

w dniu ................................................ pod Nr .......................................................................................

Telefon kontaktowy ...................................... fax:  .................................................................................

Osoba/y, które będą podpisywać umowę................................................................................................

Osoba/osoby wpisane w dokumencie rejestracyjnym firmy uprawniona/ne do reprezentowania firmy: ................................................................................................................................................................

Rodzaj Przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca*:

- Mikroprzedsiębiorstwo

- Małe przedsiębiorstwo

- Średnie przedsiębiorstwo

- Inne

Zamawiający: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

Nr postępowania ZP/3/18.

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia:

I. Cena oferty:

PAKIET NR 1 - Urządzenie do kompresji  klatki piersiowej podczas NZK z pełnym wyposażeniem – 1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |  |  |
|  | Producent | TAK/podać |  |  |
|  | Model/typ | TAK/podać |  |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |

|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |  |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC, Głębokość – od 5 do 6 cm, Częstość kompresji zawarta w zakresie pomiędzy 80 a 110 uc./min.. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 6 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) | Tak |  |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny, - zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V - zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V | Tak, podać |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia (RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak ,podać |  |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 45 min. | Tak |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | Tak, podać |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | Tak ,podać |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: - torba lub plecak, - deska pod plecy - podkładka stabilizująca pod głowę, - pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia, jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentom przy masażu (min. 2 szt.), - akumulator | Tak |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 2  - Wózek transportowy leżący do diagnostyki RTG  - 2 szt

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. |  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK ,podać |  |  |  |
|  |  | Producent | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Model/typ | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |  |
| 1. | ## Rama leża wykonana ze stali nierdzewnej, chromowanej lub lakierowanej proszkowo, na rogach wyposażona w odbojniki, oparta na dwóch kolumnach z hydrauliczną regulacją wysokości. |  | TAK |  |  |
| 2. | ## Leże min. 2-sekcyjne, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa sztucznego typu HPL |  | TAK |  |  |
| 3. | Koła o średnicy min. 200 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost. Hamulec centralny uruchamiany dźwignią dostępną na każdym rogu podstawy wózka |  | TAK, /podać |  |  |
| 4. | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża |  | TAK |  |  |
| 5. | Poręcze do popychania w szczycie wózka szybko i łatwo składane |  | TAK |  |  |
| 6. | Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego |  | TAK |  |  |
| 7. | Materac antystatyczny |  | TAK |  |  |
| 8. | ### Długość całkowita wózka min. 2100 mm max. 2300 mm |  | TAK, podać |  |  |
| 9. | Szerokość leża min. 660 mm , Długość leża min 1900mm |  | TAK, podać |  |  |
| 10. | Szerokość zewnętrzna wózka razem z poręczami bocznymi 815mm (+/-10mm) |  | TAK, podać |  |  |
| ### 11. | ### Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg |  | TAK, podać |  |  |
| ## 12. | ## Hydrauliczna regulacja wysokości leża za pomocą dźwigni nożnej w zakresie: 570 mm, a najwyższe położenie 900 mm (+/-10mm) |  | TAK/, podać |  |  |
| 13. | ## Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni za pomocą sprężyny gazowej uruchamianej dźwignią nożną |  | TAK, podać |  |  |
| 14. | ## Hydrauliczna regulacja przechyłu wzdłużnego tj. pozycji Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 0 – 14 stopni |  | TAK, podać |  |  |
| 15. | Hydrauliczna regulacja przechyłu wzdłużnego tj. pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 0 -14 stopni |  | TAK, podać |  |  |
|  | Akcesoria |  |  |  |  |
| 16. | Szczyty wózka o konstrukcji ze stali nierdzewnej, chromowanej lub lakierowanej proszkowo z nakładkami z tworzywa sztucznego |  | TAK, podać |  |  |
| 17. | Poręcze boczne, składane i rozkładane z blokadą samoblokującą. Długość poręczy min 1450mm, wysokość liczona od powierzchni materaca min. 275mm a od powierzchni blatu min 350mm |  | TAK, podać |  |  |
| 18. | Stojak na kroplówkę, teleskopowy z 2 haczykami |  | TAK |  |  |
| 19 | Pojemnik na butlę z tlenem i rzeczy pacjenta, wykonany z tworzywa sztucznego umieszczony w podwoziu wózka |  | TAK |  |  |
| 20 | Materac zmywalny grubości min 80mm i wymiarach min 750mm/2050mm wykonany z pianki o sprężystości min 35kg/m3 |  | TAK, podać |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet  Nr 3  - Wózek transportowy – 4 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. |  | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |  |  |  |
|  |  | Producent | TAK, podać |  |  |  |  |
|  |  | Model/typ | TAK, podać |  |  |  |  |
|  |  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |  |  |
| 1. | ## Rama leża wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowanej, na rogach wyposażona w odbojniki |  | TAK |  |  |  |
| 2. | ## Leże 2-sekcyjne, w tym min jedna sekcja ruchoma, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa typu HPL lub metalowymi lakierowanymi proszkowo |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Koła o średnicy min. 150 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost. Hamulec centralny uruchamiany dźwignią dostępną na szczycie podstawy wózka od strony nożnej |  | TAK/ podać |  |  |  |
| 4. | ## Krążki odbojowe na każdym rogu leża |  | TAK |  |  |  |
| 5. | Szczyty wózka szybko i łatwo składane |  | TAK |  |  |  |
| 6. | Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego |  | TAK |  |  |  |
| 7. | Materac antystatyczny |  | TAK |  |  |  |
| 8. | ### Długość całkowita wózka 2075 mm (+/-10mm) |  | TAK, podać |  |  |  |
| 9. | Szerokość leża (materaca) 650 mm (+/-10mm) |  | TAK, podać |  |  |  |
| ### 10. | ### Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg |  | TAK, podać |  |  |  |
| ## 11. | ## Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie 560 mm, a najwyższe położenie 930 mm (+/- 10mm) uruchamiana dźwigniami nożnymi umieszczonymi po obu stronach wózka |  | TAK/podać |  |  |  |
| 12. | ## Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni uruchamiana dźwignią ręczną dostępną po obu stronach wózka |  | TAK, podać |  |  |  |
| 13. | ## Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga w zakresie min. 0 – 14 stopni uruchamiana dźwignią ręczną dostępną po obu stronach wózka |  | TAK, podać |  |  |  |
| 14. | Pneumatyczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga w zakresie min. 0 -7 stopni uruchamiana dźwignią ręczną dostępną po obu stronach wózka |  | TAK, podać |  |  |  |
| 15. | Szczyty wózka o konstrukcji ze stali chromowanej w formie poręczy do popychania |  | TAK |  |  |  |
| 16 | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej lub chromowanej , składane i rozkładane z blokadą samoblokującą. Możliwość odłączenia poręczy za pomocą zacisków/szybkozłączy bez użycia narzędzi |  | TAK/podać |  |  |  |
| 17. | Stojak na kroplówkę, teleskopowy z 2 haczykami |  | TAK |  |  |  |
| 18 | Materac zmywalny grubości min 60mm dopasowany wymiarem do leża, antystatyczny |  | TAK |  |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 4  - Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe | TAK |  |

|  | Łóżka sterowane elektrycznie |  |  | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szczyty łóżka odejmowane w łatwy sposób. |  |  | Tak |  |  |
|  | Szczyty wykonane z aluminium i HPL |  |  | Tak |  |  |
|  | Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka |  |  | Tak |  |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, |  |  | Tak |  |  |
|  | Barierki dzielone czterosekcyjne, poruszające się z segmentami leża |  |  | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne łatwe w obsłudze, z wbudowaną szyną akcesoryjną |  |  | Tak |  |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania. |  |  | Tak |  |  |
|  | Leże wypełnione odczepianymi panelami ABS, wyposażone w otwory wentylacyjne, przezierne dla promieni RTG. |  |  | Tak |  |  |
|  | Czterosekcyjne leże łóżka, trzy sekcje ruchome |  |  | Tak |  |  |
|  | Podstawa łóżka tak skonstruowana aby ukryć kable, siłowniki, itp. |  |  | Tak |  |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na swobodne działanie łóżka np. podczas transportu |  |  | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora. |  |  | Tak |  |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość 2200 ± 20 mm , - szerokość (z zamontowanymi barierkami bocznymi) 960mm ± 20 mm |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Możliwość przedłużenia długości leża o min. 20 cm |  |  | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie: 360 – 860 ± 10 mm |  |  | Tak podać |  |  |
|  | Regulacja części plecowej w zakresie: 0 – 70 ± 5˚z funkcją autoregresji min. 100mm |  |  | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja części nożnej w zakresie do min 30˚ |  |  | Tak |  |  |
|  | Regulacja pozycji Trendelenburga i Anty-Trendelennburga min. 14˚ - sterowana z panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji krzesła kardiologicznego |  |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja CPR sterowana elektrycznie z każdej pozycji - sterowanie z panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |  |  |
|  | Funkcja antyszokowa sterowana eklektycznie z każdej pozycji - sterowanie z panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji egzaminacyjnej |  |  | Tak |  |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - pilota sterującego na barierce bocznej łóżka, - panel pielęgniarski montowany w szczycie od strony nóg. |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość selektywnego blokowania poszczególnych funkcji paneli pacjenta na panelu pielęgniarskim |  |  | Tak |  |  |
|  | Mechaniczny CPR dostępny niezależnie od położenia barierek bocznych |  |  | Tak |  |  |
|  | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. |  |  | Tak |  |  |
|  | Możliwość szybkiej jazdy na wprost |  |  | Tak |  |  |
|  | Koła o średnicy min. 125 mm |  |  | Tak, podać |  |  |
|  | Łóżko wyposażone w wysuwaną, od strony nóg, spod leża półkę służącą np. do odkładania pościeli lub schowania panelu pielęgniarskiego |  |  | Tak |  |  |
|  | Nośność łóżka min. 250 kg |  |  | Tak, podać |  |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka – min. 5 kolorów do wyboru |  |  | Tak |  |  |
|  | Wyposażenie każdego łóżka: wysięgnik do płynów infuzyjnych z głowicą czterohaczykową |  |  | Tak |  |  |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 5 - Wózek na leki wersja anestezjologiczna – 4 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |

| 1 |  | Konstrukcja korpusu, jednolita z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Wyposażony: w min trzy szuflady o wymiarach 530x450x100 mm (+/- 30 mm) i w min. dwie szuflady o wymiarach 530x450x150 mm (+/- 30 mm), Szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości.Uchwyty do szuflad kolorowe do wyboru z palety producenta | Tak, podać |  |
| 3 |  | Wysokość wózka bez nadstawki 1000 mm (+/- 100 mm), Szerokość 750mm Głębokość 600mm (+/- 50 mm), | Tak, podać |  |
| 4 |  | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, Koła o średnicy min. 100 mm z czego co najmniej 2 wyposażone w hamulec, | Tak, podać |  |
| 5 |  | W szczycie wózka minimum dwa uchylne pojemniki z półprzezroczystego tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 6 |  | Wieszak kroplówki, nadstawka z półką , listwa do mocowania wyposażenia | Tak |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 6 - Wózek wersja ratunkowa – 2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |  |
|  | Rok produkcji : 2018 | TAK, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |

| 1 |  | Konstrukcja korpusu, jednolita z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Wyposażony: w min trzy szuflady o wymiarach 530x450x100 mm (+/- 30 mm) i w min. dwie szuflady o wymiarach 530x450x150 mm (+/- 30 mm), Szuflady z pełnym wysuwem w celu łatwego dostępu do zawartości. Uchwyty do szuflad kolorowe do wyboru z palety producenta | Tak, podać |  |
| 3 |  | Wysokość wózka bez nadstawki 1000 mm (+/- 100 mm), Szerokość 750mm Głębokość 600mm (+/- 50 mm), | Tak, podać |  |
| 4 |  | Wysoka mobilność pozwalająca na łatwe obracanie i przemieszczanie wózka, Koła o średnicy min. 100 mm z czego co najmniej 2 wyposażone w hamulec, | Tak, podać |  |
| 5 |  | W szczycie wózka minimum dwa uchylne pojemniki z półprzezroczystego tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 6 |  | Płyta pod defibrylator, wieszak kroplówki, płyta podplecowa do reanimacji, półka na ssak, nadstawka z półką , listwa do mocowania wyposażenia | Tak |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 7 - Lampa zabiegowa mobilna – 2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK ,podać |  |
|  | Producent | TAK ,podać |  |
|  | Model/typ | TAK ,podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK ,podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1 | Lampa operacyjna bezcieniowa na statywie jezdnym | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Oświetlenie ze źródłem światła w technologii LED, liczba diod min 40 | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość obrotu lampy o 360°. Czasza lampy wyposażona w „uchwyt nie sterylny" i uchwyt sterylny wymienny w centralnym punkcie czaszy | TAK podać |  |  |
| 4 | Regulacja średnicy pola operacyjnego z panelu umieszczonego na ramieniu lampy, elektroniczna bez ruchomych elementów mechanicznych | TAK |  |  |
| 5 | Żywotność diod lampy min. 50 000 godzin | TAK/ podać |  |  |
| 6 | Natężenia światła lampy głównej w odległości 1m od czoła lampy min. 100 000 lux | TAK |  |  |
| 7 | Temperatura barwowa lampy 40000 [K] | TAK |  |  |
| 8 | Współczynnik oddawania barw Ra co najmniej 90 | TAK |  |  |
| 9 | Średnica pola oświetlanego D10 (wg EN60601-2-41/2008) – min 27cm | TAK |  |  |
| 10 | Średnica pola oświetlanego D50 (wg EN60601-2-41/2008) – min 17cm | TAK |  |  |
| 11 | Wgłębność oświetlenia L1+L2 ( wg EN60601 /2008 (60%Ec)) dla lampy min. 100 cm | TAK |  |  |
| 12 | Regulacja natężenia światła w min. czterech krokach w zakresie min. 50-100% umieszczone na czaszy lub ramieniu lampy oraz tryb ENDO | TAK |  |  |
| 13 | Lampa wyposażona w system automatycznie utrzymujący stałą wartość zadanego natężenia oświetlenia niezależnie od zmian średnicy plamy świetlnej | TAK |  |  |
| 14 | Soczewki lampy wykonane z bezodpryskowego poliwęglanu lub szkła lub szkła akrylowego, zatopione wewnątrz oprawy lub umieszczone pod pokrywą poliwęglanową lub ze szkła akrylowego, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu. Klasa szczelności min IP54 | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr  8 - STÓŁ ZABIEGOWY -1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1 | Blat 5-segmentowy wyposażony w szyny akcesoryjne ze stali nierdzewnej z dzieloną sekcją nożną o wymiarach 2050 mm / 650 mm (+/- 10 mm) |  | TAK podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odejmowane materace antystatyczne o szerokości 600mm (+/-10 mm) i grubości 80mm (+/-10mm), odporne na środki dezynfekcyjne |  | TAK |  |  |
| 3 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, z tunelem na kasetę RTG na całej długości blatu |  | TAK |  |  |
| 4 | Dźwignie do regulacji pochylenia części plecowej, przechyłów bocznych i Trendelenburga umieszczone przy blacie od strony głowy pacjenta. Dźwignia do regulacji wysokości umieszczona w szczycie podstawy stołu od strony głowy pacjenta |  | TAK |  |  |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołu od 600 do 1050 mm (+/-50mm) |  | TAK podać |  |  |
| 6 | Pneumatyczna regulacja przechyłu bocznego +/- 15° |  | TAK |  |  |
| 7 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga 25° (+/- 2) |  | TAK podać |  |  |
| 8 | Pneumatyczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 2) |  | TAK podać |  |  |
| 9 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -5° / + 70° (+/- 2) |  | TAK podać |  |  |
| 10 | Pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie – 90° / + 5° (+/- 2) |  | TAK podać |  |  |
| 11 | Pneumatyczna regulacja podgłówka w zakresie – 45° / + 30° (+/- 5) |  | TAK podać |  |  |
| 12 | Podstawa mobilna w kształcie litery ,,Y” lub ,,T” zapewniająca łatwy dostęp do stołu wyposażona w centralny system hamowania i sterowania kołami z funkcją do jazdy na wprost, uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony stołu (prawa, lewa, przód i tył). Przy założeniu że naciśnięcie jednej wybranej dźwigni uruchamia centralny system hamowania i sterowania kołami |  | TAK podać |  |  |
| 13 | Koła antystatyczne podwójne o średnicy 150mm |  | TAK podać |  |  |
| 14 | Podstawa pokryta osłoną z tworzywa sztucznego typu ABS w jasnym kolorze. |  | TAK |  |  |
| 15 | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 160kg |  | TAK |  |  |
| 16 | Podpora pod rękę na wysięgniku, z materacem z przegubem kulowym pozwalającym na szeroki zakres ustawień, z możliwością ułożenia ręki pacjenta w pozycji bocznej, siedzącej, w pozycji na wznak wyposażona w zacisk mocujący, 1 szt. |  | TAK |  |  |
| 17 | Podpora pod rękę z materacem z zaciskiem mocującym, 2 szt |  | TAK |  |  |
| 18 | Pas do mocowania pacjenta z haczykami mocującymi do szyny akcesoryjnej - 1 szt |  | TAK |  |  |
| 19 | Podpory boczne wyposażone w co najmniej dwa przeguby pozwalające na szeroki zakres ustawień z zaciskami mocującymi 3 szt |  | TAK |  |  |
| 21 | Podpory kolanowe pod nogi, ginekologiczne– 1 para z zaciskami do szyn akcesoryjnych |  | TAK |  |  |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 9 - Wózek/fotel  wielofunkcyjny   - 2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE: |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1. | ## Rama wykonana ze stali nierdzewnej, chromowanej lub lakierowanej proszkowo | TAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ## Siedzisko 3-sekcyjne (część centralna, oparcie pleców i podgłówek) pokryte materacem wykonanymi z tworzywa sztucznego , zmywalnym dostępnym w min.3 kolorach do wyboru | TAK/podać |  |  |  |
| 3. | Koła tylne o średnicy min. 300 mm z systemem centralnego hamulca, koła przednie o średnicy min 100 mm | TAK/podać |  |  |  |
| 4. | ## Obrotowe lub składane podpory pod stopy | TAK/podać |  |  |  |
| 5. | Wygodne uchwyty do popychania umieszczone na wysokości barków pacjenta | TAK |  |  |  |
| 6. | Podłokietniki o długości min.370mm | TAK |  |  |  |
| 7. | Szerokość całkowita 700mm +/-20mm | TAK podać |  |  |  |
| 8. | ### Długość całkowita 850 mm +/-20mm | TAK podać |  |  |  |
| 9. | Szerokość siedziska min. 490mm , Długość siedziska min 380mmmm | TAK |  |  |  |
| 10. | Dopuszczalna waga pacjenta – nie mniej niż 200 kg | TAK |  |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 10 - Szafa na leki     -2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanej szafy | TAK, podać |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  | Szafa fabrycznie nowa | TAK |  |

| 1. | ## Szafa ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ## Czworo drzwi, górne przeszklone | TAK |  |  |  |
| 3. | Wymiary : szerokość 800mm, głębokość 450mm, wysokość 1800mm (+/-30mm) | TAK/podać |  |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 11 - Szafa opatrunkowa  -2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanej szafy | TAK, podać |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  | Szafa fabrycznie nowa | TAK |  |

| 1. | ## Szafa ze stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ## Dwoje drzwi, przeszklone | TAK |  |  |
| 3. | Wymiary : szerokość 1000mm, głębokość 450mm, wysokość 1800mm (+/-30mm) | TAK/podać |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 12  - Kolumna anestezjologiczna -2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |  |
|  | Producent | TAK/podać |  |
|  | Model/typ | TAK/podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1. | ## Zestaw przyłączy elektryczno-gazowych Gniazda gazów medycznych umieszczone na bocznych i tylnych ścianach konsoli. ## 1 × korpus sufitowy · 1 × zestaw przyłączy elektryczno-gazowych · 1 × system jednoramienny - 1000 mm · 1 × kolumna zasilająca z łożem gwintowym (obrotowa), o wysokości 500 mm, uzbrojona w hermetyczne gniazda elektryczne i gniazda gazowe: - 2 gniazda tlenu (O2) - 2 gniazda sprężonego powietrza (AIR) - 1 gniazdo podtlenku azotu (N2O) - 1 gniazdo próżni (VAC) - 1 gniazdo odprowadzania gazów anestetycznych (NA) - 6 gniazd elektrycznych 230 V z bolcem ochronnym 6 gniazd wyrównania potencjałów (PE) - 1 przygotowane miejsce, dające możliwość instalacji gniazd teletechnicznych (system przywoławczy, telefon, video, sieć monitorująca i komputerowa), | TAK podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## Udźwig kolumny brutto min. 200kg. | TAK podać |  |  |
| ## 3 | ## Konsola pionowa obrotowa w zakresie 330°. | TAK |  |  |
| ## 4 | ## Długość konsoli kolumny min. 850Mm, szerokość min. 460 mm | TAK podać |  |  |
| ## 5 | ## Urządzenie łatwe w utrzymaniu czystości, powierzchnie gładkie, bez wystających elementów, kształty zaokrąglone bez ostrych krawędzi i kantów, bez widocznych śrub, nakrętek. | TAK |  |  |
| ## 6 | ## Dwa pionowe drążki do zawieszania dodatkowego wyposażenia. | TAK |  |  |
| ## 7 | ## Min. 1 półka o powierzchni 430x480mm i udźwigu min 40kg. | TAK podać |  |  |
| 8. | Min. 2 poziome szyny medyczne do mocowania dodatkowego sprzętu medycznego o nośności min. 20kg.. | TAK |  |  |
| 9 | Możliwość podłączenia do istniejącej instalacji elektrycznej i gazów medycznych. |  |  |  |
| 10 | Dokumenty potwierdzające ,że urządzenie jest zgodne z ustawą i wyrobach medycznych. | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 13  - DEFIBRYLATOR – 1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Producent | TAK, podać |  |
|  | Model/typ | TAK, podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| I | Parametry ogólne |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie AC 230 V 50 Hz sieciowo – akumulatorowe (zasilacz wbudowany) | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Czas ładowania akumulatorów do pełnej pojemności maksymalnie 4 godzin | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Akumulator bez efektu pamięci | Tak/podać |  |  |  |  |
| 5 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (opis na panelu i komunikaty ekranowe) | Tak/podać |  |  |  |  |
| II | Defibrylacja |  |  |  |  |  |
| 1 | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Defibrylacja ręczna i półautomatyczna (komunikaty głosowe w trybie AED w języku polskim) | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Wykonywanie kardiowersji | Tak/podać |  |  |  |  |
| 4 | Energia maksymalna defibrylacji min 360J | Tak/podać |  |  |  |  |
| 5 | Czas ładowania do energii maksymalnej max 7sekund | Tak/podać |  |  |  |  |
| 6 | Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek i elektrod jednorazowych | Tak/podać |  |  |  |  |
| 7 | Zakres regulacji poziomu energii od 2 do 360 J Min 24 poziomy energii | Tak/podać |  |  |  |  |
| 8 | Defibrylacja dzieci i dorosłych - zintegrowane łyżki dla dzieci i dorosłych | Tak /podać |  |  |  |  |
| 9 | Pełna obsługa defibrylacji za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach (ładowanie, rozładowanie) | Tak/podać |  |  |  |  |
| 10 | Algorytm wykrywający w trybie AED ruch pacjenta | Tak/podać |  |  |  |  |
| III | Monitorowanie EKG |  |  |  |  |  |
| 1 | Ekran o przekątnej min 5.5" kolorowy | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Monitorowanie min 3 odprowadzeniami wraz z kpl. kabli | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Min 5 wartości wzmocnienia sygnału | Tak/podać |  |  |  |  |
| 4 | Zakres pomiaru częstości pracy serca hr min 20 -300/min | Tak/podać |  |  |  |  |
| IV | Rejestracja |  |  |  |  |  |
| 1 | Rejestrator EKG na papierze minimum 50 mm | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Szybkość wydruku min 25mm/sek. | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Pamięć wewnętrzna epizodów i fragmentów EKG | Tak/podać |  |  |  |  |
| 4 | Możliwość wprowadzenia do pamięci danych pacjenta oraz nazw wykonywanych procedur i podawanych leków | Tak/podać |  |  |  |  |
| V | Stymulacja zewnętrzna |  |  |  |  |  |
| 1 | Tryb asynchroniczny i ,,na żądanie’’ | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Częstotliwości stymulacji w zakresie min 40 -170 imp/min | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Prąd stymulacji w zakresie min 10-140 mA | Tak/podać |  |  |  |  |
| 4 | W komplecie 3 komplet elektrod pediatrycznych do stymulacji | Tak/podać |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość monitorowania akcji serca w trakcie stymulacji | Tak |  |  |  |  |
| VI | Pomiar saturacji |  |  |  |  |  |
| 1 | Przedział saturacji: 1 to 100% | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Przedział częstości tętna: 25 do 240 uderzeń na minutę | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia | Tak/podać |  |  |  |  |
| VII | Kapnografia |  |  |  |  |  |
| 1 | Moduł EtCO2 z prezentacją krzywej EtCO2 na ekranie defibrylatora | Tak/podać |  |  |  |  |
| 2 | Pomiar częstości oddechu w zakresie minimum od 0 do 99 oddechów na minutę | Tak/podać |  |  |  |  |
| 3 | Dokładność pomiaru częstości oddechów: - zakres od 0 do 70 odd/min: ± 1oddech - zakres od 71 do 99 odd/min: ± 2 oddech | Tak/podać |  |  |  |  |
| 4 | Pomiar wartości EtCO2 w zakresie minimum od 0 do 99 mmHg (od 0 do 13,2 kPa) | Tak/podać |  |  |  |  |
| VIII | INNE |  |  |  |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis urządzeń w Polsce w formie pisemnej na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych | TAK/ podać |  |  |  |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym minimum 120 min lub 40 defibrylacji z maksymalną energią | TAK/ podać |  |  |  |  |
|  | Ciężar max do10 kg razem z łyżkami z kablami i akumulatorem | TAK/podać |  |  |  |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J max 7sekund | TAK/ |  |  |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 14  - DESKA ORTOPEDYCZNA -2 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |  |
|  | Producent | TAK/podać |  |
|  | Model/typ | TAK/podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1 |  | Waga maksymalnie 8kg, pływalność dodatnia przy obciążeniu min.110 kg, wyposażenie w min. 10 dużych uchwytów, wykonanie z wysoce odpornego tworzywa sztucznego, sztywnego, zmywalnego, przepuszczalnego dla promieni X w 100%. Szeroka powierzchnia dla pacjenta wzmocniona specjalnym wypełnieniem gąbkowym. Bez wgłębień, zatrzasków, które mogłyby kumulować zanieczyszczenia. Specjalne zabezpieczenie krawędzi przystosowane do założenia usztywnienia głowy. Hermetyczne pełne krawędzie, ergonomicznie wzmocnione narożniki. |  | TAK podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 15 – RESPIRATOR – 1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane |  | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK,podać |  |  |
|  | Producent | TAK,podać |  |  |
|  | Model/typ | TAK,podać |  |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK,podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |  |

| 1 |  | Respirator wyposażony w pełen zakres trybów wentylacji (np. PC-APRV, VC-MMV, AutoFlow) |  | TAK/podać |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ––Bezstresowe spontaniczne oddychanie pacjenta reakcji wyzwalacza na odruchy pacjenta, dzięki wydajnej turbinie Turbina wewnętrzna z krótkim czasem reakcji oraz możliwym wysokim przepływem (maks. 250 l/min) |  | TAK/podać |  |  |  |
|  |  | ––5 godzin niezależnej wentylacji dzięki wewnętrznym i zewnętrznym akumulatorom |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Jednostka transportowa z możliwością szybkiego podłączania, zapewniająca ergonomiczną obsługę butli gazowych |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Złącze do szybkiego połączenia respiratora z łóżkiem pacjenta podczas transportu |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Możliwość zasilania tlenem o niskim ciśnieniu umożliwia wentylację w przypadku braku lub awarii centralnego zasilania gazami |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Swobodne oddychanie z funkcją AutoFlow w trybie wentylacji ze stałą objętością przy minimalnym poziomie ciśnienia |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Zaawansowana wentylacja nieinwazyjna |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Rozszerzone możliwości graficzne z pętlami, trendami i dziennikiem |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | ––Wentylacja pacjentów pediatrycznych z zaawansowanym wyzwalaczem i niską objętością oddechową do 20 ml |  | TAK/ podać |  |  |  |
|  |  | - Możliwość wentylacji tlenem w różnych stężeniach od 0 – 100% |  | TAK/podać |  |  |  |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 16 – ULTRASONOGRAF – 1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK,podać |  |
|  | Producent | TAK,podać |  |
|  | Model/typ | TAK,podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | TAK,podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| I |  | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 300 000 |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1-17 MHz |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  | Niezależne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne Min. 3 |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Zakres dynamiki systemu Min. 200 dB |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 20 cali, rozdzielczości min. 1600 x 900 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania . Wysokość min. 10 cm, obrót min. +/- 70˚ |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność dysku twardego Min. 500 GB |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  | Min. 5 portów USB w tym min. 2 porty USB z przodu aparatu. |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) Min. 30 |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość klatek pamięci CINE Min. 2500 |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
|  |  | Biało-czarna drukarka termiczna |  | Tak |  |  |  |  |  |
|  |  | Tryb DICOM 3.0 |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Tryb 2D (B-Mode) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Zakres ustawienia głębokości penetracji Min. 1,5 – 30 cm |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE Min.10x |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji faz |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi |  | Tak/ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Technologia przestrzennego składania obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego min.5. |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Tryb M-mode |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ Min. 7 m/s |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej Min. 0,2 - 20 mm |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej Min. 0 do 89 stopni |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Technologia półautomatycznego obrysu lewej komory z obliczeniem frakcji wyrzutowej |  | Tak/ podać |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu Min. 480 cm/s |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego Min. +/-20 stopni |  | TAK/ podać |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Tryb Power Doppler kierunkowy |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Tryb obrazowania panoramicznego min. 50 cm - |  | Tak /podać |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Technologia obrazowania poprawiająca obrazowanie naczyń i struktur płynowych. |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Tryb obrazowania trójwymiarowego 3D z tzw. „ wolnej ręki” |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Wykonana w technologii wielorzędowej lub zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości (ogniskowanie w płaszczyźnie obrazowania i grubości warstwy), jak głowice wielorzędowe. |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 2 – 6 MHz |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Kąt pola obrazowego głowicy Min. 70 stopni |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Ilość elementów tworzących obraz Min. 570 lub 190 dla technologii zastępującej wielorzędową |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i narządów powierzchownych |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 4 – 12 MHz |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Długość pola obrazowego Max. 55 mm |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Ilość elementów tworzących obraz Min. 190 |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Głowica endocavitarna elektroniczna wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań ginekologicznych i urologicznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika Min. 4 – 9 MHz |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Kąt pola obrazowego głowicy Max. 175 stopni |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Ilość elementów tworzących obraz Min. 190 |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Ilość par kursorów pomiarowych umożliwiających wykonanie pomiarów na jednym obrazie Min. 8 |  | TAK/podać |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (Vmax, Vmin, PI, RI, S/D i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/min. : j. brzuszna, naczynia, ortopedia, neurologia TCD, ginekologia, urologia |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 56 |  | Raporty z każdego rodzaju badań |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 57 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę liniową o częstotliwości min.5 – 16 MHz i szerokości czoła głowicy max. 35 mm |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |
| 59 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o funkcję umożliwiającą szybkie całkowite uruchomienie aparatu z trybu uśpienia max. 12 sek |  | Tak /podać |  |  |  |  |  |
| 60 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę microconvex do badań neonatalnych w zakresie 4 – 8 MHz i kącie skanowania min. 100 stopni i liczbie elementów min. 160 |  | Tak /podać |  |  |  |  |  |
| 61 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o opcje elastografię uciskową |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 62 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę liniową o częstotliwości min.5 – 10 MHz i szerokości czoła głowicy max. 40 mm |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o pomiar Strain i Strain Rain |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 64 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o głowicę kardiologiczną przezprzełykową o częstotliwości min. 3 – 7 MHz z trybem obrazowania harmonicznego. |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 65 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o pomiar IMT wraz z wyznaczeniem wieku naczyniowego oraz procentowo ryzyka wystąpienia zawału lub udaru |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 66 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę cewnikową do badań wewnątrzsercowych o częstotliwości min.5 – 10 MHz, liczbie elementów min. 60 i kącie skanowania min. 85 stopni |  | Tak/podać |  |  |  |  |  |
| 67 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę endowaginalną wolumetryczną zakresie 3-9 MHz i kącie skanowania min. 145 stopni |  | Tak /podać |  |  |  |  |  |
| 68 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty o tryb Dopplera Ciągłego CW |  | Tak |  |  |  |  |  |
| 69 |  | Możliwość rozbudowy na dzień składania oferty głowicę sektorową kardiologiczną do badań pediatrycznych w zakresie 3 – 8 MHz i kącie skanowania min. 100 stopni |  | Tak /podać |  |  |  |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 17 - Śródoperacyjne mobilne ramię C – 1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia | Tak /podać |  |
|  | Producent | Tak /podać |  |
|  | Model/typ | Tak /podać |  |
|  | Rok produkcji: 2018 | Tak /podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |

| I | Wózek z ramieniem C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odległość SID ≥ 97cm | TAK/podać |  |  |  |  |
| 2. | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥ 65 cm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 3. | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥ 45 cm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 4. | Zakres obrotu ramienia wokół osi pionowej ≥ ± 10° | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 5. | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 6. | Zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ≥ 360° | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 7. | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥ 120° | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 8. | Prześwit ramienia C (odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) ≥ 76cm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 9. | Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 80 cm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 10. | Hamulce ruchów ramienia C | TAK |  |  |  |  |
| 11. | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |  |  |  |
| 12. | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu, umożliwiający ręczne manipulowania ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie (łącznie z ruchem pionowym) w sterylnym środowisku | Tak/opisać |  |  |  |  |
| 13. | Ręczny włącznik promieniowania | tak |  |  |  |  |
| 14. | Przycisk nożny do włączania promieniowania | tak |  |  |  |  |
| 15. | Sygnalizacja włączonego promieniowania | tak |  |  |  |  |
| 16, | Wózek ramienia C wyposażony w moduł kół skrętnych, umożliwiający poprzeczny przesuw wzdłuż długiej osi stołu operacyjnego. | tak |  |  |  |  |
| 17. | Zabezpieczenie przed najeżdżaniem na leżące przewody | tak |  |  |  |  |
| 18. | Blokada kół | tak |  |  |  |  |
| 19. | Waga wózka z ramieniem C ≤ 250 kg | TAK/opisać |  |  |  |  |
| II | Generator |  |  |  |  |  |
| 20. | Zasilanie 230V ± 10%/ 50 Hz | tak |  |  |  |  |
| 21. | Generator wysokiej częstotliwości ≥ 50 kHz | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 22. | Moc generatora ≥ 2,0 kW | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 23. | Dostępne tryby pracy min. skopia ciągła, pulsacyjna, radiografia, radiografia cyfrowa, seryjna radiografia cyfrowa | tak |  |  |  |  |
| 24. | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii ≥ 40 ÷ 110 kV | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 25. | Zakres mAs ≥ 0,5-200 mAs | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 26. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej dla 110 kV ≥ 8 mA | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 27. | Częstość impulsów fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 15 imp/s | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 28. | Tryb fluoroskopii ciągłej ≥ 25 f/s | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 29. | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 13 mA | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 30. | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej wysokodawkowej ≥ 12 mA | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 31. | Automatyka doboru parametrów fluoroskopii | tak |  |  |  |  |
| III | Lampa rentgenowska |  |  |  |  |  |
| 32. | Typ, producent | TAK/podać |  |  |  |  |
| 33. | Lampa rtg z anodą stacjonarną | tak |  |  |  |  |
| 34. | Wielkość ogniska lampy ≤ 0,6 mm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 35. | Pojemność cieplna anody ≥ 90 kHU | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 36. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 600 kHU | TAK/opisać |  |  |  |  |
| IV | Kolimator |  |  |  |  |  |
| 37. | Kolimator typu IRIS | tak |  |  |  |  |
| 38. | Kolimator szczelinowy z rotacją | tak |  |  |  |  |
| 39. | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | tak |  |  |  |  |
| 40. | Automatycznie ustawiane filtry kompensacyjne ≥ 3, podać | TAK/opisać |  |  |  |  |
| V | Tor wizyjny |  |  |  |  |  |
| 41. | Średnica wzmacniacza ≥ 9" | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 42. | Liczba pól obrazowych ≥ 2 | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 43. | Rozdzielczość najmniejszego pola ≥ 5 lp/mm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 44. | Typ kamery: CCD | tak |  |  |  |  |
| 45. | Rozdzielczość kamery ≥ 1024x1024 | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 46. | Liczba monitorów LCD TFT ≥ 2 | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 47. | Monitory umieszczone na niezależnym wózku o wadze max 145 kg, składane na czas transportu | tak |  |  |  |  |
| 48. | Przekątna ekranu ≥ 19" | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 49. | Luminacja monitorów ≥ 300 cd/m2 | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 50. | Kąt widzenia obrazu w pionie/poziomie ≥ 170°/170° | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 51. | Sterowanie z panelu dotykowego LCD wbudowanego w wózek aparatu | tak |  |  |  |  |
| 52. | Prezentacja obrazu Live na panelu dotykowym wbudowanym w wózek aparatu | tak |  |  |  |  |
| V | System cyfrowej obróbki obrazu |  |  |  |  |  |
| 53. | Matryca przetwarzania obrazów ≥ 1024x1024 | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 54. | Głębia obrazu ≥ 12 bit | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 55. | Liczba pamiętanych obrazów w pełnej matrycy na dysku twardym ≥ 20 000 | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 56. | Prezentacja obrazu żywego i referencyjnego jednocześnie podczas zabiegu. | tak |  |  |  |  |
| 57. | Funkcja „Last Image Hold" (LIH). | tak |  |  |  |  |
| 58. | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | tak |  |  |  |  |
| 59. | Prezentacja mozaiki obrazów wyświetlanych jednocześnie na monitorze ≥ 9 obrazów | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 60. | Powiększenie obrazu ≥ 2 razy | TAK/opisać |  |  |  |  |
| 61. | Odwracanie obrazu żywego góra/dół, lewo/prawo na monitorze. | tak |  |  |  |  |
| 62. | Obrót obrazu bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu | tak |  |  |  |  |
| 63. | Archiwizacja obrazów w formacie DICOM poprzez nagrywarkę CD/DVD, USB – zapis obrazów umożliwiający odtworzenie zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania (automatycznie dołączana przeglądarka DICOM). | tak |  |  |  |  |
| 64. | Funkcja wpisywania danych pacjenta | tak |  |  |  |  |
| 65. | Funkcja pomiaru odległości i kątów | tak |  |  |  |  |
| 66. | Miernik dawki z możliwością wyświetlania wartości na pulpicie sterowniczym lub monitorze | tak |  |  |  |  |
| 67. | Pozycjoner laserowy od strony wzmacniacza obrazu | tak |  |  |  |  |
| 68. | System DICOM 3.0 z minimum następującymi funkcjami: DICOM Storage, DICOM Print, DICOM MWM | tak, podać |  |  |  |  |
| 69. | Zdejmowana kratka przeciwrozproszeniowa ≥ 40 l/cm | TAK/opisać |  |  |  |  |
| VI | Wymagania dodatkowe |  |  |  |  |  |
| 70. | Istotne elementy oferowanego aparatu tj. wózek z ramieniem, generator, lampa RTG, kolimator wyprodukowane przez tego samego wytwórcę (producenta) | Tak |  |  |  |  |
| 71. | Wykonanie testów odbiorczych (akceptacyjnych) i specjalistycznych | tak |  |  |  |  |
| II. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |  |
| 2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |
| 4. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 18 - STÓŁ ZABIEGOWY  MOBILNY – 1 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK, podać |  |
| 2. | Producent | TAK, podać |  |
| 3. | Model/typ | TAK, podać |  |
| 4. | Rok produkcji : 2018 | TAK, podać |  |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1 | Blat 5-segmentowy wyposażony w szyny akcesoryjne ze stali nierdzewnej z dzieloną sekcją nożną o wymiarach 2050 mm / 650 mm (+/- 10 mm) |  |  | TAK podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Odejmowane materace antystatyczne o szerokości 600mm (+/-10 mm) i grubości 80mm (+/-10mm), odporne na środki dezynfekcyjne |  |  | TAK |  |  |
| 3 | Segmenty przenikalne dla promieni RTG, z tunelem na kasetę RTG na całej długości blatu |  |  | TAK |  |  |
| 4 | Dźwignie do regulacji pochylenia części plecowej, przechyłów bocznych i Trendelenburga umieszczone przy blacie od strony głowy pacjenta. Dźwignia do regulacji wysokości umieszczona w szczycie podstawy stołu od strony głowy pacjenta |  |  | TAK |  |  |
| 5 | Hydrauliczna regulacja wysokości stołu od 600 do 1050 mm (+/-50mm) |  |  | TAK podać |  |  |
| 6 | Pneumatyczna regulacja przechyłu bocznego +/- 15° |  |  | TAK |  |  |
| 7 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga 25° (+/- 2) |  |  | TAK podać |  |  |
| 8 | Pneumatyczna regulacja pozycji anty-Trendelenburga 20° (+/- 2) |  |  | TAK podać |  |  |
| 9 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. -5° / + 70° (+/- 2) |  |  | TAK podać |  |  |
| 10 | Pneumatyczna regulacja części nożnej w zakresie – 90° / + 5° (+/- 2) |  |  | TAK podać |  |  |
| 11 | Pneumatyczna regulacja podgłówka w zakresie – 45° / + 30° (+/- 5) |  |  | TAK podać |  |  |
| 12 | Podstawa mobilna w kształcie litery ,,Y” lub ,,T” zapewniająca łatwy dostęp do stołu wyposażona w centralny system hamowania i sterowania kołami z funkcją do jazdy na wprost, uruchamiany dźwigniami dostępnymi z każdej strony stołu (prawa, lewa, przód i tył). Przy założeniu że naciśnięcie jednej wybranej dźwigni uruchamia centralny system hamowania i sterowania kołami |  |  | TAK podać |  |  |
| 13 | Koła antystatyczne podwójne o średnicy 150mm |  |  | TAK podać |  |  |
| 14 | Podstawa pokryta osłoną z tworzywa sztucznego typu ABS w jasnym kolorze. |  |  | TAK |  |  |
| 15 | Obciążenie robocze nie mniejsze niż 160kg |  |  | TAK |  |  |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące | TAK, podać |  |  |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |  |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy | TAK |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

Pakiet Nr 19 - MONITOR STACJONARNO TRANSPORTOWY – 3 szt.

| Asortyment | Nazwa handlowa | Numer katalogowy, producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa |  |  | Wartość |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | netto | VAT% | brutto | netto (kol. 5x6) | VAT | brutto (kol. 9+10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Całkowita wartość zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacja na temat spełnienia wymaganych przez Zamawiającego parametrów:

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia | TAK/podać |  |
| 2. | Producent | TAK/podać |  |
| 3. | Model/typ | TAK/podać |  |
| 4. | Rok produkcji: 2018 | TAK/podać |  |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |

| 1 |  | Zasilanie 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i jednocześnie wszystkich monitorowanych fal dynamicznych (tj. 6 odprowadzeń EKG, fali SpO2, fali oddechu metodą impedancyjną, fal inwazyjnego ciśnienia, fali CO2 z okresu min. 96 h; |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Obsługa w j. polskim - ekran dotykowy. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 12 cali i rozdzielczości nie gorszej niż 1024x768 pikseli oraz wbudowane moduły w jednej obudowie, wyposażonej w ergonomiczny uchwyt. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Zmiany jasności i kontrastu ekranu przez użytkownika. Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora-bezgłośne działanie |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Jednoczesny zapis wszystkich parametrów w postaci trendów graficznych i w tabelarycznych z okresu min. 96 godzin. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Rozdzielczość trendów nie gorsza niż 10 sekund . Jednoczesna prezentacja min. 8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr). |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Możliwość utworzenia min. 3 zdefiniowanych przez użytkownika zestawów granic alarmowych dla wszystkich parametrów |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 11 |  | .Możliwość automatycznego ustawienia granic alarmowych na podstawie bieżących danych z monitorowania. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (jednocześnie wszystkich wartości cyfrowych i jednocześnie wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika, |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Wbudowane złącze RJ-45 pozwalające na połączenie kardiomonitora z innymi kardiomonitorami oraz z centralą monitorującą, |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Wbudowany moduł EKG/ST/Arytmia/Resp ;- monitorowanie z kabla 3 żyłowego;- zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min ;- obserwacja 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego;- możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG;- detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale EKG i sygnalizacją dźwiękową;- analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego ; - analiza co najmniej 19 typów arytmii;- respiracja metodą impedancyjną; - pomiar częstości oddechu w zakresie min. 0-150 /min;- alarm bezdechu w zakresie od 5 s do min. 50 s; - prezentacja fali oddechu;- wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG; kabel EKG 3 żyłowy. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax ;- prezentacja krzywej pletyzmograficznej; - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%; - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm;- możliwość zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 do wyboru przez użytkownika - system inteligentnych alarmów SatSeconds; - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia ;- zakres min. od 15 do 255 mmHg;- pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min ; - pomiaru ciągły oraz na żądanie; - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie;- pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego; - możliwość prezentacji czasu ostatniego pomiaru na ekranie obok wyświetlanego wyniku pomiaru; - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania; - szybki dostęp do min. 15 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru; - wyposażenie do modułu 2 mankiety dla dorosłych i uniwersalny wężyk z szybkozłączką. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Moduł do pomiaru temperatury;- zakres pomiarowy: min. 10-45 °C; - 1 kanały pomiarowy; - możliwość zmiany etykiety kanału pomiaru temperatury w zależności od typu pomiaru; - wyposażenie do modułu: sonda do pomiaru temperatury. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Moduł ciśnienia inwazyjnego mierzonego w 1 kanałach;- pomiar ciśnienia metodą inwazyjną; - pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. Od -40 do 320 mmHg; - czułość wejścia: 5µV/V/mmHg; - możliwość dowolnej zmiany zakresu wyświetlanej fali ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru;- możliwość zmiany etykiety kanału pomiaru ciśnienia inwazyjnego w zależności od typu pomiaru; - wyposażenie:1 zestaw do pomiaru ciśnienia inwazyjnego; |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Moduł do pomiaru inCO2 i etCO2;- pomiar w strumieniu bocznym; - zakres pomiaru: 0 – 100 mmHg; - prezentacja fali kapnograficznej; - zakres pomiaru RR: 0 – 150 1/min; - funkcja nadzoru bezdechu: min. 5-50 s.;- prezentacja fali oddechu;- wyposażenie: zestaw do pomiaru. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Waga kardiomonitora– poniżej 5 kg. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Możliwość rozbudowy o dwa dodatkowe kanały pomiaru temperatury, moduł pomiaru ciśnienia krwawego w 3 lub 4 kanale, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, ciągły pomiar rzutu serca metodą, analizator gazów, rejestrator termiczny z wydrukiem 6 krzywych jednocześnie (nie tylko EKG) |  | TAK |  |  |  |  |  |
| II. |  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU: |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesiące |  | TAK, podać |  |  |  |  |
| 2. |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat |  | TAK |  |  |  |  |
| 3. |  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK |  |  |  |  |
| 4. |  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy |  | TAK |  |  |  |  |

Okres gwarancji: ……… miesięcy

Termin wykonania zamówienia: ……… dni

II. Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

- wzór Umowy wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym załączony do SIWZ akceptujemy bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- oferowany ………………………… jest kompletny i będzie po dostawie do Zamawiającego gotowy do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji,

- dostawy będziemy realizować transportem własnym, na swój koszt i ryzyko loco-magazyn Zamawiającego.

- termin płatności za dostarczony towar wynosił będzie ………. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i zgodnie z umową wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony przez …… o numerze ………………………………..,

- wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w umowie,

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert,

- oświadczam, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (art. 91 ust. 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

Obowiązek podatkowy będzie dotyczył:

……….……………………………………….……………………………………………………………(wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług), objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła ………………………………………………………………………..

(wpisać wartość netto towaru lub usługi podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej)

III. Wpłata wadium:

- Wadium zostało wniesione w formie .................................................................. .

- Numer rachunku na jaki Zamawiający dokona zwrotu wadium (w przypadku wpłaty w formie pieniężnej) ................................................................................... .

…………………………………..

( pieczątka i podpis Wykonawcy

lub jego uprawnionego przedstawiciela)

Data: ……………………

* niepotrzebne skreślić