Kutno, dnia 28.03.2018r.

WYJAŚNIENIA Nr 2

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

### Dotyczy przetargu nieograniczonego na  sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

#### Nr postępowania: ZP/3/18

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Dotyczy pakietu nr 13- defibrylator 1 szt. :
Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony defibrylator miał możliwość użycia w transporcie ambulansem, w związku z tym pytamy czy Zamawiający wymaga aby dostarczony defibrylator posiadał kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia defibrylatora z ładowaniem 12V oraz aby dedykowane mocowanie ścienne było zgodne z normą PN EN 1789 i stosowny dokument w postaci deklaracji zgodności wystawionej przez producenta załączony był do oferty?

Tego typu rozwiązanie pozwoli państwu na szersze wykorzystanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Szpitalnego oddziału ratunkowego- dając możliwość pracy stacjonarnej oraz w trakcie transportu pacjenta.

Wyjaśniamy, iż każdy ruchomy sprzęt medyczny znajdujący się w przedziale medycznym np. nosze reanimacyjne, respirator, defibrylator, ssak itp. zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 musi być zainstalowany w ambulansie w sposób bezpieczny, umożliwiający transport bez ryzyka wypięcia i narażenia na obrażenia osoby będące w przedziale medycznym, w związku z tym wszelkie mocowania – płyty, obudowy itp. muszą posiadać potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN EN 1789 potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

- Dotyczy Pakiet nr 15 Respirator

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczony respirator miał możliwość użycia w transporcie ambulansem, w związku z tym pytamy czy Zamawiający wymaga aby dostarczony respirator posiadał kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów oraz aby dedykowane mocowanie ścienne było zgodne z normą PN EN 1789 i stosowny dokument w postaci deklaracji zgodności wystawionej przez producenta załączony był do oferty?

Tego typu rozwiązanie pozwoli Państwu na szersze wykorzystanie sprzętu znajdującego się na wyposażeniu Szpitalnego oddziału ratunkowego- dając możliwość pracy stacjonarnej oraz w trakcie transportu pacjenta.

Wyjaśniamy, iż każdy ruchomy sprzęt medyczny znajdujący się w przedziale medycznym np. nosze reanimacyjne, respirator, defibrylator, ssak itp. zgodnie z wymogami normy PN EN 1789 musi być zainstalowany w ambulansie w sposób bezpieczny, umożliwiający transport bez ryzyka wypięcia i narażenia na obrażenia osoby będące w przedziale medycznym, w związku z tym wszelkie mocowania – płyty, obudowy itp. muszą posiadać potwierdzenie spełnienia wymagań normy PN EN 1789 potwierdzone odpowiednim dokumentem.

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie. Jednocześnie zwraca uwagę, że już została udzielona odpowiedź na to pytanie w Wyjaśnieniach Nr 1 z dnia 21.03.2018r.   - pytanie nr 22.

- Dotyczy: Pakietu Nr 16 -Ultrasonograf – 1 szt. –

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 51 głowicę endocavitarną elektroniczną wieloczęstotliwościową, szerokopasmową do badań ginekologicznych i urologicznych, której kąt  pola obrazowego głowicy mieści się w zakresie do 180 stopni?

W głowicach endocavitarnych różnych producentów o wymaganej przez Zamawiającego w SIWZ częstotliwości pracy przetwornika  4 – 9 MHz występują różne zakresy kąta pola obrazowego, w zależności od jej konstrukcji i pozostałych parametrów. Chcielibyśmy uprzejmie wyjaśnić, że im większe pole obrazowe  występuje w głowicy, tym zapewnia o wiele większy obszar badanej tkanki, co ma przede wszystkim bezpośredni wpływ na jakość i komfort badania pacjenta. Pragniemy zagwarantować, iż oferowana przez nas głowica spełnia wszystkie pozostałe wymagania i gwarantuje wysoką jakość wykonywanych badań. W związku z powyższym prosimy o uwzględnienie naszej prośby, co pozwoli na zachowanie konkurencyjności postępowania.

Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Pakiet nr 15 - respirator

Czy zamawiający dopuści urządzenie o poniższych parametrach?:

PARAMETRY TECHNICZNE Respirator Transportowy

1.	Respirator do ratunkowej terapii oddechowej

2.	Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu szpitalnego odporny

na wstrząsy

3.	Odporny na zmiany temp. w zakresie minimum od  -20 do 50ºC

4.	Zasilanie gazowe w tlen z butli  o cisnieniu roboczym  min. od 2,8 do 6,0 bar

5.	Zasilanie z wewnętrznego akumulatora na min. 8 godz.

6.          Zasilanie  z zewnetrznego źródła DC o napięciu  12 lub 24 V

7.	Zasilanie AC 220 /230V

8.	Waga  maksymalna rtespiratora (podstawowej jednostki z akumulatorem) do 4 kg.

Respirator Transportowy posiadający następujące Tryby wentylacji

1.	CMV - objętościowo kontrolowana

2.	AC - objętościowo kontrolowana

3.	SIMV - objętościowo kontrolowana

4.	CPAP/PEEP

5.	Tryb RKO dostępny bezpośrednio z ekranu głównego lub wydzielonego klawisza

Parametry Regulowane:

1.	Częstośc oddechów min 5-50 /min

2.	Czas wdechu min 0,3 – 8 sekund

3.	Maksymalne ciśnienie wdechu min 20-50 milibar

4.	Ciśnienie PEEP min 0-20 milibar

5.	Regulowany czas narastania ciśnienia

6.	Objętośc pojedynczego oddechu min 100-2 000 ml

7.	Regulowany stosunek wdechu do wydechu min 1:3 do 3:1

8.	Minimum dwa poziomy stężenia tlenu: 100% i O2/powietrze

9.	Regulowany wyzwalacz przepływowy

10.	Regulowany wyzwalacz ciśnieniowy

11.	Przepływ wdechowy do min 80  l /min

Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji

1.	Kolorowy ekran dotykowy do prezentacji parametrów nastawianych i mierzonych

o przekątnej minimum 4 cale

2.	Krzywa ciśnienie/czas

3.	Częstość oddychania

4.	Przepływ wdechowy

5.	Objętość pojedynczego oddechu

6.	Wentylacja minutowa MV

Alarmy

1.	Niskiego ciśnienia gazów zasilających

2.	Rzeczywistej częstości oddechów – Tachyppnoe

3.	Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu

4.	Rozłączenia

5.	Alarm niskiej/ wysokiej wentylacji minutowej

6.	Alarm przecieku w układzie pacjenta

7.	Alarm bezdechu

Inne wymagania

1.	Tryb gotowości do pracy (natychmiastowe uruchomienie wentylacji z

ustawionymi   uprzednio parametrami)

2.	Możliwość rozbudowy o zintegrowane w respiratorze pomiar CO2 wraz z prezentacją parametrów na ekranie respiratora

3.	Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem

i akcesoriów

4.	Układ oddechowy dla dorosłych: 2 komplety

5.	Przewód ciśnieniowy do podłączenia respiratora z centralnym zasilaniem w gazy

Dodatkowe Parametry

1.	Ustawienia domyślne respiratora zależnie od rodzaju pacjenta ułatwiające uruchomienie wentylacji

2.	Wydzielony klawisz obrotu ekranu o 180º

3.	Możliwość włączenia kompensacji wpływu wymiennika HME na pomiary

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy Pakiet Nr 17 - Śródoperacyjne mobilne ramię C – 1 szt.

- Dotyczy pkt. I.3 Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥  45 cm.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o zakresie ruchu pionowego ramienia C 40 cm? Tak niewielka różnica 5-ciu cm jest niewielka i nie ma wpływu na funkcjonalność oraz możliwości diagnostyczne.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 12 Uchwyt na  wzmacniaczu obrazu, umożliwiający ręczne manipulowania ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie  (łącznie z ruchem pionowym) w sterylnym środowisku.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C, w którym uchwyt na wzmacniaczu obrazu umożliwia ręczne manipulowanie ramieniem C we wszystkich kierunkach jednocześnie za wyjątkiem ruchu pionowego. Sterowanie ruchem pionowym nie jest ruchem ręcznym lecz motorowym i odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego na konsoli.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt 19 Waga wózka z ramieniem C ≤  250 kg.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o wadze 338kg. Pragniemy zaoferować ramię C o większej mocy pozwalające na komfortową, stabilną i długą pracę bez konieczności zbędnych przestojów na chłodzenie systemu. Jednocześnie system jest idealnie wyważony (zbalansowany) co pozwala na przemieszczanie systemu przy użyciu niewielkiej siły.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 21 Generator wysokiej częstotliwości  ≥ 50 kHz .

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o częstotliwości generatora 40kHz. Tak niewielka różnica nie ma znaczenia diagnostycznego.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 28 Tryb fluoroskopii ciągłej ≥ 25 f/s

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o wartości 15f/s w trybie fluoroskopii ciągłej?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 29 Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥ 13 mA

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o maksymalnej wartości prądu 8mA w trybie radiografii cyfrowej?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 30 Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej wysokodawkowej ≥ 12 mA

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o maksymalnej wartości prądu 8mA w trybie fluoroskopii pulsacyjnej wysokodawkowej?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 34 Wielkość ogniska lampy ≤ 0,6 mm.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o dwóch ogniskach lampy RTG 0,5mm i 1,5mm? Lampa RTG z dwoma ogniskami jest lepszym rozwiązaniem niż lampa jednoogniskowa.

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy pkt 35 Pojemność cieplna anody ≥  90 kHU

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o pojemności cieplnej anody lampy 40kHU. Pragniemy zaoferować aparat z kołpakiem o bardzo dużej pojemności cieplnej 1 340 MHU. Tak duża pojemność cieplna kołpaka pozwala na odbiór ciepła anody lampy i pozwala na długą ciągłą pracę systemu.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 49 Luminacja monitorów ≥  300 cd/m2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C o luminacji monitorów 270 cd/m2?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt 52 Prezentacja obrazu Live na panelu dotykowym wbudowanym w wózek aparatu.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania śródoperacyjne mobilne ramię C bez prezentacji obrazu Live na panelu dotykowym wbudowanym w wózek aparatu? Ta funkcja jest niepraktyczna, operator spogląda na diagnostyczny obraz Live prezentowany na monitorach na wózku.

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pakietu nr 16 – Ultrasonograf

- Dotyczy pkt. 1 oraz pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf wyposażony w 192 elementowe głowice oraz elastografię z pomiarem Strain Ratio o 147 000 kanałach procesowych oraz dynamice systemu równej 192 dB ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 25 oraz pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf o maksymalnej prędkości przepływu przy kącie korekcji 0 stopni 6,5 m/s dla trybu Dopplera Spektralnego oraz 340 cm/s dla trybu Color Doppler ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy ultrasonograf z możliwością regulacji bramki Dopplerowskiej od 0,7 mm do 15 mm ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf bez półautomatycznego obrysu lewej komory ale z możliwością ręcznego obliczenia frakcji wyrzutowej ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 39

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf bez trybu obrazowania trójwymiarowego 3D z wolnej ręki ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 41 oraz pkt. 43

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf wyposażony w głowicę convex o kącie pola obrazowania 60 stopni wykonaną w technologii Single Crystal gwarantującą najwyższą czułość obrazowania w zamian za technologię wielorzędową ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf z możliwością rozbudowy o głowice liniową o częstotliwości od 8 do 17 MHz i szerokości czoła głowicy max. 36 mm ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 59

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf bez funkcji umożliwiającej całkowite uruchomienie w czasie max 12 sek ale umożliwiający pełne uruchomienie ultrasonografu w czasie max. 57 sek. ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 60, pkt. 64, pkt. 66

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf bez możliwości rozbudowy o głowice microconvex, przeprzełykową, cewnikową opisaną w punktach 60,64 oraz 66 ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Dotyczy pkt. 69

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ultrasonograf z możliwością rozbudowy o głowicę sektorową, kardiologiczą o zakresie częstotlwości od 3 do 8 MHz i kącie skanowania 90 stopni ?

Zamawiający nie wyraża zgody.

- Czy Zamawiający nie uważa za stosowne aby zaoferowany ultrasonograf wyposażony był w funkcję elastografii uciskowej z kwantyfikacją i funkcją pomiaru Strain Ratio ?

Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający nie uważa za stosowne aby zaoferowany ultrasonograf wyposażony był w głowicę endo do badań ginekologicznych o kącie patrzenia min. 230 stopni co poszerzy funkcjonalność ultrasonografu o badania urologiczne oraz uroginekologiczne ?

Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy: PAKIET NR 14 – DESKA ORTOPEDYCZNA – 2szt.

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania deski ortopedycznej kompletnej ze  stabilizacją głowy oraz pasami?

TAK

Zamawiający informuje iż w dniu 28.03.2018r. skorzystał z prawa, które daje mu art. 38 ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych i udziela odpowiedzi na pytania przesłane przez Wykonawców, które wpłynęły  po upływie  terminu  składania wniosków o wyjaśnienie treści

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z tym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 13.04.2018r.

do godziny 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.04.2018 r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.

Jednocześnie Zamawiający przypomina,  iż termin składania  wniosków dotyczących  wyjaśnień SIWZ dla tego postepowania upłynął  w dniu  07.03.2018r.

W związku z powyższym Zamawiający informuje Wykonawców iż zgodnie z art. 38 ust.1a nie będzie już udzielał  odpowiedzi na wpływające obecnie pytania, z uwagi na fakt iż kolejne przesunięcia  terminu mogą zagrozić niemożnością realizacji umowy zawartej z Ministerstwem Zdrowia, obligującej Zamawiającego do jej wykonania w określonym terminie.

Podpisał:

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Marek Piotr Kiełczewski

Do wiadomości

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego