Kutno, dn.26.03.2019r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego,  Nr postępowania ZP/10/19

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Dotyczy Pakietu Nr nr 21c:

W związku z faktem iż dla urządzeń będących przedmiotem zamówienia w/w pakietu, Producent nie zapewnia dalszego wsparcia technicznego oraz dostępności części zamiennych, czy  Zamawiający wyrazi zgodę złożenie oferty wyłącznie na usługę wykonywania przeglądów technicznych?

Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy  Pakietu  5a   Aparaty USG

1) Dotyczy SIWZ rozdz. II: Z uwagi na fakt, że przedmiotem postępowania jest usługa okresowych przeglądów technicznych a nie dostawa produktu, czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów dotyczących dopuszczenia do obrotu. Obowiązek uzyskania dopuszczenia do obrotu tkwi na Wykonawcy dostarczającego urządzenie medyczne. Przedmiotem tego postępowania jest przegląd okresowy aparatury elektromedycznej, której właścicielem jest Zamawiający.

Zamawiający wyraża zgodę.

2) Dotyczy SIWZ rozdz. XVII wartość roboczogodziny oraz załącznika nr 1 punkt 3: Czy koszt roboczogodziny ma również zawierać koszt dojazdu?

Koszt roboczogodziny nie zawiera kosztów dojazdu.

3) Dotyczy formularza oferty załącznik nr 1 punkt 7: Prosimy o wyjaśnienie czy są sugerowane przez Zamawiającego terminy płatności czy Wykonawcy wpisują stosowany przez siebie termin?

Sugerowane przez Zamawiającego terminy płatności to 45, 60 dni.

3. Dotyczy Pakietu Nr  9d

Z uwagi na rok produkcji aparatu (1990 r.) prosimy Zamawiającego o informację czy zgodzi się na umieszczenie poniższego zapisu w umowie:

„W przypadku, gdy wykonawca nie będzie wstanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatu (co zostanie udokumentowane przez wykonawcę) nie będzie rodziło to jakichkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”

Zgodnie z SIWZ  Rozdział II pkt 17 i wzorem umowy §10 pkt3.

4. Dotyczy  Pakietu Nr 9d

Inkubatory są sprzętem zaliczanym do niezwykle krytycznych, ponieważ zapewniają podtrzymanie funkcji życiowych wcześniaków m.in. wspomagają proces oddychania i monitorowanie parametrów organizmu. Czy wobec tego Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i najmniejszych pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca

1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 – 0043) („Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności.

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu:

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”

Zamawiający wymaga aby w przypadku sprzętu wyprodukowanego po 2009 roku wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły  były częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.

5. Dotyczy Pakietu Nr 5a, 9d, 20b

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż po wykonaniu przeglądu, konserwacji aparatów Wykonawca ma obowiązek wystawić raport serwisowy oraz dokonać wpisu w paszporcie technicznym urządzenia wraz z wyszczególnieniem części zamiennych oraz określeniem, czy sprzęt jest sprawy i nadaje się do dalszej eksploatacji. Wpis w paszporcie technicznym powinien być bezwzględnie podpisany przez podmioty posiadające autoryzację wytwórcy aparatów opisanych w przedmiocie zamówienia, pod rygorem odstąpienia od umowy (z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy) w terminie do 30 dni od daty wystawienia wpisu. Po wykonaniu przeglądy Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia certyfikatu potwierdzającego sprawność urządzeń.

Zgodnie z SIWZ.

6. Dotyczy Pakietu Nr 5a, 9d, 20b

Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca miał dostęp do pełnej fabrycznej dokumentacji, w tym: obowiązkowych aktualizacji oprogramowania i sprzętu, opcjonalnych nieobowiązkowych aktualizacji oprogramowania zwiększających produktywność i funkcjonalność aparatów jak również dostęp do aktualnych informacji serwisowych (service notes)? Posiadanie jedynie aktualnych kodów serwisowych umożliwia przeprowadzenie pełnej obsługi serwisowej tj. między innymi kalibrację, diagnostykę serwisową wszystkich podzespołów i elementów, wykonanie upgrade’ów, software’ów, wgląd do logów zdarzeń: możliwość zmiany funkcji urządzenia i  wykonanie testów diagnostycznych.

Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy Pakietu Nr 5a, 9d, 20b

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach pkt VI SIWZ Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca był zamieszczony w wykazie podmiotów o których mowa w art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) i posiadał aktualne uprawnienia wynikające ze statusu autoryzowanego serwisu w zakresie przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego? Jednocześnie nadmieniamy, iż w/w wymóg nie stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych dlatego, że każdy podmiot na rynku może ubiegać się o uzyskanie autoryzacji na świadczenie usług serwisowych, która potwierdza standardy profesjonalnej obsługi serwisowej zapewniającej maksymalne bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Wskazujemy, że niniejsze wymaganie nie narusza zasady równego traktowania, gdyż każdy zainteresowany może odbyć przedmiotowe szkolenie u producenta i uzyskać stosowny certyfikat. Nadto każdy zainteresowany podmiot może uzyskać przedmiotową autoryzację. W szczególności dotyczy to czynności związanych z fachową instalacją wyrobu, jego okresową konserwacją, okresową lub doraźną, stosownie do potrzeb, obsługą serwisową, aktualizacją oprogramowania wyrobu, jeżeli je posiada, także okresowymi lub doraźnymi przeglądami, regulacjami, kalibracjami (ustaleniami zależności pomiarowych), wzorcowniami, weryfikacją lub kontrolą bezpieczeństwa, jeżeli nie mogą one być wykonane przez użytkownika wyrobu we własnym zakresie. Wszystkie wskazane czynności muszą być jednoznacznie określone i wyliczone. Jeżeli wbrew temu użytkownik wykona je samowolnie, wbrew jasnym ustaleniom, to wszelką odpowiedzialność z tytułu wadliwego działania wyrobu i ewentualnych skutków i następstw dla pacjenta, osoby używającej i posługującej się wyrobem lub osoby trzeciej, ponosi wyłącznie użytkownik wyrobu. W przypadku wielu wyrobów medycznych z natury rzeczy konieczna jest wysoce profesjonalna obsługa dla należytego wykonania wskazanych wyżej czynności. (Poździoch Stefan, Ustawa o wyrobach medycznych. Komentarz, Opublikowano: LEX 2012).

Zgodnie z SIWZ.

8. Dotyczy Pakietu Nr 5a, 9d, 20b

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż w ramach spełnienia pkt VI. 3 SIWZ Zamawiający będzie oczekiwać od Wykonawcy nie będącego autoryzowanym serwisantem wytwórcy Inkubatorów i respiratorów przedstawienia następujących dokumentów:

a) instrukcji serwisowych wytwórcy

b) procedur i wykonywania czynności określonych przez wytwórcę

c) umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to

danego modelu urządzenia

d) umowy licencyjnej uprawniającej do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia

e) dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby/osób

wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową

Wskazujemy, iż chodzi o serwis inkubatorów oraz respiratorów, sprzętu medycznego będącego szczególnym wyposażeniem oddziałów szpitalnych, mających kontakt z najmniejszym i najbardziej wrażliwym pacjentem.

TAK – patrz Pakiet 9c, poz.  2 nr paszportu 384.

9. Dotyczy Pakietu Nr 9d

Prosimy Zamawiającego o informację, czy któryś z inkubatorów wyposażony jest w dodatkowy resuscytator?

Żaden z inkubatorów nie jest wyposażony w dodatkowy resuscytator.

10. Dotyczy Pakietu Nr 9d

Prosimy Zamawiającego o informację, w których inkubatorach w ostatnich latach były wymieniane akumulatory i silnik wentylatora. Prosimy o ich wskazanie, ponieważ ma to niezwykle istotną rolę, jeżeli chodzi o wycenę oferty.

Nie były wymieniane.

11. Dotyczy Pakietu Nr 20b

Prosimy Zamawiającego o informacje czy podczas ostatnich 4 lat  wymieniany był tzw. układ pneumatyki w którymś z wymienionych respiratorów. Jest to dość drogi układ, który zalecany jest do wymiany po 4 latach od instalacji. Konieczność jego wymiany ma duży wpływ na wysokość ceny oferty.

Nie był wymieniany.

12.  Dotyczy  zapisów SIWZ i umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w 12 równych, miesięcznych ratach płatnych „z dołu” lub kwartalnie (co 3 miesiące)? Po zakończeniu każdego miesiąca lub kwartału Wykonawca zobowiąże się do przestawienia protokołu/raportu serwisowego z wykonanych prac.

Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na zaplanowanie stałych, co miesięcznych lub kwartalnych wydatków dla Zamawiającego, co stanowi korzyść w kontekście kwestii biznesowo - księgowych.

Zgodnie z SIWZ.

13. Dotyczy Pakietu Nr 20, 20a -  Respiratory

1) Czy Zamawiający może potwierdzić, że zgodnie z procedurą producenta w  respiratorze NPB 740

występuje konieczność wymiany:

- czujnika tlenu (obowiązkowo co 12 m-cy)

Zamawiający wymaga.

2) Czy Zamawiający wymaga w respiratorze NPB 740 wymiany:

- akumulatory – wg zużycia lub wg zaleceń producenta co 24 m-ce

- kit 15K lub 30K – odpowiednio wymieniane po 15 lub 30 tys. Roboczogodzin

Zamawiający wymaga.

3) Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga w respiratorach:

- Vela

- IV 100B Sechrist

wymiany kitów serwisowych (producent przewiduje procedurę wymiany co 12 m-cy)?

Zamawiający wymaga wymiany zestawu serwisowego zgodnie z wymogami producenta.

14. Czy zamawiający wymaga w ramach przeglądu aparatów EKG wymiany elektrod oraz baterii?

Zamawiający wymaga wymiany baterii.

15.Czy zamawiający wymaga w ramach przeglądu  inhalatorów wymiany filtrów powietrza?

Zamawiający nie wymaga.

16. Czy zamawiający wymaga w ramach przeglądu aparatów do fizykoterapii elektrod oraz kabli  pacjenta?

Zamawiający nie wymaga.

17. Czy zamawiający wymaga w ramach przeglądu lamp bakteriobójczych wymiany promienników?

Zamawiający nie wymaga.

18. Czy zamawiający wymaga w ramach przeglądu łóżek elektrycznych wymiany akumulatorów?

Zamawiający wymaga.

19. Dotyczy regulacji pakietu nr 25a poz. 1 Tabeli kolumna „Typ sprzętu/model”

Mając na względzie wymaganie odnoszące się do typu/modelu stołu operacyjnego (S8), wskazanego w Tabeli dla pakietu nr 25, wnosimy o zweryfikowanie i potwierdzenie nazwy modelu/typu tego stołu ze względu na fakt, że według Naszej najlepszej wiedzy wytwórca Maquet nie wytwarza stołu o takim symbolu.

Brak tabliczki znamionowej.

20. Dotyczy  Pakietu Nr 22.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez Wykonawcę osoby przeszkolonej u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadającej zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych i przeglądowych?

Zwracamy uwagę, że odpowiedzialność w zakresie serwisu urządzenia spoczywa na podmiocie świadczącym usługi serwisowe w zakresie prowadzonej działalności. Wykonywanie usługi serwisu pogwarancyjnego na podstawie Ustawy o wyrobach medycznych, przez podmioty inne niż producent lub jego autoryzowany przedstawiciel, jest w pełni dopuszczalne, a użytkownik wyrobu, tutaj szpital, nie jest przy tym związany żadnymi ewentualnymi ograniczeniami wynikającymi z umowy gwarancyjnej. Z art.90 Ustawy o wyrobach medycznych nie wynika bezwzględny nakaz stosowania się do zaleceń producenta w odniesieniu do firm, które mogą wykonać przegląd i serwis sprzętu. Warunek autoryzacji producenta dotyczy ścisłe etapu dostarczenia wyrobu i wprowadzenia do obrotu, a zatem obejmuje takie podmioty jak producenta, importera i dystrybutora sprzętu, nie zaś niezależne od producenta firmy serwisowe. Powyższe potwierdza również Ministerstwo Zdrowia, Departament Polityki Lekowej i Farmacji, w indywidualnej interpretacji z 2011 roku oświadczając wręcz, że: w szczególności art.90 ustawy nie określa, że serwis mogą sprawować jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. (…). Do kierownika zakładu lub osoby użytkującej wyrób medyczny należy wybór podmiotu, który będzie wykonywał naprawy, dokonywał przeglądu i serwisował użytkowaną przez zakład opieki zdrowotnej aparaturę.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postepowaniu, jeśli Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do wykonania przeglądów, konserwacji, testów technicznych, świadczenia usług serwisowych aparatury będącej przedmiotem zamówienia oraz jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne SEP do wykonywania testów bezpieczeństwa elektrycznego.

Brak pozytywnej odpowiedzi uniemożliwi wszystkim firmom złożyć ofertę w tym pakiecie ponieważ zestawienie sprzętu dotyczy tak wielu producentów, że nikt nie będzie w stanie spełnić ww. warunku.

Zamawiający wyraża zgodę

21. Dotyczy wzoru umowy §10

Pytanie nr 1:	Prosimy o naliczanie kary o której mowa w §10 pkt 1a. od wartości brutto czynności przeglądu, którego opóźnienie dotyczy oraz o obniżenie wysokości kary maksymalnie do 5% wartości brutto czynności przeglądu którego opóźnienie dotyczy.

Zgodnie ze wzorem umowy.

Pytanie nr 2:	Prosimy o obniżenie kar o których mowa w §10 pkt 1b do wartości 10% niezrealizowanej wartości umowy.

Zgodnie ze wzorem umowy.

22. Dotyczy SIWZ – rozdział II pkt 3., 16.,

W celu porównywalności złożonych ofert prosimy o informację, czy Wykonawcy zobligowani są do kalkulacji w cenie oferty wymiany części i akcesoriów przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta tj. wg listy poniżej?

Aparat do znieczulenia typu LeonPlus produkcji firmy Lowenstein Medical (dawniej Heinen Lowenstein) wymaga:

1.	Wymiana zestawu przeglądowego:

•	Wewnętrzny zestaw przeglądowy (filtry),

•	Zestaw przeglądowy stacji dokującej,

•	Zestaw uszczelek wysokociśnieniowych (podtlenek, tlen),

2.	Wymiana czujnika analizy gazów

3.	Kontrolne testy zgodnie z zaleceniami producenta.

4.	Testy bezpieczeństwa prądowego zgodnie z normą EN 62353.

Zamawiający wymaga aby w kalkulacji uwzględnione były w/w części zgonie z zaleceniami producenta.

23.Dotyczy Pakietu Nr 3a

Prosimy o możliwość modyfikacji formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) dla pakietu 3a  poprzez dodanie wiersza zawierającego wycenę czujnika analizy gazów (zgodnie ze wzorem poniżej). Prośba jest podyktowana różnymi stawkami podatku VAT na czujnik analizy gazów (8% VAT) oraz na czynność przeglądu technicznego wraz z wymianą zestawu przeglądowego (23% VAT).

Zamawiający wymaga aby  cena czujnika analizy gazów została wkalkulowana w cenę przeglądu.

24. Dotyczy	SIWZ – rozdział II pkt 4 - dotyczy pakietu nr 3a

Pytanie nr 1:	Prosimy o potwierdzenie, iż do realizacji przedmiotu zamówienia w pakiecie nr 3a Zamawiający zgodnie z SIWZ rozdział II pkt 4 wymaga odbycia szkolenia serwisowego potwierdzonego certyfikatem wystawionym przez producenta aparatów do znieczulenia typu Leon tj. Lowenstein Medical (dawniej Heinen Lowenstein)?

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 2:	 Czy Zamawiający wymaga posiadania przez osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w pakiecie nr 3a aktualnej wiedzy i umiejętności, nabytych na szkoleniach serwisowych potwierdzonych certyfikatem nie starszym niż 3 lata wystawionym przez producenta urządzenia?

Zamawiający  wymaga.

25. Dotyczy podmiotowych warunków udziału w postępowaniu:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi przeszkolenie u producenta oraz jego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych 9tj. autoryzacji), ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje ? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012, personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”), a także ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie serwisu aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych producentów.

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że „W zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90  ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia  wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości  w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego”. (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12).

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie

Zamawiający wyraża zgodę z wyłączeniem Pakietu 3a.

26. Dotyczy Pakietu Nr 20

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 wymiana poszczególnych zestawów serwisowych jest uwarunkowana stanem zużycia/określonym czasookresem lub ilością przepracowanych godzin. Mając na uwadze powyższe prosimy o wskazanie ilości przepracowanych godzin dla respiratora Bennett 740 o numerze seryjnym 3501000212.

Jednocześnie informujemy, że producent wymaga wymiany zestawu 15k i 30k po przepracowaniu odpowiednio 15 lub 30 tys. godzin. Wskazanie Wykonawcy ilości przepracowanych godzin jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy:

a) wymiany zestawu 15k

b) wymiany zestawu 30k

c) wymiany zestawów 15 i 30k

d) nie wymaga wymiany zestawów 15 i 30k.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie

Zamawiający wymaga przeglądu po 50 000 h pracy urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta.

27. Dotyczy Pakietu  Nr 20

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 raz na 12 miesięcy wymagana jest wymiana:

- filtra PEEP PUMP AIR INTAKE,

- czujnika tlenu.

Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy dwukrotnej tj. raz w roku przy każdym przeglądzie wymiany ww. części. Jeżeli tak prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie do SIWZ wymogu uwzględnienia w ofercie wymiany ww. części.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający wymaga wymiany raz na 12 m-cy  filtra PEEP PUMP AIR INTAKE oraz czujnika tlenu oraz ich dwukrotnej wymiany w okresie obowiązywania umowy.

28. Dotyczy Pakietu Nr 20

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcą biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 raz na 24 miesiące wymagana jest wymiana:

- wewnętrznego akumulatora urządzenia.

Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga w trakcie 24miesięcznego okresu obowiązywania umowy jednokrotnej wymiany wewnętrznego akumulatora. Jeżeli tak prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie do SIWZ wymogu uwzględnienia w ofercie wymiany ww. części.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający wymaga wymiany akumulatora w terminie - maj 2019r, jeden raz w czasie obowiązywania umowy.

29. Dotyczy Pakietu nr 20b

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcą biorącym udział

w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Engstrom Pro raz na 12 miesiące wymagana jest wymiana:

Vent Engine fan filter (filtr)

Display Unit fan filter (filtr2)

Diaphragm (membrana zastawki wydechowej)

Gas inlet filters (O2 and Air) (Filtry tlen i powietrze)

Flow transducer (czujnik przepływu)

Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy Zamawiający wymaga w trakcie 24miesięcznego okresu obowiązywania umowy dwukrotnej tj. raz w roku przy każdym przeglądzie wymiany ww. części. Jeżeli tak prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie do SIWZ wymogu uwzględnienia w ofercie wymiany ww. części.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający wymaga wymiany w/w części raz na 12 m-cy  oraz ich dwukrotnej wymiany w okresie obowiązywania umowy.

30. Dotyczy Pakietu Nr 20b

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcą biorącym udział

w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy

o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Engstrom raz na 24 miesiące wymagana jest wymiana:

- wewnętrznego akumulatora  respiratora

Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy jednokrotnej wymiany wewnętrznego akumulatora. Jeżeli tak prosimy o uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia i wprowadzenie do SIWZ wymogu uwzględnienia w ofercie wymiany ww. części.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny

i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający wymaga jednokrotnej wymiany akumulatorów w terminach:     m-c styczeń 2021r – 3 szt.

maj 2020r – 1szt.

31. Dotyczy ogólnych zapisów SIWZ oraz projektu umowy

Prosimy o modyfikację formularza oferty/ cenowego w taki sposób, aby była możliwość i obowiązek wyszczególnienia części jakie każdy z Wykonawców uwzględnił w ofercie z podaniem ich ilości, ceny oraz nazwy - zgodnie z wymogami producenta oraz zamawiającego. Zwracamy tym samym uwagę, że wyłącznie tego rodzaju wymóg i uściślenie informacji zawartych w ofercie jest podstawą do rzeczywistej weryfikacji przez zamawiającego, czy przedmiot zamówienia jest zgodny z treścią SIWZ. Powyższe informacje dają również realną podstawę do porównania złożonych ofert oraz weryfikacji cen posiadających status rażąco niskiej.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Dotyczy ogólnych zapisów SIWZ oraz projektu umowy

Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wymogu, aby Wykonawca był zobowiązany do wyodrębnienia na fakturze sprzedaży VAT każdej części serwisowej z podaniem jej ceny oraz nazwy zgodnie ze specyfikacją zaoferowaną w postępowaniu przetargowym. Niniejsze pozwoli zamawiającemu na rzeczywistą ocenę tego, czy zamówienie jest wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz SIWZ.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zgodnie  z SIWZ.

33 .Dotyczy ogólnych zapisów SIWZ oraz projektu umowy

Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy wymogu, aby pracownik wykonawcy po wykonaniu danej usługi był zobowiązany pozostawić w siedzibie zamawiającego wszystkie zużyte części serwisowe „1 do 1”, które zgodnie ze specyfikacją zaoferowaną

w postępowaniu przetargowym był zobowiązany wymienić w trakcie przeglądu/ naprawy. Niniejsze pozwoli zamawiającemu na rzeczywistą ocenę tego, czy zamówienie jest wykonywane zgodnie z wymaganiami producenta oraz SIWZ.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zamawiający wyraża zgodę.

§ 5 pkt 2 umowy otrzymuje brzmienie:	„udokumentowania wykonanych usług na kartach pracy/raportach serwisowych potwierdzonych przez użytkownika bądź pracownika działu technicznego oraz pozostawienia w siedzibie zamawiającego wszystkich zużytych części serwisowych „1 do 1”.

34. Dotyczy przedmiotowych warunków udziału

Prosimy o wprowadzenie do SIWZ zapisu, który na etapie oceny ofert (najkorzystniejszych) wprowadzi wymóg przedstawienia wykazu aparatury kontrolno-pomiarowej z kopią ważnych świadectw walidacji/przeglądu. Proponujemy, aby niniejszy wymóg był wprowadzony jako warunek przedmiotowy tj. potwierdzający, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego opisanym w SIWZ w celu rzeczywistego zweryfikowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie

z wymaganiami producenta.

Powyższa argumentacja została przywołana z uwagi na zapis SIWZ,  w którym zamawiający wskazuje, że […] Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Zgodnie z SIWZ.

35. Dotyczy ogólnych zapisów SIWZ oraz projektu umowy

W związku z zapisami wynikającymi z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie do zapisów SIWZ wymogu zatrudnienia osób oddelegowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umów o pracę (dotyczy również podwykonawców).

Zamawiający nie wymaga.

36. Dotyczy SIWZ rozdział II pkt.17 oraz Umowa par.10 ust.3

Wnioskujemy o dodanie do treści w/w punktów poniższego lub równoważnego zapisu:

„Zamawiający dopuszcza również w przypadku sprzętu wyprodukowanego przed rokiem 2009 zakończenie przez Wykonawcę naprawy, co również nie będzie rodziło odpowiedzialności zawartych w postanowieniach karach Umownych określonych w SIWZ.”

Prośbę motywujemy faktem, iż w przypadku zakończenia produkcji nowych części zamiennych Wykonawca nie może odpowiadać za dostępność innych części zamiennych do napraw, ani być zmuszonym do znalezienia ich na rynku.

Zgodnie z SIWZ.

Podpisał:

PROKURENT			PROKURENT

Kamil Krzewicki			Irena Dałek

Do wiadomości:

Wyjaśnienia zostają umieszczone

na stronie internetowej Zamawiającego.